załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOTYCZY: ZAKUP SPRZĘTU Z DZIEDZINY INTENSYWNEJ TERAPII STOSOWANEGO W OPIECE NAD PACJENTAMI KARDIOLOGICZNYMI W 2023 r

ZADANIE NR 2 – SYSTEM MONITOROWANIA PACJENTÓW:

- CENTRALA MONITORUJĄCA – 1 szt., wraz z

- KARDIOMONITORY – 8 szt.

| Lp. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (szczegółowo opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | System monitorowania dla Oddziału Intensywnej Terapii – 8 szt. |  |  |
|  | Producent/Wykonawca. | TAK |  |
|  | Kraj pochodzenia. | TAK |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia. | TAK |  |
|  | Model/Typ. | TAK |  |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe rok produkcji 2023 i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji. | TAK |  |
| II | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Możliwość integracji z klinicznym systemem informatycznym (CIS) tego samego producenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i zapewniającym jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). Dostarczone urządzenia muszą zapewniać funkcję eksportu danych tj. monitorowanych parametrów życiowych do systemów zewnętrznych (np. HIS/CIS) w czasie rzeczywistym oraz posiadać wszystkie niezbędne komponenty umożliwiające ww. eksport m.in.: bezterminowe licencje, interfejs komunikacyjny (szeregowy, TCP/IP, itp.), oprogramowanie integrujące, dokumentację, itp. | TAK, podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nieregenerowany, nie powystawowy | TAK |  |
|  | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. | TAK |  |
|  | Każde stanowisko systemu monitorowania składa się z dużego monitora stacjonarnego, zapewniającego pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta oraz z niewielkich rozmiarów modułu transportowego z ekranem opisanego w dalszej części specyfikacji | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | TAK |  |
|  | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych. | TAK, podać |  |
|  | Mając na uwadze ochronę danych pacjentów, monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania na ekranie parametrów życiowych pacjenta i sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku pacjenta - w tym czasie pacjent pozostaje pod ciągłym nadzorem na stanowisku centralnego monitorowania. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/50Hz | TAK |  |
|  | Praca w sieci centralnego monitorowania zgodnej ze standardem Ethernet. | TAK |  |
|  | Monitory zapewaniają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych. | TAK |  |
|  | Monitory zapewniają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. | TAK, podać |  |
|  | Monitory zapewniają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Funkcja konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. | TAK |  |
|  | Komunikacja pomiędzy monitorami (podgląd ekranu monitora zdalnego, przesyłanie informacji o alarmach pomiędzy monitorami) zależne wyłącznie od funkcjonowania sieci informatycznej, nie wymaga pośrednictwa centrali, serwerów czy innych dodatkowych urządzeń. Ze względów bezpieczeństwa funkcjonalność dostępna jest również w przypadku awarii centrali i serwera. | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |  |
|  | Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego kardiomonitora w sytuacji alarmowej. Funkcja konfigurowana i uruchamiana na życzenie użytkownika. | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |  |
|  | Funkcja drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej | TAK |  |
|  | W ofercie do każdego monitora uchwyt montażowy do kolumny medycznej z hakiem na akcesoria oraz wspomaganą regulacją wysokości. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych, utlenowania oraz wentylacji, kalkulator dawek leków | TAK |  |
|  | Paszporty wraz z dokumentacją techniczną i rozruchową oraz instrukcjami w języku polskim dla wszystkich urządzeń. | TAK |  |
|  | Urządzenie gotowe do komunikacji ze szpitalnymi systemami informatycznymi typu HIS – polegający na zbieraniu parametrów życiowych pacjenta. | TAK |  |
| III | Kardiomonitor stacjonarny |  |  |
|  | Monitor wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 19" Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej | TAK, podać |  |
|  | Każdy kardiomonitor umożliwia jednoczesne monitorowanie: - EKG/ST/QT/Arytmia, - Oddech, - Saturacja, - NIBP, - 2x Temperatura, - 2x IBP, - CO2 lub kalorymetria pośrednia, - BIS, - Oksymetria mózgowa. | TAK, podać |  |
|  | Każdy kardiomonitor wyposażony w moduł/y interfejsowy/e umożliwiające jednoczesne podłączenie posiadanych respiratorów oraz monitorów rzutu serca, w celu przynajmniej zapisu parametrów w pamięci trendów monitora oraz przesyłania danych do sieci centralnego monitorowania | TAK |  |
|  | Funkcja podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19” z możliwością niezależnej konfiguracji widoku ekranu oraz wizualną i dźwiękową sygnalizacją alarmów | TAK, podać |  |
|  | Funkcja podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Funkcja sterowania przyciskami na wybranych modułach. Funkcja podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB. | TAK |  |
|  | Funkcja zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | TAK, podać |  |
|  | Funkcja wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością ich edycji i zapisu | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarny umożliwia wyświetlanie przynajmniej 10 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. | TAK |  |
| IV | Moduł transportowy |  |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej min. 6,0” z funkcją automatycznego dostosowania wyświetlania do położenia monitora, skokowo przynajmniej co 180° | TAK, podać |  |
|  | Moduł transportowy umożliwia jednoczesną prezentację przynajmniej 4 krzywych dynamicznych | TAK, podać |  |
|  | Funkcja konfiguracji przynajmniej 2 widoków ekranu modułu transportowego | TAK, podać |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 5 godzin pracy | TAK, podać |  |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m | TAK |  |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą i wnikanie ciał stałych nie gorsza niż IP32 | TAK, podać Klasa IP44 lub wyższa – 10 punktów Klasa niższa niż IP44 – 0 punktów |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany uchwyt umożliwiający całkowite objęcie dłonią ułatwiający przenoszenie, bez konieczności demontażu na czas dokowania modułu do pracy na stanowisku | TAK |  |
|  | Moduł transportowy dokowany na stanowisku niezależnie od obudowy monitora głównego, w dedykowanej ramie na moduły / stacji dokującej umożliwiającej swobodny dostęp do modułu transportowego od przodu stanowiska | TAK |  |
|  | Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem poniżej 2kg | TAK, podać |  |
|  | Moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym. Dostępność parametrów zależna wyłącznie od podłączonych akcesoriów pomiarowych lub poprzez podłączenie do modułu transportowego dodatkowych modułów wieloparametrowych. | TAK, podać |  |
|  | Moduł transportowy zapewnia nieprzerwane monitorowanie ww. parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu | TAK |  |
|  | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego cyfrowe, w medycznym standardzie USB: możliwość podłączenia dowolnego modułu do dowolnie wybranego portu USB w monitorze transportowym, podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru, możliwość zdalnej weryfikacji (np. przez serwis) jakie moduły pomiarowe zostały podłączone do monitora transportowego (min. rodzaj modułu, numer seryjny) | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |  |
| V | Monitorowane parametry |  |  |
|  | EKG w każdym kardiomonitorze | TAK |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | TAK, podać |  |
|  | Funkcja monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystuje standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia lub widok kaskady | TAK, podać |  |
|  | Funkcja jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. | TAK, podać |  |
|  | Analiza arytmii w każdym kardiomonitorze | TAK |  |
|  | Analiza arytmii w przynajmniej 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie | Analiza arytmii w 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |  |
|  | Podstawowa analiza arytmii tzw. śmiertelnych. Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 20 definicji, uwzględniająca arytmie komorowe i przedsionkowe (w tym migotanie przedsionków) | TAK, podać |  |
|  | Analiza ST w każdym kardiomonitorze | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) | TAK |  |
|  | Analiza prowadzona automatycznie z zapisywaniem wyników w pamięci trendów. Funkcja ręcznego ustawienia poziomu ISO oraz ST z funkcją zapisu pomiarów referencyjnych. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | TAK, podać |  |
|  | Pomiar i wyświetlenie na ekranie monitora wartości QT i/lub QTc. Pomiar zapisywany w pamięci trendów, z funkcją alarmów. | TAK |  |
|  | Analiza spoczynkowa 12-odprowadzeniowego EKG w każdym kardiomonitorze |  |  |
|  | Analiza EKG dostępna bezpośrednio w monitorze pacjenta, zawierająca kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI). | TAK, podać |  |
|  | Oddech w każdym kardiomonitorze | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | TAK, podać |  |
|  | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | TAK |  |
|  | Saturacja (SpO2) w każdym kardiomonitorze | TAK |  |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo Rainbow SET | TAK, podać |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | TAK, podać |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | TAK |  |
|  | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) w każdym kardiomonitorze | TAK |  |
|  | Pomiar metodą oscylometryczną | TAK |  |
|  | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut | Tak, podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | Tak, podać |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | TAK |  |
|  | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |  |
|  | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu. | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |  |
|  | Temperatura w każdym kardiomonitorze | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury w 2 kanałach | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych oraz różnicy temperatur | TAK, podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) w każdym kardiomonitorze | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach, dostępny stacjonarnie i w transporcie w każdym kardiomonitorze | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Funkcja monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | TAK |  |
|  | Pomiar PPV lub SPV ręczny, w dedykowanej zakładce lub automatyczny, ciągły | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pomiaru i jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV automatycznie, z wybranego kanału ciśnienia. | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |  |
| V | Dodatkowe moduły pomiarowe |  |  |
|  | Pomiar kapnografii (CO2) – moduł stacjonarny w każdym kardiomonitorze | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu metodą strumienia bocznego, u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego modułu komplet min. 10 akcesoriów jednorazowych do pomiaru u pacjentów zaintubowanych | TAK, podać |  |
|  | Pomiar wydatku energetycznego pacjenta – 2 x moduł pomiarowy lub urządzenie zewnętrzne wyposażone w czujnik paramagnetyczny tlenu do 8 kardiomonitorów | TAK, podać |  |
|  | Pomiar wydatku energetycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej. | TAK |  |
|  | Monitorowanie parametrów min. EE, RQ, VO2, VCO2, VO2/m2, VCO2/m2, VO2/kg, VCO2/kg | TAK, podać |  |
|  | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia z dwukierunkową turbiną cyfrową oraz przepływomierzem pneumotachowym (Flow-REE), dedykowanego na oddział intensywnej opieki medycznej z modułem do pomiaru REE u pacjentów poddawanych wentylacji wspomaganej mechanicznie. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zamiennego stosowania oferowanego modułu pomiędzy kardiomonitorami i posiadanymi respiratorami R860 | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |  |
|  | Pomiar głębokości uśpienia (BIS) 1 moduły do 8 kardiomonitorów | TAK, podać |  |
|  | Pomiar głębokości uśpienia metodą BIS, z prezentacją parametrów min. BIS i SR | TAK |  |
|  | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK |  |
|  | Pomiar oksymetrii mózgowej – 1 moduły pomiarowe lub urządzenia zewnętrzne na 8 kardiomonitorów | TAK |  |
|  | Pomiar oksymetrii mózgowej w 2 kanałach, z możliwością rozbudowy do 4 kanałów w celu monitorowania oksymetrii mózgowo-somatycznej | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego monitorowania oksymetrii mózgowej oraz głębokości uśpienia opisanej w punktach powyżej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o: - moduł pomiarowy NMT, - moduł pomiarowy EEG, - moduł pomiarowy PiCCO. | TAK |  |
| VI | Alarmy |  |  |
|  | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | TAK |  |
|  | Funkcja zmiany priorytetu alarmów | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  |
|  | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK |  |
|  | Funkcja wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz bez limitu czasowego. | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | TAK |  |
| VII | Trendy |  |  |
|  | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 48 godzin z rozdzielczością 1-minutową. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej. Funkcja histogramów | TAK |  |
| VIII | Inne |  |  |
|  | Kardiomonitor gotowy do komunikacji ze szpitalnymi systemami informatycznymi typu HIS – polegający na zbieraniu parametrów życiowych pacjenta | TAK |  |
|  | Wymagane urządzenia, pomiary, moduły i akcesoria |  |  |
|  | - Wielorazowy przewód EKG do podłączenia 6 elektrod – 8 szt. - Przewód do diagnostycznego monitorowania 12 odprowadzeń EKG – 2 szt. - Wielorazowy czujnik saturacji na palec dla dorosłych – 8 szt. - Wielorazowy czujnik saturacji na ucho – 8 szt. - Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru NIBP – 8 szt. - Wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych, rozmiar S – 8 szt. - Wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych, rozmiar M – 8 szt. - Wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych, rozmiar L – 8 szt. - Mankiet dla pacjentów otyłych – 8 szt. - Wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych – 8 szt. - Wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych – 8 szt. - Przewód do podłączenia przetwornika ciśnienia – 16 szt. | TAK |  |
|  | - Zestaw akcesoriów do monitorowania kalorymetrii pośredniej – 40 szt. - Czujnik do pomiaru BIS dla pacjentów dorosłych – 25 szt. - Przewód interfejsowy do czujnika pomiaru oksymetrii mózgowej - Jednorazowy czujnik pomiarowy oksymetrii mózgowej – 20 szt. | TAK |  |
| XIX | System montażowy (uchwyty) 8 kardiomonitorów |  |  |
| X | Stanowisko centralnego monitorowania |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w awaryjne podtrzymanie zasilania na przynajmniej 20 minut | TAK, podać |  |
|  | Ekrany stanowiska centralnego monitorowania LCD, panoramiczne, o przekątnej min. 21". Rozdzielczość min. FullHD | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie funkcjami centrali poprzez mysz i klawiaturę USB, | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd min. 4 krzywych dynamicznych dla każdego monitorowanego pacjenta, na ekranie zbiorczego podglądu pacjentów | TAK, podać |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania posiada funkcję szczegółowego podglądu wybranego pacjenta: mierzone krzywe dynamiczne i skojarzone parametry, szczegółowy podgląd danych archiwalnych: trendów tablicowych, graficznych, pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure) oraz historii zdarzeń alarmowych | TAK, podać |  |
|  | Podgląd wybranego pacjenta realizowany na całym ekranie jednego z ekranów centrali | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia podgląd min. 72 godzin trendów dla każdego pacjenta. Trendy tabelaryczne oraz graficzne. | TAK, podać |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w wewnętrzną pamięć pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure): min. 144 godziny przynajmniej 12-tu krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) dla każdego pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia wykonywanie szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych (w tym zespołów QRS, odchylenia ST) z wykorzystaniem ekranowego narzędzia (np. suwmiarki). | TAK, podać |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w wewnętrzną pamięć zdarzeń alarmowych: min. 1000 zdarzeń na każdego monitorowanego pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia wyświetlanie alarmów ze wszystkich monitorowanych łóżek. Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, rozróżniane wizualnie i dźwiękowo, z identyfikacją alarmującego łóżka | TAK, podać |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia konfigurację granic alarmowych, a także wyciszanie bieżących stanów alarmowych w monitorach pacjenta | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia zdalne przyjmowanie pacjenta w kardiomonitorze poprzez wprowadzenie jego danych demograficznych za pośrednictwem klawiatury. Wprowadzenie danych w centrali powoduje ich aktualizację na ekranie kardiomonitora. | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą sieciowej drukarki laserowej. W ofercie ujęta drukarka sieciowa kompatybilna z centralą – po jednej do każdego stanowiska centralnego monitorowania. | TAK, podać |  |

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Vat (%) | Wartość brutto | Producent / nazwa własna / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SYSTEM MONITOROWANIA PACJENTÓW: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | CENTRALA MONITORUJĄCA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1b | KARDIOMONITORY | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszt dostawy |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszt zainstalowania sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszt serwisowania sprzętu w okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |
| xxx | xxx | xxx | RAZEM |  | RAZEM |  |  | xxx |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumn pustych) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY