## Defibrylator
załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DOTYCZY: ZAKUP SPRZĘTU Z DZIEDZINY INTENSYWNEJ TERAPII STOSOWANEGO W OPIECE NAD PACJENTAMI KARDIOLOGICZNYMI W 2023 r
ZADANIE NR 3 - PLATFORMA HEMODYNAMICZNA - 1 szt.
Opis urządzenia
Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany (szczegółowo opisać)
Parametry ogólne
1 | Urządzenie do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi, metodą termodylucji oraz satuarcji tkankowej - nazwa, producent, marka, typ/model | Tak, podać
2 | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe rok produkcji 2023 i gotowe do użyrku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji | Tak, podać
3 | Ocena hemodynamiczna układu krążenia wykorzystująca istniejącą krzywą ciśnienia tętniczego pacjenta do ciągłego pomiaru pojemności minutowej serca w oparciu o pomiar ciśnienia tętniczego. | Tak
4 | Ciągły pomiar parametrów hemodynamicznych za pomocą mankietów na palec wykorzystujących metodę Volume Clamp (zaciśniętej objętości). | Tak
5 | Algorytm wykorzystuje zaawansowane metody przetwarzania w celu zrekonstruowania krzywej ciśnienia w tętnicy w palcu do krzywej ciśnienia tętniczego w tętnicy promieniowej. | Tak
6 | Mankiety na palec są wyposażone w czujnik pletyzmograficzny, który stanowi połączenie źródła i odbiornika światła, w celu ciągłego monitorowania zmian objętości krwi tętniczej w palcu. | Tak
7 | Moduł do oceny hemodynamicznej układu krążenia metodą termodylucji: • za pomocą cewnika Swan-Ganza, • za pomocą cewnika Swan-Ganza CCO | Tak
8 | Ciągły pomiar saturacji tkankowej w celu emisji światła w zakresie bliskiej podczerwieni (metodą NIRS) przy wykorzystaniu analizy tkankowej 5 długości fal. Elektrody zapewniają głębokość penetracji światła powyżej 2 cm. | Tak, podać
WYMAGANE PARAMETRY MONITOROWANE LUB WYLICZANE
9 | rzut serca (CO); | Tak
10 | rzut serca indeksowany (CI) | Tak
11 | objętość wyrzutowa (SV); | Tak
12 | indeks objętości wyrzutowej (SVI) | Tak
13 | systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); | Tak
14 | indeks systemowego oporu naczyniowego (SVRI) | Tak
15 | zmienność objętości wyrzutowej (SVV); | Tak
16 | centralne ciśnienie żylne (OCŻ) | Tak
17 | ciśnienie średnie tętnicze (MAP) | Tak
18 | Częstość tętna (PR) | Tak
19 | Saturacja tkankowa (StO2) | Tak
20 | zmienność ciśnienia tętna (PPV) | Tak
21 | wskaźnik ryzyka wystapienia hipotensji HPI aktualizowany z częstotliwością co 20 sekund | Tak
22 | dynamiczna elastancja tętnic (Eadyn) aktualizowany z częstotliwością co 20 sekund | Tak
23 | wskaźnik obwodowy kurczliwości lewej komory (dP/dt) aktualizowany z częstotliwością co 20 sekund | Tak
24 | względnej zmiany stężenia hemoglobiny całkowitej — ΔctHb | Tak
WYŚWIETLANIE DANYCH W POSTACI EKRANÓW
25 | kokpit wyświetlany jako ekran z dużymi kołami parametrów wskazujące granicznie zakresy i wartości alarmowe | Tak
26 | ekran stanu fzjologicznego jako animacja obrazująca wzajemne interakcje między sercem, krwią a układem krwionośnym | Tak
27 | ekran zogniskowany umożliwia obserwację wartości ciśnienia tętniczego krwi wraz z monitorowanymi danymi z maksymalnie trzema parametrami kluczowymi | Tak
28 | ekran graficzny/ tabelaryczny umożliwia równoczesne przeglądanie bieżącego statusu i historii wybranych monitorowanych parametrów w formie grafcznej oraz innych wybranych monitorowanych parametrów w formie tabelarycznej. | Tak
29 | dodatkowy ekran ze wskaźnikiem informującym o HPI (wskaźnik ryzyka wystąpienia hipotennsji), który wyświetla informacje na temat przyczyn wysokiego prawdopodobieństwa niedociśnienia lub przyczyn wystąpienia niedociśnienia | Tak
INNE
30 | Ekran dotykowy o przekątnej min 12 cali i rozdzielczości min 1024x768 | mniej lub równe - 0 pkt więcej - 10pkt
31 | Wejścia/wyjścia transmisyjne: RS232, USB 2.0, USB3.0, RJ-45, HDMI, analogowe 2 szt, EKG | Tak
32 | Dodatkowe zasilanie akumulatorowe z możliwością wymiany bez interwencji serwisu | NIE - 0 pkt TAK - 10pkt
33 | Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku Excel (do dalszej obróbki) | Tak
34 | Waga aparatu nie więcej niż 5 kg | 5 kg i więcej- 0 pkt miniej niż 5kg - 10pkt
35 | Statyw do zamontowania monitora. | Tak
Certyfikaty
36 | Dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | Tak
Serwis
37 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski, załączyć autoryzację producenta | Tak
38 | Okres gwarancji 24 min. miesiące | Tak, podać
39 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | vat (%) | Wartość brutto | Producent / nazwa własna / nr katalogowy
1 | PLATFORMA HEMODYNAMICZNA | 1
2 | Koszt dostawy | [5 empty] | nie dotyczy
3 | Koszt zainstalowania sprzętu
4 | Koszt serwisowania sprzętu w okresie gwarancji
5 | Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu
|  |  | RAZEM: |  | RAZEM:
UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:
Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto
Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
WYKONAWCA |  |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY