## Defibrylator
załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DOTYCZY: ZAKUP SPRZĘTU Z DZIEDZINY INTENSYWNEJ TERAPII STOSOWANEGO W OPIECE NAD PACJENTAMI KARDIOLOGICZNYMI W 2023 r
ZADANIE NR 5 - URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ - 1 szt.
Opis urządzenia
Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany( szczegółowo opisać)
Parametry ogólne
1 | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej - nazwa, producent, marka, typ/model | Tak, podać
2 | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe rok produkcji 2023 i gotowe do użyrku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji | Tak, podać
3 | Urządzenie wyposażone w ramię do ucisku klatki piersiowej montowane na desce pod plecy | Tak
4 | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja | Tak
5 | Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC | Tak
| Głębokość – od 5 do 6 cm | Tak
| Częstość – od 102 do 120 +/- 2 uc./minutę. | Tak
8 | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | Tak, podać
9 | 2 tryby pracy: | Tak
| 30:2 | Tak
| ciągły | Tak
10 | Waga kompletnego urządzenia wraz z akcesoriami i torbą/ plecakiem do 13 kg | 13 kg i więcej- 0 pkt miniej niż 13kg - 10pkt
11 | Zapis na dysku wewnętrznym lub karcie pamięci parametrów przeprowadzonej resuscytacji i jej przebiegu od momentu włączenia urządzenia | Tak
12 | Alarmy wizualne i dźwiękowe zintegrowane z przyciskiem start/stop | Tak
13 | Klasa odporności IP44 | Tak
14 | Ładowarka wewnątrz urządzenia | Tak
15 | Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego w urządzeniu podczas jego pracy (wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC) | Tak
16 | Źródło zasilania: | Tak
| akumulator wewnętrzny | Tak
| zasilanie ze ściany karetki DC min. 12 V | Tak
| zasilanie z gniazda sieci AC min. 210 - 240 V | Tak
17 | Działanie urządzenia w pełni elektryczne | Tak
18 | Źródła zasilania: | Tak
| - akumulator | Tak
| - zasilanie urządzenia z DC w zakresie min. 12V (ze ściany karetki) | Tak
| - zasilanie z gniazda sieci 230V ~AC | Tak
19 | Czas pracy na akumulatorze: 45 minut | mniej niż 45 min- 0 pkt 45 min i wiecej - 10pkt
20 | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego do 120 minut. | 120 min i wiecej- 0 pkt minej niż 120 min - 10pkt
21 | Brak ograniczeń wagowych pacjenta do stosowania urządzenia. | Tak
22 | Bezprzewodowa transmisja (bluetooth, wifi) danych z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera. | NIE - 0 pkt TAK - 10pkt
23 | Wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez ssawkę ( podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację) | Tak
WYPOSAŻENIE
24 | torba lub plecak | Tak, podać
25 | deska pod plecy | Tak
26 | podkładka stabilizująca pod głowę | Tak
27 | pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia | Tak
28 | jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (ssawki, 2 szt.) | Tak
29 | akumulator | Tak, podać
30 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski, załączyć autoryzację producenta | Tak
31 | Okres gwarancji 24 min. miesiące | Tak, podać
32 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | vat (%) | Wartość brutto | Producent / nazwa własna / nr katalogowy
1 | URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ | 1
2 | Koszt dostawy | [5 empty] | nie dotyczy
3 | Koszt zainstalowania sprzętu
4 | Koszt serwisowania sprzętu w okresie gwarancji
5 | Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu
|  |  | RAZEM: |  | RAZEM:
UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:
Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto
Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
WYKONAWCA |  |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY