Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 - Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  
z obsługi sprzętu -  Zrobotyzowanego systemu do rehabilitacji kończyny górnej

|  | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚC WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2023, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  |  |
|  | System łaczący możliwość odciążenia ramienia podczas treningu oraz biofeedbacku | TAK, podać |  |  |
|  | System zawiera zrobotyzowany mechanizm odciążający ramię, praca w trybie pasywnym i aktywnym | TAK, podać |  |  |
|  | System odciążający bazujący na egzoszkielecie na kończynę górną, zintegrowanym z mechanizmem zrobotyzowanym odciążającym je. System odciążający umożliwia odciążenie niezależne części ramienia i przedramienia | TAK, podać |  |  |
|  | Egzkoszkielet dzięki swojej konstrukcji można dostosować do różnych rozmiarów ramienia dorosłych pacjentów: a) przedramię (od łokcia do nadgarstka): min. 31 - 42 cm b) ramię (od stawu ramiennego do łokcia): min. 25 - 34 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Egzoszkielet posiadajacy co najmniej 6 sensorów mierzących ruch we wszystkich dostępnych stopniach swobody min.: a. Przywodzenie ramienia – horyzontalnie - -169-50 stopni b. Zginanie/prostowanie w ramieniu – 40-120 stopni c. Rotacja wewnętrzna/zewnętrzna w ramieniu – 0-90 stopni d. Zginanie/prostowanie w stawie łokciowym – 0-100 stopni e. Pronacja/supinacja przedramienia – -60-90 stopni f. Zginanie/prostowanie w nadgarstku - -60-60 stopni | TAK, podać |  |  |
|  | Egzoszkielet wyposażony w czujnik chwytu (ciśnieniowy) | TAK, podać |  |  |
|  | Egzoszkielet wspierający ruch wtedy kiedy jest to potrzebne (kończy ruch za pacjenta) | TAK, podać |  |  |
|  | Egzoszkielet pozwala na pracę tak samo z lewym jak i prawym ramieniem pacjenta | TAK, podać |  |  |
|  | Egzoszkielet wyposażony w zaopatrzenie ortopedyczne umożliwiające ustabilizowanie i zapięcie ramienia pacjenta w systemie min. 1 opaska mocująca część ramienną, 1 opaska mocująca część przedramienną | TAK, podać |  |  |
|  | Zaopatrzenie ortopedyczne może być wymieniane lub prane | TAK, podać |  |  |
|  | Egzoszkielet posiadający możliwość regulacji wysokości za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego za pomocą pilota przewodowego w zakresie min. 40 cm | TAK, podać |  |  |
|  | System wyposażony w podstawę jezdną z min. 2 blokowanymi kołami, umożliwiającą przemieszczanie systemu | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie bazujące na biofeedbacku zawiera ćwiczenia funkcjonalne dla przestrzeni 1, 2 lub 3 wymiarowych | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie zawierające ćwiczenia do treningu sięgania i chwytania (trening ramienia i dłoni w jednym czasie) | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie korzystające z biofeedbacku wyposażone w bazę danych pacjentów umożliwiającą tworzenie indywidualnych planów terapii | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie korzystające z biofeedbacku umożliwia raportowanie postępów rehabilitacji po każdym ćwiczeniu oraz ich export | TAK, podać |  |  |
|  | Baza danych pacjentów umożliwiająca zapisanie min. 500 pacjentów | TAK, podać |  |  |
|  | System posiadający możliwość automatycznego tworzenia kopii zapasowej. | TAK, podać |  |  |
|  | System posiadający narzędzia do odzyskiwania danych z kopii zapasowej | TAK, podać |  |  |
|  | Ćwiczenia z biofeedbackiem w oprogramowaniu z możliwością ustawienia poziomu trudności i dostosowania go do możliwości ruchowych pacjenta | TAK, podać |  |  |
|  | System z możliwością dostosowania zakresów ruchu ramienia indywidualnie dla każdego pacjenta i jego możliwości ruchowych | TAK, podać |  |  |
|  | System wyposażony w zrobotyzowany mechanizm pozwalający na otwieranie palców ćwiczącego lub pomoc kiedy jest to niezbędne | TAK, podać |  |  |
|  | System wyposażony w komputer klasy PC oraz ekran min. 23” | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość pracy na systemie dla osób na wózkach inwalidzkich | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta 135 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |

FORMULARZ ASORTYENTOWO - CENOWY

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Vat (%) | Wartość brutto | Producent / nazwa własna / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zrobotyzowany system do rehabilitacji kończyny górnej | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Koszt dostawy |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszt zainstalowania sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszt serwisowania sprzętu w okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |
| xxx | xxx | xxx | RAZEM |  | RAZEM |  |  | xxx |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumn pustych) spowoduje odrzucenie oferty 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY