Poznań dnia: 2023-11-14

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa odczynników do oznaczeń immunologicznych, do wykonywania tzw. analiz krytycznych oraz do elektroforezy, immunofikacji oraz izoelektroogniskowania białek wraz z dzierżawą sprzętu.” – znak sprawy SZW/DZP/110/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy: zał. nr 2 dla zadania nr 2 "Parametry wymagane dotyczące analizatorów" pkt. 11 dla analizatora nr 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora, który do pełnego panelu oznaczeń wymaga objętości próbki 95 uL? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pytanie nr 2 Dotyczy: zał. nr 2 - formularz asortymentowo- cenowy (dla zadania nr 2). Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 4 000 szt. plastikowych kapilar o pojemności 100 uL? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pytanie nr 3 Dotyczy: zał. nr 2 dla zadania nr 2 "Parametry wymagane dotyczące analizatorów" pkt. 2 dla analizatora nr 1. Prosimy o informację czy zamawiający dopuści analizator dokonujący pomiaru wszystkich parametrów z następujących rodzajów próbek: o Tętnicza o Włośniczkowa o Żylna o Mieszana żylna o Krew Pępowinowa Tętnicza o Krew Pępowinowa Żylna o Skalp płodu oraz wszystkie inne płynów nie będących krwią (tryb "inne płyny")? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza cenowego i skalkulowanie kosztów materiałów zużywalnych do aparatów, niezbędnych do wykonania oznaczeń? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 2. Czy Zamawiający może potwierdzić, że opisy testów Ad.12 oraz Ad.13 dotyczą testów do diagnostyki Boreliozy opisanych w pozycjach 13 oraz 14 formularza cenowego? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby walidacja parametrów/testów na analizator była zgodna nie tylko z dyrektywą 98/79 EG, ale również z najnowszymi dyrektywami 2017/746 oraz ISO 13485:2016? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 4. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4, test do diagnostyki przeciw cytoplazmie granulocytów metodą immnofluorescencji pośredniej, w którym substratem są granulocyty ludzkie utrwalone etanolem, komórki HEp-2 pokryte granulocytami oraz granulocyty utrwalone formaliną na jednym okienku diagnostycznym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pozycji 12 testu o następującym składzie: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białko P, AMA-M2 i DFS70? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 6. Czy w związku z planowaną zmianą składów alergenowych przez wytwórcę testów, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, w trakcie trwania umowy, w poz. 33 zestawów testowych, w których usunięty zostanie alergen f7334=laktoferyna? Pełen skład nowego testu przedstawiamy poniżej: f2 Mleko krowie f76 nBos d4 - Alfa-laktoalbumina (Mleko krowie) f77 nBos d5 - Beta-laktoglobulina (Mleko krowie) f78 nBos d8 - Kazeina (Mleko krowie) e204 nBos d6 Surowicza albumina wołowa (BSA) CCD Marker CCD. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pozycji 34 testu o następującym składzie: dsDNA, nukleosomy, histony, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2?, Mi-2?, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA i DFS70? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 8. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia międzylaboratoryjnej kontroli jakości dla parametrów z pozycji od 24 do 27 (Chlamydia Trachomatis oraz Chlamydia pneumoniae)? Kontrola jakości do pozostałych parametrów pochodzić będzie od jednego producenta. Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od ww wymogu.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki