Poznań dnia: 2023-11-17

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn ”Zakup sprzętu z dziedziny Intensywnej Terapii stosowanego w opiece nad pacjentami kardiologicznymi” – znak sprawy SZW/DZP/132/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie 1. Punkt 6., 7. i 22.: Ze względu na niejednoznaczność zapisów, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje dostarczenia wszystkich niezbędnych komponentów, a więc: urządzeń interfejsowych, a także oprogramowania serwerowego, serwera oraz licencji, a także wliczenia kosztów integracji aparatu do znieczulania i kardiomonitora z opisanymi w OPZ systemami; czy też może Zamawiający oczekuje jedynie, aby oferowane aparaty do znieczulania z kardiomonitorami umożliwiały rozbudowę o taką integrację w przyszłości? Zwracamy uwagę na fakt, że ewentualna integracja (a w szczególności usługi integracji po stronie systemów szpitalnych, koszty serwera komunikacyjnego, itp.) w sposób znaczący podniesie cenę oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje aby oferowany asortyment posiadał możliwość rozbudowy o taką integrację w przyszłości. Punkt 6., 7. i 22.: Jeżeli Zamawiający wymaga, aby oferent ujął w cenie oferty koszty wszystkich komponentów i usług wymaganych do przeprowadzenia integracji z systemem szpitalnym, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie: - Czy do celu realizacji wymaganej integracji Zamawiający udostępni potencjalnemu wykonawcy maszynę wirtualną w środowisku Vmware, o min. wymaganiach: - Procesor: 6 rdzeni, min. 2 GHz, - Pamięć RAM: min. 16 GB, - Pamięć masowa: min. 300 GB, - Karty sieciowe: 4 karty o prędkości min. 1 GigabitEthernet każda? - Czy do celu realizacji wymaganej integracji Zamawiający zapewni potencjalnemu wykonawcy połączenie sieciowe pomiędzy docelowymi salami operacyjnymi, a serwerownią, w ilości min. 2x gniazdo RJ-45 na każdej Sali? Jeżeli Zamawiający nie dysponuje wolnymi gniazdami sieciowymi na docelowych salach operacyjnych, konieczne będzie ich doprowadzenie, co również wpłynie na cenę oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Punkt 6.: Uprzejmie prosimy o rezygnację z wymogu integracji lub potencjalnej integracji oferowanych: aparatów do znieczulania i kardiomonitorów; z posiadanym systemem Radpoint PACS. Zwracamy uwagę na fakt, że oferowane urządzenia nie są urządzeniami służącymi do szeroko rozumianej diagnostyki obrazowej, nie generują w trakcie pracy obrazów diagnostycznych i nie umożliwiają integracji z systemami typu PACS. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z wymogu ww. integracji. Punkt 16.: Czy w punkcie nr 16 Zamawiający dopuści mieszalnik pneumatyczny? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Punkt 84.: Czy Zamawiający dopuści automatyczną kalkulację parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy należnej pacjenta? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Punkt 144.: Uprzejmie prosimy o podanie modelu/producenta przetworników ciśnienia wykorzystywanych na bloku operacyjnym, co pozwoli na ujęcie w ofercie, wycenę i dostarczenie odpowiednich, kompatybilnych przewodów połączeniowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Producent Abbott. Oraz pytania precyzujące: I. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyków gazowych tlenu, podtlenku azotu i powietrza: AGA, DIN II (Draeger), inny niewymieniony będzie wymagał Zamawiający. II. Prosimy o doprecyzowanie jaki rodzaj odciągu gazów poanestetycznych posiada Zamawiający na stanowisku, na którym ma zostać zamontowany aparat do znieczulenia: • bierny odciąg lub brak instalacji odciągu, • czynny odciąg o dużym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2, • czynny odciąg o małym przepływie instalacji odciągu. III. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyku odciągu gazów poanestetycznych: AGSS AGA , AGSS DIN II ( Draeger), inny niewymieniony, będzie wymagał Zamawiający. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wtyk gazowy tlenu, podtlenku azotu i powietrza: AGA. Odciąg gazów poanestetycznych- czynny odciąg o dużym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2 Wtyk odciągu gazów poanestetycznych: AGSS AGA Pkt 16. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wyposażony w precyzyjny pneumatyczny mieszalnik świeżych gazów sterowany elektronicznie z prezentacją wirtualnych przepływomierzy w na ekranie aparatu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pkt 17. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania bez przepływomierza awaryjnego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. ZADANIE 2.: Punkt 18.: Ze względu na posiadane na oddziale nieprodukowane już kolumny medyczne i trudność w dostępności adapterów montażowych do znajdujących się na nich szyn pionowych, czy Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie montażowe w postaci stojaka na posiadane na kolumnach półki? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Punkt 21.: Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje dostarczenia wszystkich niezbędnych komponentów, a więc: urządzeń interfejsowych, a także oprogramowania serwerowego, serwera oraz licencji, a także wliczenia kosztów integracji aparatu do znieczulania i kardiomonitora z opisanymi w OPZ systemami; czy też może Zamawiający oczekuje jedynie, aby oferowane aparaty do znieczulania z kardiomonitorami umożliwiały rozbudowę o taką integrację w przyszłości? Zwracamy uwagę na fakt, że ewentualna integracja (a w szczególności usługi integracji po stronie systemów szpitalnych, koszty serwera komunikacyjnego, itp.) w sposób znaczący podniesie cenę oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje aby oferowany asortyment posiadał możliwość rozbudowy o taką integrację w przyszłości. Punkt 21.: Jeżeli Zamawiający wymaga, aby oferent ujął w cenie oferty koszty wszystkich komponentów i usług wymaganych do przeprowadzenia integracji z systemem szpitalnym, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie: - Czy do celu realizacji wymaganej integracji Zamawiający udostępni potencjalnemu wykonawcy maszynę wirtualną w środowisku Vmware, o min. wymaganiach: - Procesor: 6 rdzeni, min. 2 GHz, - Pamięć RAM: min. 16 GB, - Pamięć masowa: min. 300 GB, - Karty sieciowe: 4 karty o prędkości min. 1 GigabitEthernet każda? - Czy do celu realizacji wymaganej integracji Zamawiający zapewni potencjalnemu wykonawcy połączenie sieciowe pomiędzy docelowymi stanowiskami pacjenta w OIT, a serwerownią, w ilości min. 2x gniazdo RJ-45 na każdym stanowisku? Jeżeli Zamawiający nie dysponuje wolnymi gniazdami sieciowymi na docelowych stanowiskach, konieczne będzie ich doprowadzenie, co również wpłynie na cenę oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Punkt 24.: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający rzeczywiście wymaga dostarczenia modułów interfejsowych umożliwiających podłączenie posiadanych monitorów rzutu serca oraz respiratorów do oferowanego systemu monitorowania pacjenta. Zwracamy uwagę, że takie rozwiązanie nie jest optymalne w przypadku chęci połączenia w przyszłości w/w urządzeń z systemami klinicznymi. Systemy kliniczne integrują dane z w/w urządzeń bezpośrednio, z pominięciem kardiomonitora, dzięki czemu są w stanie pobrać dużo więcej parametrów klinicznych z tych urządzeń. Tym samym systemy kliniczne zużywają najczęściej jedyny port wyjściowy w/w urządzeń uniemożliwiając jednoczesne połączenie ich z kardiomonitorem i bezpośrednio z systemem klinicznym. Ponadto dostarczenie wymaganych w punkcie 24. modułów interfejsowych podnosi cenę oferty. Wobec powyższego uprzejmie prosimy o rezygnację z przedmiotowego wymogu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje aby oferowany asortyment posiadał możliwość rozbudowy o taką integrację w przyszłości. Punkt 24.: W przypadku utrzymania wymogu dostarczenia interfejsów do podłączenia posiadanych monitorów rzutu serca i respiratorów uprzejmie prosimy o podanie modeli, wersji oprogramowania oraz liczby poszczególnych urządzeń, co pozwoli na weryfikację ich kompatybilności z oferowanym systemem monitorowania pacjenta, a także umożliwi wycenę, ujęcie w ofercie i dostawę odpowiednich modułów i przewodów interfejsowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Punkt 108. Uprzejmie prosimy o podanie modelu/producenta przetworników ciśnienia wykorzystywanych na OIT, co pozwoli na ujęcie w ofercie, wycenę i dostarczenie odpowiednich, kompatybilnych przewodów połączeniowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Przetworniki Abbott. - Dotyczy SWZ / przedmiotowe środki dowodowe Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapis zamieszczony w SWZ w tym zakresie brzmi: „Dokumenty potwierdzające parametry w oferowanej aparaturze np. dane katalogowe, materiały reklamowe, itp.” –Tym samym używając określeń: np. oraz itp. katalog dokumentów potwierdzających zostawił otwarty. - Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności (dostawy) nastąpił przelewem do 45 dni licząc od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. - Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 ppkt 2) Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/podjęciu działań serwisowych/wymianę wadliwego towaru. W szczególności zwracamy uwagę Zamawiające, że naliczanie kar za zwłokę w reakcji serwisowej lub naprawie gwarancyjnej za każdą godzinę zwłoki jest wymogiem znacząco odbiegającym od standardów rynkowych – Przyjęte jest naliczania kar za; „każdy dzień zwłoki”. W związku z tym, prosimy o obniżenie kar umownych oraz ich dostosowanie do przyjętego w branży poziomu i brzmienia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Zamawiający