## 1.
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 1. Doposażenie wieży endoskopowej Einstein Vision 1.0
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | Ilość | Pełen kod towaru | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | VAT [%] | Wartość brutto | Uwagi
1 | PV480 | STEROWNIK KAMERY 2D FULL HD: 1. Sterownik endoskopowej kamery wysokiej rozdzielczości umożliwiający podłączenie głowicy 2D Full HD CMOS 2. Informacja na monitorze o braku przyłaczenia głowicy kamery do sterownika 3. 4 przyciski funkcyjne na panelu przednim steerownika umożliwiające zarządzanie następującymi funkcjami:menu,balans bieli, rotacja obrazu, zoom cyfrowy, włączenie / wyłączenie źródła światła, start / stop zapisu obrazu 4. Przyciski funkcyjne na przednim panelu sterownika kompatybilne z przyciskami w głowicy kamery 5. Możliwość przypisania przyciskom w głowicy kamery lub na przednim panelu sterownika funkcji w menu użytkownika w zależności od potrzeb klienta 6. Możliwość wykonania balansu bieli z głowicy kamery i jej sterownika 7. Automatyczne dostosowanie natężenia oświetlenia emitowanego ze źródła swiatła LED za pośrednictwem modułu komunikacyjnego (MIS-BUS) 8. Możliwość dezynfekcji strownika kamery 9. Zakresy napięć zasilania (pobór prądu) 100–240 V~ (0,8-0,4 A) 10. Pobór mocy max. 60 W 11. Klasa ochronności (wg IEC/EN/DIN 60601-1) 12. Stopień ochrony IP21 13. Bezpiecznik aparatowy T2,00 AH/250 V~ 14. Część użytkowa Typ CF zabezpieczony przed defibrylacją 15. Częstotliwość 50/60 Hz 16. Transmisja sygnału wideo za pomocą gniazd cyfrowych na tylnym panelu sterownika: 2 x 2D przez DVI-D (1080p), 2 x 2D przez 3G SDI (1080p), 1 x 2D przez HD-SDI (1080i), 1 x 2D przez HD-SDI (1080i) 17. Masa 7 kg (+/- 0,25 kg) 18. Wymiary (szer x wys x gł) 330 mm x 100 mm x 355 mm (+/- 5 mm) 19. Tryb pracy: dedykowany do pracy ciągłej 20. Zgodność z normami: IEC/EN/DIN 60601-1, EMV IEC/EN/DIN 60601-1-2, CISPR 11 Klasa B | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | PV482 | GŁOWICA KAMERY CMOS Z ZOOM: 1. Typ przetwornika: min. 1 x 1/3 "CMOS 2. Progresywne skanowanie obrazu 3. Ogniskowa: 14 do 28 mm 4. Szybkość migawki: 1/60 do 1/60 000 s 5. Uniwersalna głowica kamery z możliwością stosowania w jednostce 2D i 3D 6. 4 przyciski zdalnego sterowania na głowicy kamery z możliwością dowolnej kofiguiracji opcji jak np. sterowanie rejestratorem / nawigacja oraz zmiana ustawień w menu jednostki sterującej kamerą. 7. Przyciski na głowicy kamery z możliwością przypisania maksymalnie 8 funkcji, zgodnie z potrzebami 8. Zaprogramowane funkcje 4 przycisków na głowicy kamery w trybie na żywo: menu, balans bieli, zoom cyfrowy, włączanie i wyłączanie źródła światła, nagrywanie zdjęć / start lub stop wideo) 9. Wymiary: 55 mm x 50 mm x 150 mm (+/- 5 mm) 10. Automatyczna regulacja jasności obrazu 11. Możliwość dezynfekcji głowicy kamery poprzez przetarcie lub zanurzenie, środkami alkalicznymi lub możliwość dezynfekcji termicznej 12. Zabezpieczenie przed impulsami elektrycznymi zgodne z typem CF 13. Sprzęt zgodny z wymogami IEC/DIN EN 6601-1 14. Klasa ochrony wodoszczelnej IPX2 15. EMC wg IEC/DIN/ EN 60601-1-2 16. Sprzęt klasy IIa wg 93/42/EEC 17. W zestawie adapter umożliwiający przyłączenie posiadanego przez Zamawiającego światłowodu Aesculap AG lub Karl Storz z panelem źródła światła systemu Einstein Vision 1.0 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | PE909A | Optyka laparoskopowa szerokokątna z wałeczkowym układem soczewek,śr. 10 mm, dł. 330 mm, kąt patrzenia 30 st., autoklawowalna | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | JF431R | Koszosito perforowane z pokrywą, uchwytem transportowym oraz silikonowymi uchwytami stabilizującymi optykę laparoskopową, wykonane z arkusza stali nierdzewnej, o wym. 454 x 84 x 41 mm | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | OP914 | Przewód światłowodowy elastyczny w nieprzezroczystej osłonie, śr. 4,8 mm, dł. 350 cm, kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego źródłem światła systemu Einstein Vision 1.0 oraz oferowaną optyką endoskopową | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | PG014 | Przewód silikonowy do insuflacji CO2, autoklawowalny, na min. 20 cykli sterylizacyjnych, złącze iso, śr. 22 mm | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 | PG019 | Filtr CO2 jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylnie,po 25 szt. w op. zb. | op. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Elektroniczny podpis Wykonawcy