| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wieża artroskopowa | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Endoskopowa kamera 4K | TAK |  |
| - MA | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS. | TAK |  |
|  | Wodoszczelna głowica kamery z możliwością obsługi 10 funkcji. | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli). | TAK |  |
|  | Migawka automatyczna. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość kamery 4K UHD. | TAK |  |
|  | System skanujący : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz. | TAK |  |
|  | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa. | TAK |  |
|  | 7 stopniowy zoom ze stopniem powiększenia 1.8x. | TAK |  |
|  | Wbudowane programy specjalistyczne: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard. | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła. | TAK |  |
|  | Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)). | TAK |  |
|  | Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 – 2 szt. | TAK |  |
|  | Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła. | TAK |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej. | TAK |  |
|  | Przewód głowicy kamery - długość 3,05 m. | TAK |  |
|  | Źródło światła LED | TAK |  |
|  | Moc żarówki LED min. 240 W. | TAK |  |
|  | Żywotność min. 60 000 godzin pracy. | TAK |  |
|  | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. | TAK |  |
|  | Tryb gotowości standby. | TAK |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta. | TAK |  |
|  | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów. | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery. | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej. | TAK |  |
|  | Światłowód 5 mm x 3 m w przezroczystej osłonie - 2 szt. | TAK |  |
|  | Medyczny monitor 4K | TAK |  |
|  | Rozdzielczość obrazu min.4096 x 2160. | TAK |  |
|  | Matryca monitora OLED. | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu 32”, ekran panoramiczny. | TAK |  |
|  | Rozmiar plamki: 0,1818 mm x 0,1818 mm. | TAK |  |
|  | Jasność: 540 cd/m² standard. | TAK |  |
|  | Kontrast: 1 000 000 : 1 standard. | TAK |  |
|  | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych. | TAK |  |
|  | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu. | TAK |  |
|  | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna . | TAK |  |
|  | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora. | TAK |  |
|  | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i przyciski na panelu przednim. | TAK |  |
|  | 1 x DVI 2 x HDMI 4K (HDMI 2.0b) 1 x RS-232 (sterowanie routerem SPI) 1 x interfejs sterowania za pomocą urządzenia (USB-B) | TAK |  |
|  | Format obrazu: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz. | TAK |  |
|  | Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit). | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski. | TAK |  |
|  | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video. | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzymania obrazu. | TAK |  |
|  | Waga netto monitora: 6.3 kg. | TAK |  |
|  | Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarządzania danymi | TAK |  |
|  | Dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę. | TAK |  |
|  | Wyposażony w porty USB 3.0 (port na przednim panelu + porty na tylnym panelu). | TAK |  |
|  | Porty USB 2.0 do podłączenia urządzeń. | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym. | TAK |  |
|  | Personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji. | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym. | TAK |  |
|  | Współpraca z drukarką: możliwość ustawienia drukarki według własnych preferencji z poziomu rejestratora. | TAK |  |
|  | Lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika. Procedura przygotowania przed zabiegiem | TAK |  |
|  | Zapis dźwięku i komentarzy głosowych. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych. | TAK |  |
|  | Obraz: rozdzielczość: XGA: 1024 × 768; SXGA: 1280 × 1024; High Definition 720: 1280 × 720; High Definition 1080: 1920 × 1080; | TAK |  |
|  | Formaty zapisu zdjęć: Bitmap (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG) | TAK |  |
|  | Dźwięk: Wejście/wyjście: Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego1 wyjście głośników. | TAK |  |
|  | Wejścia wideo: 1x DVI, 1xRGBHV(poprzez złącze DVI-I), 3xHDMI. | TAK |  |
|  | Wyjścia wideo: 1xRGBHV(poprzez złącze DVI-I), 3xHDMI. | TAK |  |
|  | Formaty zapisu video: MPEG2: 720 × 480, 720 x 576; H.264: (NTSC) 720 × 480, (PAL) 720 × 576, (XGA) 1024 × 768, (SXGA) 1280 × 1024, (720p) 1280 × 720, (1080p) 1920 × 1080. | TAK |  |
|  | Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe. | TAK |  |
|  | Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć. | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania plików wideo oraz zdjęć na wbudowanym ekranie. | TAK |  |
|  | Klasa wodoszczelności IPX0. | TAK |  |
|  | Wbudowany twardy dysk o pojemności 1Tb (zapis automatyczny). | TAK |  |
|  | Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s. | TAK |  |
|  | Wbudowany moduł wifi - obsługa 2,4GHz oraz 5GHz. | TAK |  |
|  | Akcesoria | TAK |  |
|  | Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm (Storz, Wolf, Stryker, ACMI), średnica 4 mm, kąt 30 stopni, spajana laserowo, szkło szafirowe na czole optyki, długość robocza 140 mm oraz pojemnik do sterylizacji z tworzywa sztucznego - 2 komplety. | TAK |  |
|  | Kaniula artroskopowa, średnica 5,8 mm, wyposażona w 2 zawory obrotowe, obturator ołówkowy do kaniuli -2 komplety. | TAK |  |
|  | Wózek aparaturowy z ramieniem sprężystym 300/350 mm do monitora LCD z półką 45cm. | TAK |  |
|  | Regulowany wysięgnik do płynów (na 2 worki). |  |  |
|  | Pompa artroskopowa | TAK |  |
|  | Pompa dwurolkowa, rolki napływu i odpływu ukryte wewnątrz urządzenia, zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem. | TAK |  |
|  | Menu pompy w języku polskim. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w torze napływu (jednotorowym) lub w trybie napływu/odpływu (dwutorowym). | TAK |  |
|  | Dreny w postaci szybko montowanych kaset. | TAK |  |
|  | Dreny kodowane kolorami osobno dla toru napływu i odpływu. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia jednoczesnego kaniuli, shavera i elektrody do waporyzacji za pomocą dedykowanych i opisanych drenów. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia kaset dziennych. | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy, kąt widzenia 160 stopni, przekątna 6,5 cala, rozdzielczość 640 x 480, skala kolorów 16-bitowy. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pomagające określić stan temperatury w stawie. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia przełącznika ręcznego lub przełącznika nożnego. | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania indywidualnych profili użytkowników. | TAK |  |
|  | Min. 4 prekonfigurowane programy stawowe: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, małe stawy. | TAK |  |
|  | Brak konieczności każdorazowej kalibracji pompy dzięki możliwości wyboru prekonfigurowanych kombinacji osprzętu (optyki i płaszcza). | TAK |  |
|  | Funkcja pozwalająca na zmianę typu używanego osprzętu w trakcie zabiegu bez konieczności kalibracji pompy. | TAK |  |
|  | Zakres ciśnienia: 0-150 mmHg z możliwością regulacji co 5 mmHg. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia ≤ 1%. | TAK |  |
|  | Możliwość zintegrowania pompy z shaverem, waporyzatorem. | TAK |  |
|  | Przepływ 0-100% z możliwością regulacji co 10%. | TAK |  |
|  | Funkcja opróżniania stawu. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia zasilania dwóch dodatkowych urządzeń medycznych z konsoli pompy za pomocą 2 gniazd wyjścia zasilania sieciowego AC 240V. | TAK |  |
|  | Konsola artroskopowa | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy generatora RF: 200kHz. | TAK |  |
|  | Moc cięcia (CUT): zakres pracy 30W - 380W, min. 11 poziomów mocy. | TAK |  |
|  | Funkcja modulacji siły cięcia. | TAK |  |
|  | Maksymalna moc wyjściowa koagulacji (COAG) - 120W, 3 poziomy mocy. | TAK |  |
|  | Średnica elektrod: 2.5/3.5/4.0 mm. | TAK |  |
|  | Obsługiwane przez konsolę elektrody z ręcznym sterowaniem. | TAK |  |
|  | Elektrody jednoczęściowe. | TAK |  |
|  | Elektrody z wbudowanym przewodem sterującym (długość min.3 m), automatycznie rozpoznawane przez konsolę. | TAK |  |
|  | Dostępne elektrody do małych stawów oraz do artroskopii biodra (długość 180 mm). | TAK |  |
|  | Możliwość wyginania elektrod w zakresie 0-45° (±7°). | TAK |  |
|  | System rozpoznawania metalu w pobliżu elektrody – minimalizacja uszkodzeń optyk artroskopowych przez działającą elektrodę. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia shavera artroskopowego. | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie shavera przez konsolę - dobór optymalnych nastaw. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia/ wykorzystania jednorazowych ostrzy shavera o średnicach kodowanych kolorem uchwytu ostrza w zakresie 2.0 - 5.5mm - automatycznie rozpoznawane przez konsolę. | TAK |  |
|  | Komunikaty o błędach i usterkach wyświetlane na panelu przednim urządzenia. | TAK |  |
|  | Programowanie profili użytkowników – indywidualne ustawienia parametrów pracy elektrod, shavera i sterownika nożnego. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w gniazdo USB umożliwiające aktualizację programów użytkownika . | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej. | TAK |  |
|  | Shaver artroskopowy oraz kaseta sterylizacyjna 2 szt. – 2 komplety. | TAK |  |
|  | Narzędzia artroskopowe | TAK |  |
|  | Duży odgryzacz, prosty, średnica 2,7 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze średnica 3,4 mm, 0° proste typu Big Bite Punch – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wycinak łąkotki półkolisty prawy, średnica 3,4 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wycinak łąkotki półkolisty lewy, średnica 3,4 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wycinak łąkotki półkolisty prawy 30°, średnica 3,4 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wycinak łąkotki półkolisty lewy 30°, średnica 3,4 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki haczykowate wygięte w prawo, średnica 3,4 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki haczykowate wygięte w lewo, średnica 3,4 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Mikronożyczki, średnica 2,7 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Mikronożyczki, średnica 3,4 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Chwytak z mechanizmem zatrzaskowym, średnica 3,4 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Chwytak, średnica 3,4 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Chwytak do tkanek miękkich z mechanizmem zatrzaskowym ( 120 mm), średnica 3,4 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Narzędzie artroskopowe do artroskopii barku typu łyżeczka w dół pod kątem 20° – 1 szt. | TAK |  |
|  | Narzędzie artroskopowe do artroskopii barku typu łyżeczka w górę pod kątem 20° – 1 szt. | TAK |  |
|  | Spychacz do węzłów – 1 szt. | TAK |  |
|  | Przeszywacz lewy, długość części roboczej 165 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Przeszywacz prawy, długość części roboczej 165 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Przeszywacz lewy dedykowany do napraw w obrębie stożka rotatorów długość części roboczej 165 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Przeszywacz prawy dedykowany do napraw w obrębie stożka rotatorów długość części roboczej 165 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Manipulator szwów długość części roboczej 164 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Chwytak do tkanek długość części roboczej 166 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kontener na narzędzia – 1 szt. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  | TAK |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2023/2024. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |

Podpis kwalifikowany Wykonawcy