| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Aparat EKG z wózkiem i ciśnieniomierz automatyczny | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat EKG |  |  |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci. |  |  |
|  | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG. |  |  |
|  | Wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG. Drukowanie wybranej grupy: - *1-kanał - (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6), - * 3-kanały w układzie standardowym - (I-II-III, aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3, V4-V5-V6), - * 3-kanały w układzie Cabrera (aVL-I-aVR, II-aVF-III, V1-V2-V3, V4-V5-V6), - * 6-kanałów w układzie standardowym (I-II-III-aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3-V4-V5-V6), - * 6-kanałów w układzie Cabrera (aVL-I-aVR-II-aVF-III, V1-V2-V3-V4-V5-V6), - * 12-kanałów w układzie standardowym (I-II-III-aVR-aVL-aVF-V1-V2-V3-V4-V5-V6) - * 12-kanałów w układzie Cabrera (aVL-I-aVR-II-aVF-III-V1-V2-V3-V4-V5-V6). |  |  |
|  | Możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO, automatyczne do schowka |  |  |
|  | Zapis automatyczny z funkcją zapisu do "schowka" sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy |  |  |
|  | Regulowana długość zapisu badania automatycznego - w przedziale od 6 do 30 sekund |  |  |
|  | Wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarce PCL5/PCL6. Wydruk z bazy pacjentów. Możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie |  |  |
|  | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi. Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku. |  |  |
|  | Obsługa dzięki menu obsługiwanego za pomocą panelu dotykowego. Baza pacjentów i badań. Pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań. |  |  |
|  | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości. |  |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta. |  |  |
|  | Wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej. |  |  |
|  | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu. |  |  |
|  | Praca na otwartym sercu - aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu. |  |  |
|  | Możliwość włączania i wyłączania filtrów: * filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz, * filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz, * filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz |  |  |
|  | Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału. |  |  |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących. |  |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca. |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym. |  |  |
|  | Eksport badań do pamięci USB. |  |  |
|  | Wymiary maksymalne: 270 x 210 x 60 mm | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie: - Aparat do EKG - Elektrody kończynowe - 4 szt. (typ EKK) - Elektrody przedsercowe - 6 szt. (typ EPP) - Kabel EKG - Kabel zasilania sieciowego - Papier szerokość 112 mm - 5 rolek - Żel do EKG - Dedykowany wózek do urządzenia |  |  |
| Ciśnieniomierz |  |  |  |
|  | Metoda pomiaru: oscylometryczna |  |  |
|  | Wskaźnik: 15 cyfrowy wyświetlacz LCD |  |  |
|  | Zakres wyświetlania ciśnienia: 0-300 mm Hg |  |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienie w mankiecie: 50-250 mmHg systoliczne (skurczowe), 40-180 mmHg diastoliczne (rozkurczowe) |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętno, bpm: 40-160 |  |  |
|  | Dokładność ciśnienie w mankiecie: ±3% Dokładność tętno: ±5% |  |  |
|  | Pompowanie: automatyczne Spuszczanie powietrza: automatyczne |  |  |
|  | Napięcie elektryczne: 6V |  |  |
|  | Zasilanie: 4 baterie alkaiczne 1,5V LR6 (AA alkaiczne) lub zasilacz AC |  |  |
|  | Wyposażenie: - ciśnieniomierz automatyczny dotykowy - mankiet 22-42 cm (w tym przewód powietrza i złączka) - 4 x baterie - Zasilacz - Etui |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023/2024. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 1 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |