| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Pulsoksymetr przenośny | 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr podręczny zasilany dwiema bateriami AA. | TAK |  |
|  | Urządzenie przystosowane do pracy z pacjentami pediatrycznymi i dorosłymi. | TAK |  |
|  | Przeznaczony do pracy ciągłej. | TAK |  |
|  | Urządzenie złożone z jednostki monitorującej oraz dołączanego przewodem czujnika SpO2. | TAK |  |
|  | Możliwość późniejszego wyposażenia urządzenia w czujniki saturacji wielorazowe i jednorazowe. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy, typu TFT z podświetleniem. | TAK |  |
|  | Ustawiana jasność ekranu. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz pokazujący m.in.: wartości pomiarów saturacji, pulsu, słupkowy wskaźnik siły pulsu, zadane granice mierzonych parametrów, wskaźnik indeksu perfuzji, aktualny czas. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej w trybie: ekran przebiegu (wartości cyfrowe + krzywa). | TAK |  |
|  | Minimum 3 możliwe tryby pracy wyświetlacza: wartości cyfrowe+krzywa pletyzmograficzna, “duże cyfry”, tryb prezentacji trendów. | TAK |  |
|  | Wbudowany system alarmowy dla mierzonych parametrów. Alarmy audio i wizualne. | TAK |  |
|  | Tymczasowe wyciszenie alarmów na 90 sek. | TAK |  |
|  | Ustawiane wartości graniczne alarmów dla pulsu i wartości SpO2. | TAK |  |
|  | Min. dwupoziomowy system alarmów dla monitorowanych parametrów. | TAK |  |
|  | Trzypoziomowe alarmy techniczne m.in. niski poziom naładowania baterii, brak podłączonej sondy SpO2 | TAK |  |
|  | Ton pulsu zależny od wartości saturacji z możliwością regulacji głośności. | TAK |  |
|  | Zasilanie za pomocą 2 baterii typu AA zapewniające min. 22 godzin ciągłej pracy. | TAK, podać |  |
|  | Specjalny tryb zasilania dający możliwość zastosowania akumulatorków wielokrotnego użytku NiMH . | TAK |  |
|  | Wszystkie przyciski do obsługi urządzenia zintegrowane w obudowie. | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: 130x65x22mm (wys. x szer. x głęb.) | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna waga urządzenia: 130 g z bateriami | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji min.: 0-99% | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu min.: 30-249 min-1 | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji: +/-2% w zakresie 70-99% | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru pulsu +/-1% | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana pamięć zmierzonych wartości na min. 55 godzin pracy. Interwał zapisu max. 6 sekund. | TAK |  |
|  | Indeks perfuzji min. 7 poziomów, zakres 0,25% - 8%. | TAK |  |
|  | Obudowa urządzenia o właściwościach antybakteryjnych. | TAK |  |
|  | Możliwość transmisji zapisanych danych do opcjonalnej drukarki poprzez port podczerwieni lub przegląd danych na ekranie urządzenia. | TAK |  |
|  | Wyposażenie standardowe: urządzenie, czujnik saturacji klipsowy, dwie baterie. | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu na każde urządzenie dostarczane przy dostawie: - Uchwyt dla stojaka do kroplówek do zawieszenia pulsoksymetru - 1 szt. - Ochronny pokrowiec na pulsoksymetr - 1 szt. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023/2024. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |