| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Wózek do fluoroskopii | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Wózek przeznaczony do fluoroskopii (transport i leczenie pacjenta) | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych. Leże podzielone na min. 2 segmenty wypełnione płytami przeziernymi dla promieni RTG ze zmywalnego tworzywa sztucznego lub HPL zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca. | TAK |  |
|  | Podwozie zabudowane dwoma pokrywami zabezpieczającymi mechanizmy przed uszkodzeniem i zabrudzeniem z oznaczeniem funkcji wózka. | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 225 kg | TAK |  |
|  | Długość wózka: 2210 mm ± 20 mm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość wózka: 770 mm ± 20 mm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary leża (powierzchnia dla pacjenta): długość min. 2130 mm, szerokość min. 660 mm | TAK |  |
|  | Podstawa w kształcie litery U zapewniająca dostęp do ramienia C na całej długości leża. | TAK |  |
|  | Szerokość dostępu ramienia C: 1370 mm ± 20mm | TAK |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości leża, za pomocą dźwigni nożnych zlokalizowanych na obu końcach wózka (od strony głowy i od nóg pacjenta) w zakresie 590 – 830 mm±20mm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | TAK |  |
|  | Pojedyncze koła o średnicy co najmniej 150 mm. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi i toczenia, obsługiwany z obu stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej. | TAK |  |
|  | Dźwignie blokady hamulców i jazdy kierunkowej zlokalizowane obustronnie u podstawy od strony głowy i nóg pacjenta | TAK |  |
|  | Barierki boczne, chromowane, składane wzdłuż leża, wysokości co najmniej 33 cm i długości co najmniej 139 cm zlokalizowane po obu stronach wózka. Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
|  | Zintegrowana szyna na akcesoria dodatkowe | TAK |  |
|  | Gniazda/tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria | TAK |  |
|  | Narożniki wózka wyposażone w 4 odbojniki rolkowe chroniące wózek i ściany przed otarciami oraz listwy odbojowe po obu stronach leża. | TAK |  |
|  | Pneumatyczna regulacja segmentu oparcia na obu końcach wózka w celu zapewnienia wygody podczas umieszczania pacjenta na stole/wózku oraz umożliwienia odwrócenia pacjenta podczas fluoroskopii. | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu pleców w zakresie co najmniej 0- 85 | TAK |  |
|  | Pozycja Trendelenburg/ anty Trendelenburg regulowana hydraulicznie w zakresie co najmniej 8 przy użyciu dźwigni nożnych z obu stron końca wózka. | TAK |  |
|  | Materac piankowy, w pokrowcu winylowym, nieprzemakalnym, o grubości min. 5 cm, przezierny dla promieni RTG. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. | TAK |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Teleskopowy chromowany lub metalowy, składany wieszak infuzyjny min. 2 częściowy z regulacją wysokości (montaż stały), składany wzdłuż lub wszerz leża, wyposażony w min. 2 haki, łatwość użycia jedną ręką, max. obciążenie do 18 kg. | TAK |  |
|  | Możliwość zainstalowania mobilnego (wyjmowany), teleskopowego, chromowanego lub metalowego wieszaka infuzyjnego, min.2 częściowy z regulacją wysokości, wyposażony w min. 2 haki. max. obciążenie do 18 kg | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023/2024. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 1 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |