Bydgoszcz dnia: 2024-02-29

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 1782/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa aparatów do znieczuleń - 3 komplety. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 17/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PYTANIE 1 - Pytanie nr 1 dot. Zał. Nr 2 do SWZ – Specyfikacja techniczna Pkt 88 Czy Zamawiający dopuści automatyczną kalkulację parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy należnej pacjenta? Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający dopuszcza. - Pytanie nr 2 – dot. Zał. Nr 2 do SWZ – Specyfikacja techniczna Pkt 192 Czy Zamawiający dopuści i przyzna również punkty w ocenie technicznej za kardiomonitor realizujący pomiar zwiotczenia z wykorzystaniem mechanosensora - zamieniającego energię powstałą na skutek zginania płytki piezoelektrycznej znajdującej się w czujniku, na impulsy elektryczne widoczne na ekranie kardiomonitora, z funkcją sygnalizacji dźwiękowej impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady, z możliwością rozbudowy modułu o funkcję detekcji nerwów do wykorzystania w zabiegach prowadzonych w znieczuleniu regionalnym? Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający dopuszcza i przyzna punkty - Pytanie nr 3 – dot. Zał. Nr 2 do SWZ – Specyfikacja techniczna Pkt 195 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z czujnikiem wyposażonym w specjalny adapter na dłoń - ułatwiający aplikację - bez czujnika z możliwością stosowania na stopie? Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający dopuszcza - Pytanie nr 4 – dot. Zał. Nr 2 do SWZ – Specyfikacja techniczna Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyków gazowych tlenu, podtlenku azotu i powietrza: AGA, DIN II (Draeger), inny niewymieniony będzie wymagał Zamawiający. Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający wymaga wtyków gazowych typu AGA - Pytanie nr 5 – dot. Zał. Nr 2 do SWZ – Specyfikacja techniczna Prosimy o doprecyzowanie jaki rodzaj odciągu gazów poanestetycznych posiada Zamawiający na stanowisku, na którym ma zostać zamontowany aparat do znieczulenia: • bierny odciąg lub brak instalacji odciągu, • czynny odciąg o dużym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2, • czynny odciąg o małym przepływie instalacji odciągu. Odpowiedź Zamawiającego Zmawiający posiada czynny odciąg o małym przepływie. - Pytanie nr 6 – dot. Zał. Nr 2 do SWZ – Specyfikacja techniczna Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyku odciągu gazów poanestetycznych: AGSS AGA , AGSS DIN II ( Draeger), inny niewymieniony, będzie wymagał Zamawiający. Propozycja odpowiedzi Zamawiający wymaga wtyku odciągu typu AGSS AGA - Pytanie nr 7 – dot. Zał. Nr 2 do SWZ – Specyfikacja techniczna Prosimy o doprecyzowanie typu wykorzystywanych przetworników ciśnienia: Edwards, BD, Abbott, Utah, B.Braun, inne niewymienione, co pozwoli na wycenę i dostawę kompatybilnych przewodów interfejsowych. Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający wykorzystuje przetworniki ciśnienia typu Meritrans DTX Plus od dostawcy: Billmed Sp. z o.o. ul. Krypska 24/1; 04-082 Warszawa - Pytanie nr 8 – dot. SWZ Rozdz. 9.1.6, 10.1.1 Karty techniczne/foldery/katalogi/opisy są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na kartach technicznych/folderach/katalogach/opisach, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania? Propozycja odpowiedzi Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę. - Pytanie nr 9 – dot. Zał. Nr 2 do SWZ – Specyfikacja techniczna Pkt. 237 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: Czas naprawy gwarancyjnej bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu podjęcia naprawy? Należy zwrócić uwagę, iż na czas naprawy składają się czynności serwisowe takie jak: dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub wymiana części. Termin wymagany przez Zamawiającego jest mało realny do dotrzymania. Odpowiedzialność Wykonawcy ogranicza się do wad, które powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, nie ponosi on natomiast odpowiedzialności za takie usterki, które były następstwem przyczyn „zewnętrznych”, np. wynikły z użytkowania rzeczy niezgodnie z przeznaczeniem, z uszkodzenia mechanicznego mającego miejsce po wydaniu rzeczy Zamawiającemu, z zanieczyszczenia, zalania, wskutek zjawisk atmosferycznych, jak również z niewłaściwej eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy w pkt. 237 Specyfikacji Technicznej do 3 dni roboczych (72 godzin). - Pytanie nr 10 – dot. Zał. Nr 2 do SWZ – Specyfikacja techniczna Pkt. 238 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: Czas naprawy gwarancyjnej z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 7 dni roboczych) liczony od momentu podjęcia naprawy Należy zwrócić uwagę, iż na czas naprawy składają się czynności serwisowe takie jak: dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub wymiana części. Termin wymagany przez Zamawiającego jest mało realny do dotrzymania w przypadku naprawy z użyciem części zamiennych. Ponadto w przypadku braku części w magazynie, lub też elementów potrzebnych w celu dokonania naprawy urządzenia zachodzi konieczność sprowadzenia ich spoza granic Polski, co wydłuża czas naprawy o kolejne kilka dni. Odpowiedzialność Wykonawcy ogranicza się do wad, które powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, nie ponosi on natomiast odpowiedzialności za takie usterki, które były następstwem przyczyn „zewnętrznych”, np. wynikły z użytkowania rzeczy niezgodnie z przeznaczeniem, z uszkodzenia mechanicznego mającego miejsce po wydaniu rzeczy Zamawiającemu, z zanieczyszczenia, zalania, wskutek zjawisk atmosferycznych, jak również z niewłaściwej eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy w pkt. 238 Specyfikacji Technicznej do 5 dni roboczych (120 godzin). - Pytanie nr 11 – dot. Zał. Nr 2 do SWZ – Specyfikacja techniczna 242 Zwracamy się z prośbą o wykreślenie punktu nr 242 lub zastąpienie go następującym zapisem: Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne się odbędą, zwłaszcza nie o 3-krotność czasu przerwy w eksploatacji, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Czas przedłużającej się naprawy może wynikać z oczekiwania na części zamienne sprowadzane z zagranicy na co Wykonawca nie ma wpływu. Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający pozostawania zapisy specyfikacji technicznej bez zmian. - Pytanie nr 12 – dot. Zał. Nr 2 do SWZ – Specyfikacja techniczna 243 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu na nowy (nie więcej niż 3) Jeżeli w wyniku 3 napraw kolejno powtarzających się, jednego rodzaju, w okresie gwarancyjnym przedmiot umowy nadal będzie wykazywał wady, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany niesprawnego podzespołu na nowy wolny od wad w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego, że przedmiot wykazuje wady. Roszczenie o wymianę kolejnych podzespołów byłoby nieuzasadnione. Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający pozostawania zapisy specyfikacji technicznej bez zmian. - Pytanie nr 13 – dot. Zał. Nr 2 do SWZ – Specyfikacja techniczna 244 Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat. Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający akceptuje zaproponowana zmianę. - Pytanie nr 14 – dot. Wzoru umowy Par. 8 ust. 1. 2), 3) ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu Par. 8 ust. 1. 2), 3) oraz ust. 7 na następujący: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 2) za nieusunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad, 3)w przypadku braku terminowego wykonania przeglądu technicznego w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki. 7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust 4. W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są zbyt wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu. Propozycja odpowiedzi Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B10

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 29.02.2024 r