Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System mikroanalizy rentgenowskiej EDS do instalacji na skaningowym mikroskopie elektronowym Tescan VEGA4 GMU.

1. Detektor niewymagający chłodzenia ciekłym azotem i nie generujący wibracji w czasie pracy o gwarantowanej rozdzielczości nie gorszej niż 129 eV dla manganu. Wymagane jest przeprowadzenie pomiaru rozdzielczości detektora dla linii Kα Mn po instalacji na mikroskopie Zamawiającego zgodnie z procedurą ISO 15632:2012 przy co najmniej 100 000 cps zliczeń wychodzących – tzw. ‘output countrate’. Powierzchnia aktywna detektora nie mniejsza niż 30

mm2. Detektor musi posiadać możliwość mechanicznego ruchu w celu umieszczenia detektora w pozycji roboczej (w czasie analiz) oraz wysunięcia detektora w celu zapewnienia dodatkowej, dostępnej przestrzeni w pobliżu obiektywu mikroskopu.

2. Oprogramowanie posiadające możliwość pracy dla wielu operatorów zapewniające w jednej aplikacji kontrolę systemu (detektora, układu elektronicznego), akwizycję oraz przetwarzanie i archiwizację danych.

3. Oprogramowanie musi w przyszłości umożliwiać integrację z innymi analizatorami takimi jak EBSD i WDS.

4. Zintegrowane w oprogramowaniu rozwiązanie pozwalające na automatyczne usuwanie błędów widma związanych z nakładaniem się pików/sygnału, jak również odejmowanie tła dla wszystkich danych jakościowych i ilościowych (obejmując również mapy rozkładu pierwiastków i skany liniowe) podczas i po akwizycji danych.

5. Zintegrowana w oprogramowaniu, równocześnie działająca reaktywna i predykcyjna korekcja dryftu.

6. Co najmniej dwa kanały akwizycji obrazów z mikroskopu skaningowego z mechanizmem korekcji jasności i kontrastu pobieranych obrazów.

7. Możliwość jakościowej i ilościowej analizy pierwiastkowej bez wzorców. Możliwość analizy ilościowej z wykorzystaniem własnych wzorców oraz współpraca z bibliotekami wzorców.

8. Możliwość eksportu i importu widm w formacie EMSA.

9. Zintegrowana, równoczesna akwizycja na żywo (tryb obrazowania TV) obrazu SE, obrazu BSE, map rozkładu pierwiastków i widma wraz z identyfikacją pików w czasie rzeczywistym w ramach jednego interfejsu oprogramowania systemu EDS. W tym trybie pracy systemu EDS wymagana jest możliwość zdalnej kontroli i przesuwania stolika SEM oraz zmiany powiększenia podczas obserwacji stale aktualizowanych na żywo obrazów SEM, map rozkładu pierwiastków i identyfikowanych pików.

10. Wymagane jest mapowanie rozkładu pierwiastków i ilościowe mapowanie pierwiastków (mapy z pełną informacją ilościową). Minimalna wymagana rozdzielczość dla wszystkich map rozkładu pierwiastków ≥ 4000 x 4000 punktów.

11. Wykonywanie analiz liniowych oraz ilościowych analiz liniowych (skany liniowe z pełną informacją ilościową). Minimalna wymagana rozdzielczość dla wszystkich skanowanych linii ≥ 8000 punktów.

12. Komputer sterujący systemem EDS z monitorem o przekątnej co najmniej 31 cali.

- HP Elite Tower 800 G9 550W -Base Unit RCTO

- Intel Core i5-12500, up to 4.60GHz, 6 cores, 18MB, 65W

- 256GB M.2 2280 PCIe NVMeSSD

- 2TB M.2 2280 PCIe NVMeSSD

- Single Port Ethernet Card

- 32GB (2x16GB) DDR5 4800 UDIMM Memory

13. Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru.

14. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania przez co najmniej 5 lat od daty instalacji.

15. Instalacja systemu na mikroskopie skaningowym Tescan VEGA4 GMU.

16. Dwuetapowe szkolenie dla personelu (2 osoby), 2 dni po 8 godzin, drugi etap - po 4 tygodniach - 2 dni po 8 godzin.

  - UWAGA - Naliczanie podatku VAT – 0%

## Wykaz towarów, których dostawa musi być opodatkowana stawką VAT 0%: zestawy komputerów stacjonarnych, jednostki centralne komputerów, monitory, drukarki, skanery, serwery, urządzenia do braila itd. (na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 931 z późn zm. – art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a, wykaz sprzętu załącznik nr 8 do ustawy) - dotyczy zestawu komputerowego stacjonarnego i monitora.