Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System chromatograficzny składający się z kompaktowego chromatografu jonowego i automatycznego podajnika próbek.

W/w urządzenie powinno posiadać następujące parametry:

1) elementy, w których elementy stykające się z fazą ruchomą wykonane są całkowicie z materiału inertnego chemicznie i wolnego od metalu (PEEK)

2) Pompa, detektor konduktometryczny, kontroler tłumika jonowego, tłumik jonowy, kolumna analityczna oraz zawór nastrzykowy muszą być umieszczone w jednej kompaktowej obudowie. Komunikacja z komputerem musi odbywać się za pomocą złącza USB.

3) Pompa izokratyczna: seryjna, dwutłokowowa, ciśnienie maksymalne co najmniej 35 MPa, zakres przepływu co najmniej od 0,05 do 5,0 ml/min, wbudowany degazer eluentu.

4) Termostatowanie kolumn chromatograficznych w zakresie co najmniej od 5ºC powyżej temperatury pokojowej do 60ºC.

5) Cyfrowy detektor konduktometryczny kompatybilny z tłumikami jonowymi z automatycznym dostrajaniem zakresu pomiarowego detektora w zależności od wielkości rozpoznawanego sygnału, zakres pomiarowy: co najmniej od 0 do15 000 µS, ciśnienie robocze celi co najmniej 10 MPa, termostatowana cela pomiarowa w zakresie co najmniej od 7ºC powyżej temperatury pokojowej do 55ºC.

6) Dwie kolumny analityczne (4 x 250 mm) z dwoma kolumnami ochronnymi (4 x 50 mm) do analizy anionów nieorganicznych (F-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, PO43- i SO42-) wykonanie z PEEK, ciśnienie robocze co najmniej do 20 MPa włącznie, zarówno kolumna analityczna jak i kolumna ochronna muszą być wypełnione żywicą na bazie kopolimerów organicznych, kompatybilna z fazami ruchomymi o pH w zakresie co najmniej od 0 do 14 oraz rozpuszczalnikami organicznymi, pojemność: co najmniej 200 µeq

7) Tłumik/wzmacniacz anionowy kontrolowany i diagnozowany z poziomu oprogramowania. Supresor typu membranowego, pracujący w układzie ciągłej regeneracji, pojemności tłumienia co najmniej 200 µeq/min, objętość martwa poniżej 50 µl.

8) Dwie kolumny analityczne (5 x 250 mm) z dwoma kolumnami ochronnymi (5 x 50 mm) do analizy kationów nieorganicznych (Li+, Na+, K+, NH4+, Mg2+ i Ca2+) wykonanie z PEEK, ciśnienie robocze co najmniej do 20 MPa włącznie, zarówno kolumna analityczna jak i kolumna ochronna muszą być wypełnione żywicą na bazie kopolimerów organicznych, kompatybilna w 100% z acetonitrylem, pojemność: co najmniej 8 000 µeq.

9) Tłumik/wzmacniacz kationowy kontrolowany i diagnozowany z poziomu oprogramowania: typu membranowego, pracujący w układzie ciągłej regeneracji, pojemności tłumienia co najmniej 100 µeq/min, objętość martwa poniżej 50 µl

10) Automatyczny podajniki próbek o pojemności co najmniej 50 x 5 ml, zapewniający wielokrotne podawanie próbki z tej samej probówki; filtracja każdej próbki przez indywidualny filtr, możliwość podawania próbki na kolumny koncentracyjnej o ciśnieniu zwrotnym wynoszącym do 0,65 MPa włącznie; komunikacja z komputerem za pomocą złącza USB.

11) 1 000 szt. naczyniek wykonanych z polipropylenu

12) Stanowisko do zarządzania, kontrolowania i diagnozowania systemu chromatografii jonowej składające się z programu komputerowego i komputera o konfiguracji optymalnej do obsługi chromatografu. Program musi umożliwiać:

- przeprowadzenie kalibracji oraz analizy jakościowej i ilościowej

- wbudowane gotowe programy sterujące wraz z metodą analityczną dla kolumn oferowanych przez producenta lub aplikacji producenta

- możliwość tworzenia wykresów zmian parametrów pracy chromatografu oraz wyników chromatograficznych (np. ciśnienie, stosunek sygnału do szumu, czas retencji, powierzchnia piku)

- generację listy kontrolnej parametrów chromatograficznych i zdarzeń systemowych dla każdego chromatografu

- komunikację z elementami systemu za pomocą złącza USB

- zestaw komputerowy o parametrach minimalnych: procesor i5, dysk twardy SSD 256 GB, DVD +/- RW, pamięć RAM 16 GB, monitor LCD 23,8", klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny Windows 11.

13) Wyposażenie dodatkowe:

- wieloskładnikowy wzorzec pospolitych anionów – 1 szt.,

- wieloskładnikowy wzorzec kationów z I i II grupy – 1 szt.

- koncentraty eluentów dedykowane do oferowanych kolumn o objętości co najmniej 500 ml – po 1 szt.

14) Wymagania dotyczące uruchomienia, gwarancji i obsługi serwisowej:

- system zasilany za pomocą zasilania jednofazowego (230 V, 50 Hz) z poborem mocy poniżej 1 200 W

- dostawa, montaż i uruchomienie oraz ustawienie aplikacji oznaczania anionów i kationów zgodnie z normami w cenie oferty

- przeszkolenie 2 pracowników Zamawiającego w cenie oferty (czas szkolenia 2-dniowego minimum 16h łącznie), przegląd serwisowy przed końcem gwarancji oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oferowanego sprzętu

- okres gwarancji na aparat: minimum 24 miesiące

- okres gwarancji na supresory: minimum 24 miesiące

- okres gwarancji na pozostałe części zużywalne: minimum 3 miesiące

Termin realizacji: max. do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

  - UWAGA - Naliczanie podatku VAT – 0%

## Wykaz towarów, których dostawa musi być opodatkowana stawką VAT 0%: zestawy komputerów stacjonarnych, jednostki centralne komputerów, monitory, drukarki, skanery, serwery, urządzenia do braila itd. (na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 931 z późn zm. – art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a, wykaz sprzętu załącznik nr 8 do ustawy) - dotyczy zestawu komputerowego stacjonarnego i monitora.

Dodatkowo punktowane w kryterium oceny ofert:

KRYTERIUM – wzmacniacz kationowy

- za supresor/wzmacniacz kationowy kontrolowany i diagnozowany z poziomu oprogramowania pracujący w układzie ciągłej regeneracji z wykorzystaniem procesu elektrolizy wody, bez konieczności podawania reagentów – 20 pkt

- za supresor/wzmacniacz kationowy kontrolowany i diagnozowany z poziomu oprogramowania i pracujący w układzie ciągłej regeneracji za pomocą podawania zewnętrznego reagenta – 0 pkt

KRYTERIUM – wzmacniacz anionowy

- za supresor/wzmacniacz anionowy kontrolowany i diagnozowany z poziomu oprogramowania i pracujący w układzie ciągłej regeneracji z wykorzystaniem procesu elektrolizy wody, bez konieczności podawania reagentów – 20 pkt

- za supresor/wzmacniacz anionowy kontrolowany i diagnozowany z poziomu oprogramowania i pracujący w układzie ciągłej regeneracji za pomocą podawania zewnętrznego reagenta – 0 pkt