ZP3/721/24

Załącznik A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia 
Ręczny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z kompletem statywów 
i kalibracji do analiz artefaktów archeologicznych, materiałów geologicznych 
i stopów metali w tym metali szlachetnych

	Wymiary 

(W x H x D)
	Do 11 cm x 30 cm x 25 cm

	Waga
	Do 2 kg


	Źródło
	4 W miniaturowa lampa rentgenowska 8-50 kV


	Typ anody
	rod (Rh)


	Typ detektora
	Silicon Drift Detector (SDD)


	Zasilanie
	Wymienne akumulatory oraz zasilacz prądu 230V
Funkcja wymiany akumulatorów bez konieczności wyłączania urządzenia i bez utraty danych pomiarowych


	Wyświetlacz
	Dotykowy o rozdzielczości co najmniej 800 x 480 


	Środowisko pracy
	Temperatura: -10 °C do 50 °C (lub większy zakres) 
Wilgotność: 10% do 90% (lub większy zakres)


	Odporność na upadki
	Testowany na upadki co najmniej z wysokości 1.2 m zgodnie z normą wojskową 810-G


	IP - stopień ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia
	Co najmniej IP54
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed bryzgami wody


	Korekcja na warunki otoczenia
	Wbudowany barometr do automatycznej korekcji wysokości i gęstości powietrza


	System operacyjny
	Linux z funkcją Chmury lub zbliżony


	Kalibracja wewnętrzna
	Automatyczna, bezwzorcowa weryfikacja kalibracji przed każdym pomiarem. Brak potrzeby kalibracji przez użytkownika.


	Pamięć
	RAM: Minimum 1GB, dodatkowe gniazdo mikroSD (wymagana karta minimum 1 GB w zestawie)


	Kamery
	Kamera VGA CMOS z kolimatorami 3 i 9 mm.

Kamera co najmniej 5Mpix VGA CMOS z autofokusem, panoramiczna.


	USB
	Co najmniej dwa porty USB 2.0 typu A dla akcesoriów, takich jak Wi-Fi, Bluetooth® i dyski flash USB.

Co najmniej jeden port USB 2.0 typu mini-B do podłączenia do komputera.

	WiFi
	Możliwość obsługi 802.11 b / g / n (2,4 GHz) za pomocą adaptera USB 


	BlueTooth
	Możliwość obsługi za pomocą adaptera USB 


	Filtry
	Automatyczny filtr kołowy


	Ochrona detektora
	Obecność automatycznej przysłony 


	Akcesoria w zestawie
	- Walizka transportowa - wodoodporna

- Ładowarka do baterii

- minimum dwa akumulatory

- co najmniej 10 szt. Foli zabezpieczających

- kabel USB

- kabel zasilający


	Program do analizy stopów metali 
	Kalibracja umożliwiająca oznaczanie następujących pierwiastków: Mg, Al, Si, P, S, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co Ni, Cu, Zn, Sr, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb

Możliwość dodania pozostałych pierwiastków z zakresu Mg-U

Zainstalowane biblioteki stopów: EN, AISI, DIN, JIL –możliwość modyfikowania istniejących bibliotek i tworzenia własnych.

	Program do analizy próbek niemetalicznych  o zakresie wykrywania od 1 ppm do 100%.
	Kalibracja umożliwiająca oznaczanie następujących pierwiastków: Mg, Al, Si, K, Ca, S, P, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, W, Zn, Ta, Hg, As, Pb, Bi, Se, Th, U, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, La, Ce, Nd, Pr, Ba.

Możliwość dodania pozostałych pierwiastków z zakresu Mg-U.

	Program do analizy stopów metali szlachetnych
	Kalibracja umożliwiająca oznaczanie następujących pierwiastków: Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, Zr, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, W, Os, Ir, Pt, Au, Pb, Bi.

	Program do analizy próbek niemetalicznych pod kątem pierwiastków śladowych (poniżej 10%).
	Kalibracja umożliwiająca oznaczanie następujących pierwiastków: K, Ca, S, P, Cl, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, W, Zn, Hg, As, Pb, Bi, Se, Th, U, Rb, Sr, Y, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, and Sb.

Możliwość dodania pozostałych pierwiastków z zakresu P-U.

	Akcesoria
	- stacja robocza
- stacja polowa

- statyw
- kabura

	Dodatkowe: 
	- Gwarancja: min. 12 miesięcy na wszystkie podzespoły spektrometru, zapewniona kalibracja urządzenia po wykonanej naprawie kluczowych podzespołów, kalibracja spektrometru przeprowadzana 1 raz w każdym 12- miesięcznym okresie gwarancji. 

- Czas reakcji serwisu – 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii;

- Czas naprawy – do 14 dni od momentu zgłoszenia awarii, do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy;
- Instalacja i szkolenie z obsługi aparatury przeprowadzone bezpośrednio po instalacji.


