Bydgoszcz dnia: 2024-03-05

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 1936/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Wyposażenie oddziału Gastroenterologii i zakup drobnego sprzętu medycznego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 26/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej” SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zadanie nr. 3 Ad. 1. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr zasilany trzema bateriami AA? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Ad. 8. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez wskaźnika indeksu perfuzji? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy zgodne z SWZ Ad. 17. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr zasilany trzema bateriami AA zapewniającymi 36 godzin ciągłej pracy? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza Ad. 18. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z trybem zasilania dający możliwość zastosowania akumulatorków wielokrotnego użytku Li-ion? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy zgodne z SWZ Ad. 18. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o wymiarach 55mm x 120mm x 30mm (szerokość x wysokość x głębokość)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza Ad. 21. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o wadze do 300g (wraz z akumulatorem)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy zgodne z SWZ Ad. 25. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z dokładnością pomiaru pulsu ±3 ud./min? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza Ad. 27. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez wskaźnika indeksu perfuzji? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy zgodne z SWZ Ad. 28. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z obudową bez właściwości antybakteryjnych? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy zgodne z SWZ Ad. 30. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr wyposażony w 3 baterie? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza Ad. 31. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez uchwytu do stojaka do kroplówek? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy zgodne z SWZ

Pytanie nr 2 Ad 27. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek przeznaczony do fluoroskopii, oferowany wózek jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy wyposażony w anglojęzyczną wersję obsługi z zachowaniem pełnej gwarancji producenta oraz przeprowadzeniem szkoleniem. Nowa ustawa upoważnia dostawców do zaopatrywania szpitali w wyroby z oznakowaniem i instrukcjami używania w języku angielskim. Powyższy produkt jest zarejestrowany dla Polski i brak instrukcji nie przeszkadza w sprzedaży od 2021 r. zgodnie z zarządzeniem POLEMD. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy zgodne z SWZ

Pytanie nr 3 Cześć 2 - materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy 1. Załącznik nr 6A do SWZ, tabela parametrów wymaganych pkt. 7 - "Cyfrowa regulacja wagi" Pytanie: Czy Zamawiający dopuści pompę z płynną regulacją wagi? - odpowiedni zakres ciśnienia wybierany jest automatycznie bez wprowadzenia innych ustawień przy pomocy pokrętła płynnej regulacji. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy zgodne z SWZ 2. Załącznik nr 6A do SWZ, tabela parametrów wymaganych pkt. 13 - "5 samozamykających się złączek w w strefie pięt” Pytanie: Czy Zamawiający dopuści materac bez 5 samozamykających się złączek w strefie pięt? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy zgodne z SWZ 3. Załącznik nr 6A do SWZ, tabela parametrów wymaganych pkt. 10 - "Wymiary materaca: dł. 200 x szer. 90 x wys. 20 cm" Pytanie: Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach: dł. 198 x szer. 88 x wys. 20 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 4. Czy Zamawiający wymaga, aby pompa posiadała oprócz trybu pracy zmiennego i stałego również tryb tzw. pielęgnacyjny - tryb maksymalnego wypełnienia wszystkich komór na czas bezpieczny 30 minut, po którym pompa samoczynnie/automatycznie wraca do poprzednio ustawionych parametrów. Tryb bardzo pomocny w pracy personelu szpitala, który opiekuje się pacjentem wykonując przy nim różnorodne zabiegi pielęgnacyjne lub rehabilitacyjne. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga i pozostawia zapisy zgodne z SWZ

Pytanie nr 4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania okulistyczny stół zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 530-930 mm? Oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego. Wózek przeznaczony do fluoroskopii (transport i leczenie pacjenta). Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach o przekroju kwadratu. Leże podzielone na 2 segmenty wypełnione płytami przeziernymi dla promieni RTG wykonanymi z HPL zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca.. Podwozie zabudowane dwoma pokrywami zabezpieczającymi mechanizmy przed uszkodzeniem i zabrudzeniem z oznaczeniem funkcji wózka.. Dopuszczalne obciążenie 270 kg. Długość wózka: 2145 mm. Szerokość wózka: 865 mm. Wymiary leża (powierzchnia dla pacjenta): długość 1950 mm, szerokość 740 mm. Podstawa w kształcie litery U zapewniająca dostęp do ramienia C na całej długości leża.. Szerokość dostępu ramienia C: 1500 mm. Elektryczna regulacja wysokości leża, za pomocą siłowników elektrycznych i pilota przewodowego w zakresie 500 – 900 mm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca). Podwójne koła o średnicy 150 mm.. Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi i toczenia, obsługiwany z obu stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem blokady hamulców.. Dźwignie blokady hamulców zlokalizowane obustronnie u podstawy po obu stronach leża.. Barierki boczne, malowane proszkowo, składane wzdłuż leża, wysokości 35 cm i długości 152 cm zlokalizowane po obu stronach wózka.. Zintegrowana szyna na akcesoria dodatkowe.. Gniazda/tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria.. Zabezpieczenie wózka w postaci odbojników metalowych pełniących równocześnie rolę uchwytów do powadzenia wózka chroniące wózek i ściany przed otarciami.. Pneumatyczna regulacja segmentu oparcia, dźwignia dostępna z obu stron wózka w celu zapewnienia wygody podczas umieszczania pacjenta na stole/wózku oraz umożliwienia odwrócenia pacjenta podczas fluoroskopii. Możliwość obrotu leża wózka względem podstawy o kąt 180.. Regulacja segmentu pleców w zakresie 0- 71. Pozycja Trendelenburg/ anty Trendelenburg regulowana elektrycznie w zakresie 13 realizowana z pilota przewodowego.. Materac piankowy, w pokrowcu winylowym, nieprzemakalnym, o grubości 8 cm, przezierny dla promieni RTG. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie.. Teleskopowy metalowy, wieszak infuzyjny 2 częściowy z regulacją wysokości (wyjmowany), wyposażony w 4 haki, max. obciążenie do 18 kg.. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i oczekuje zaoferowania wózka do fluoroskopii.

Pytanie nr 5 Pytanie 1 - dotyczy pakietu 3 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr renomowanej amerykańskiej firmy Masimo z technologią Masimo SET, stanowiącą tzw. "złoty standard" w pomiarach pulsoksymetrycznych: " Ad. 1. Zasilany 4 bateriami AA, " Ad. 6. Wyświetlacz kolorowy typu LED, " Ad. 9 . Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej w postaci słupka, " Ad. 10. Wyświetlacz bez 3 trybów pracy, " Ad. 18. Bez możliwości zastosowania akumulatorków wielokrotnego użytku NiMH, " Ad. 20. Urządzenie o wymiarach: 15,8 cm × 7,6 cm × 3,6 cm, " Ad. 21. Urządzenie o wadze: 0,32 g, " Ad. 23. Zakres pomiaru: 25-240 min., " Ad. 28. Obudowa bez właściwości antybakteryjnych, " Ad. 29. Bez możliwości transmisji zapisanych danych do opcjonalnej drukarki poprzez port podczerwieni. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaznaczone cechy pod warunkiem, że zaoferowany produkt będzie spełniał pozostałe warunki określone w specyfikacji technicznej.

Pytanie nr 6 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1, 3: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1)za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy - 0,2 % wartości niewykonanej części przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części przedmiotu umowy 2) za nieusunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie określonym w § 2 ust. 3 umowy - 0,5 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy 3) za nieusunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - 0,5 % wartości wadliwej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad (dotyczy zadania 1) lub wynikający z §2 ust. 4, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i nie dokona modyfikacji zapisów projektu umowy

Pytanie nr 7 Dotyczy: zadanie nr 5 - Wózek reanimacyjny - 1 szt. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 6 tygodni (42 dni kalendarzowych) od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodne z SWZ 2. Prosimy (w pkt. 1) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego szafkę z 4 szufladami (wysokość frontów 3 x 150 mm, 1 x 225 mm), 1 x blat boczny wysuwany wykonany z tworzywa sztucznego, 1 x odcinek szyny instrumentalnej zamocowany z boku korpusu, 1 x pojemnik na zużyte igły, 3 x uchylny pojemnik boczny, 1 x półka pod defibrylator wymiar 400 x 320 mm z regulacją obrotu (bez regulacji wysokości). Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodne z SWZ 3. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego blat wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości ok. 45 mm po bokach i ok. 75 mm z tyłu? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodne z SWZ 4. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego szafkę stalową lakierowaną proszkowo na kolor szary, fronty wykonane z tworzywa sztucznego, uchwyty szuflad z możliwością wyboru koloru (czerwony, żółty, pomarańczowy, zielony, jasnoniebieski, niebieski), prowadnice szuflad z samodociągiem, korpus szafki wygłuszony, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje (bez konieczności stosowania dodatkowego materiału), wyposażony w uchwyt do prowadzenia? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodne z SWZ 5. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego podstawę stalową lakierowaną proszkowo na kolor szary z tworzywową osłoną w kolorze szarym, z odbojami nad kołami, wyposażoną w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodne z SWZ 6. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytu do pojemnika na zużyte igły stalowego, lakierowanego proszkowo? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodne z SWZ 7. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów wózka bez wyposażenia opcjonalnego 720 x 620 x 1065 mm oraz wymiarów szafki 650 x 550 x 985 mm (wysokość z kołami do blatu)? Dotyczy: zadanie nr 6 - Wózek anestezjologiczny - 2 szt. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodne z SWZ 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 6 tygodni (42 dni kalendarzowych) od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodne z SWZ Dotyczy: zadanie nr 6 - Wózek anestezjologiczny nr 1 - 1 szt. 9. Prosimy (w pkt. 1) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego szafkę z szufladami (wysokość frontów 2 x 75 mm, 2 x 150 mm, 1 x 225 mm), 3 x uchylny pojemnik z tworzywa sztucznego, 1 x blat boczny wysuwany wykonany z tworzywa sztucznego o wym. 360 x 360 mm, 1 x odcinek szyny instrumentalnej zamocowany z boku korpusu, 1 x kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą zamocowany z boku korpusu, 1 x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, 1 x pojemnik na cewniki ze stali lakierowanej proszkowo o wym. 150 x 615 x 80 mm,1 x zamek centralny, 1 x uchwyt do prowadzenia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodne z SWZ 10. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego blat wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości ok. 45 mm po bokach i ok. 75 mm z tyłu? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodne z SWZ 11. Prosimy (w pkt. 3) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka, w którym wyposażenie dodatkowe jest mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub na specjalnym stelażu nad blatem wózka (bez konieczności stosowania szyn instrumentalnych). Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodne z SWZ 12. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego fronty szuflad wykonane z tworzywa sztucznego, uchwyty szuflad z możliwością wyboru koloru (czerwony, żółty, pomarańczowy, zielony, jasnoniebieski, niebieski), prowadnice szuflad z samodociągiem? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodne z SWZ 13. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego wypełnienie szafki (tył i boki) stalowe lakierowane proszkowo na kolor szary, wygłuszone, niechłonące wilgoci, minimalizujące wibracje (bez konieczności stosowania dodatkowego materiału)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodne z SWZ 14. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego podstawę stalową lakierowaną proszkowo z tworzywową osłoną, z odbojami nad kołami, wyposażoną w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodne z SWZ 15. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka w kolorze szarym, z możliwością wyboru koloru uchwytów szuflad (elementów dekoracyjnych), możliwość wyboru koloru (czerwony, żółty, pomarańczowy, zielony, jasnoniebieski, niebieski)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodne z SWZ 16. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów wózka bez wyposażenia opcjonalnego 720 x 620 x 1065 mm oraz wymiarów szafki 650 x 550 x 985 mm (wysokość z kołami do blatu)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodne z SWZ Dotyczy: zadanie nr 6 - Wózek anestezjologiczny nr 2 - 1 szt. 17. Prosimy (w pkt. 10) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego szafkę z 4 szufladami (wysokość frontów 3 x 150 mm, 1 x 225 mm), 1 x blat boczny wysuwany wykonany z tworzywa sztucznego o wym. 360 x 360 mm, 1 x odcinek szyny instrumentalnej zamocowany z boku korpusu, 1 x kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą zamocowany z boku korpusu, 1 x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, 1 x pojemnik na cewniki ze stali lakierowanej proszkowo o wym. 150 x 615 x 80 mm,1 x zamek centralny, 1 x uchwyt do prowadzenia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodne z SWZ 18. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego blat wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości ok. 45 mm po bokach i ok. 75 mm z tyłu? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodne z SWZ 19. Prosimy (w pkt. 12) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka, w którym wyposażenie dodatkowe jest mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub na specjalnym stelażu nad blatem wózka (bez konieczności stosowania szyn instrumentalnych). Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodne z SWZ 20. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego fronty szuflad wykonane z tworzywa sztucznego, uchwyty szuflad z możliwością wyboru koloru (czerwony, żółty, pomarańczowy, zielony, jasnoniebieski, niebieski), prowadnice szuflad z samodociągiem? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodne z SWZ 21. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego wypełnienie szafki (tył i boki) stalowe lakierowane proszkowo na kolor szary, wygłuszone, niechłonące wilgoci, minimalizujące wibracje (bez konieczności stosowania dodatkowego materiału)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodne z SWZ - Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego podstawę stalową lakierowaną proszkowo z tworzywową osłoną, z odbojami nad kołami, wyposażoną w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodne z SWZ - Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka w kolorze szarym, z możliwością wyboru koloru uchwytów szuflad (elementów dekoracyjnych), możliwość wyboru koloru (czerwony, żółty, pomarańczowy, zielony, jasnoniebieski, niebieski)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodne z SWZ 24. Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów wózka bez wyposażenia opcjonalnego 720 x 620 x 1065 mm oraz wymiarów szafki 650 x 550 x 985 mm (wysokość z kołami do blatu)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodne z SWZ

Pytanie nr 8 ZADANIE 2 MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY ZMIENNOCIŚNIENIOWY Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności w zakresie poz. 1-15 materacy o poniższych parametrach -Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 230 kg -Materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka -Rozmiar materaca 85 x 200 cm, wysokość 20 cm -Komory materaca nylonowo – poliuretanowe -Materac składający się z 20 komór -Komory materaca podzielone na 3 sekcje, możliwość wymiany całej sekcji -Wbudowany powietrzny materac bezpieczeństwa -Zawór CPR zintegrowany ze złączem przewodu powietrznego -Obniżona komory w sekcji pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze -Pokrowiec materaca wyposażony w tunel zabezpieczający przewód zasilający -Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na złączu CPR materaca zawierającej informacje na temat materaca, co najmniej: model materaca, wymiary materaca, dopuszczalna waga użytkownika. -Pokrowiec zawierający trwałe oznaczenie w postaci wszytej etykiety zawierającej informacje na temat pokrowca, co najmniej: wymiar pokrowca, datę produkcji, instrukcję prania pokrowca. -Materac wyposażony miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 170 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m2/24H oraz dolnej antypoślizgowej warstwy, przeznaczony do prania w temp. 95°C i suszenia w suszarce, przystosowany do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu do 10000 ppm/1%. -Komory materaca, przewody oraz moduł CPR przystosowane do czyszczenia środkami na bazie roztworu zawierającego alkohol z substancjami powierzchniowo czynnymi lub bez takich substancji, substancje utleniające, chlor w stężeniu maksymalnie 10 000 ppm/1% lub nadtlenek wodoru w stężeniu maksymalnie 10 000 ppm/1% -W przypadku awarii zasilania materac pozostaje w pełni napompowany bez wycieku powietrza -Cyfrowa pompa z łatwym w obsłudze panelem sterowania wyposażonym w: * funkcja blokady panelu * przycisk funkcji maksymalnego wypełnienia z indykatorem aktywacji * przycisk funkcji wyciszenia alarmu dźwiękowego z indykatorem aktywacji *diodowy wskaźnik odłączenia zaworu CPR * diodowy wskaźnik wystąpienia błędu * diodowy wskaźnik kodu błędu * funkcja trybu naprzemiennego i stałego * przycisk ustawienia komfortu -3 tryby pracy: tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy, tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy, tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20 min. -Dwa tryby transportowe realizowane poprzez zamknięcie przewodu materaca za pomocą zintegrowanej pokrywy lub wyjęcie zasilacza z gniazdka ściennego i pozostawieniu jednostki sterującej wiszącej na szczycie łóżka, w obu przypadkach materac pozostanie napompowany przez co najmniej 12 godzin. -Czas trwania cyklu w trybach dynamicznych regulowany: 10, 15, 20 lub 25 min -Pompa wyposażona w funkcję 2 stopniowej korekty/zwiększenia poziomu ciśnienia w komorach, realizowana na podstawie automatycznego ustawienia dokonywanego przez pompę zgodnie z masą użytkownika – wykorzystywana w celu lepszego dostosowania komfortu do potrzeb pacjenta lub w sytuacji, gdy tylko część materaca znajduje się pod obciążeniem, na przykład u osób po amputacji kończyn. -Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą max. 25 dbA (pomiar wg. EN ISO 11201) -Pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP42 -Maksymalna waga pompy 1,7 kg -Pompa zasilana niskim napięciem - max 12V za pomocą dedykowanego zasilacza zewnętrznego 100–240 V / 50–60 Hz / 0,6 A -Pompa przystosowana do zawieszenia na szczycie łóżka – wyposażona w uchwyty pokryte tworzywem z regulacją rozstawu -Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury systemu, nieprawidłowego zasilania, wizualny alarm nieszczelności ze wskazaniem sekcji -Możliwość wyciszenia alarmu dedykowanym przyciskiem, wstrzymanie alarmu dźwiękowego na 5 minut -Wbudowany w pompę filtr powietrza -Jednostka sterująca przystosowana do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu 10000 ppm/1%. -Pompa przeznaczona do współpracy z kilkoma typami dedykowanych materaców przeciwodleżynowych w formie nakładki i kładzionych bezpośrednio Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian z wyjątkiem punktu, na pytanie, na które udzielił wcześniej odpowiedzi. ZADANIE 3 PULSOKSYMETR PRZENOŚNY ad. poz. 1-31 Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności pulsoksymetru o następujących parametrach: Zakres pomiaru saturacji: 0-100%. Zakres pomiaru tętna: 30-250 ud/min. Dokładność: Bezruch: ±2%, ruch: ±3 % przy 70-100%<70%, nieokreślony Idealnie nadaje się do stosowania na oddziałach intensywnej opieki medycznej, w przychodniach, izbach przyjęć, podczas transportu lądowego, w ratownictwie medycznym. Ergonomicznie zaprojektowany, aby wygodnie mieścił się w dłoni. Parametry: Bateria polimerowa Li-ion 3,7V 4400mAh. Czas pracy ok 20 godzin po naładowaniu. Jasny, czytelny 3,5 calowy wyświetlacz LCD wskazuje procentowy pomiar SpO2, częstotliwość pulsu, pletyzmogram i zestawienie trendów. Czujnik na palec (dla dorosłych, pediatryczny) Ochrona przed kroplami-monitor- IP22 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym typ BF Temperatura pracy +5 do +40 stopni C Stacja dokująca do mocowania urządzenia i ładowania w tym samym czasie. Ochronny pokrowiec (opcja). ad. poz.39 Prosimy o dopuszczenie gwarancji 12 miesięcy. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający określił minimalne wymagania jakie musi spełniać zaoferowane urządzenie.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 8 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. M. Sierek – tel. 261 417 449

Data 05.03.2024 r.