| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator do elektroforezy białek | 1 komplet |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Analizator 8-mio kanałowy do elektroforezy kapilarnej białek. | TAK |  |
|  | System jednomodułowy do elektroforezy białek działający automatycznie we wszystkich etapach elektroforezy | TAK |  |
|  | Aparat wykonuje następujące oznaczenia: - proteinogram na 6 frakcji, - immunotypowanie białek surowicy, | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia analizy w trybie jednoczesnego wykonywania proteinogramu oraz immunotypowania bez konieczności zatrzymywania analizatora | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Minimum 6 pozycji na bufory na pokładzie analizatora | TAK |  |
|  | Wszystkie bufory i odczynniki identyfikowane przez kody kreskowe | TAK |  |
|  | Możliwość ciągłego ładowania kolejnych statywów próbkowych w trakcie pracy analizatora | TAK |  |
|  | Możliwość zlecenia immunotypowania z dowolnymi, pojedynczymi przeciwciałami znajdującymi się na pokładzie, również ze zwiększonym rozcieńczeniem próbki. Oznaczanie białka monoklonalnego w klasach IgG, IgA, IgM, kappa, lambda. | TAK |  |
|  | Przeciwciała do immunotypowania pobierane przez igłę bezpośrednio z buteleczek przechowywanych w przedziale chłodzonym. | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Kontrola jakości na dwóch poziomach (normalny i patologiczny) z regułami Westgarda | TAK |  |
|  | Wyraźna graficzna prezentacja wykresów immunotypowania w kolorze z możliwością powiększenia dowolnych fragmentów wykresów. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie pochodnej migracji pokazującej szybkość migracji białek w obrębie frakcji | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne i ręczne zlecanie testów : proteinogram i immunotypowanie w różnych rozcieńczeniach białka monoklonalnego | TAK |  |
|  | Programowalny system ekspercki automatyzujący interpretację wyników prawidłowych i flagujący podejrzenie wyników patologicznych, ze wskazaniem uzasadnienia | TAK |  |
|  | Wszystkie odczynniki przeznaczone do wykonania analiz – gotowe do użycia | TAK |  |
|  | Automatyczne procedury uruchamiania, zamykania analizatora, zmiany buforów oraz konserwacji | TAK |  |
|  | Automatyczna konserwacja aparatu prowadzona poza czasem analizy | TAK |  |
|  | Wszystkie odczynniki wymagane do konserwacji aparatu gotowe do użycia, pozostają cały czas na pokładzie analizatora. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Dołączenie dokumentacji potwierdzającej spełnianie wszystkich wymogów dla systemu elektroforezy kapilarnej na każde żądanie Zamawiającego | TAK |  |
|  | W przypadku awarii toru pomiarowego , możliwość wyłączenia kapilary | TAK Procedura dostępna dla użytkownika – 5 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  | Wyposażenie analizatora stanowią : komputer z monitorem, z oprogramowaniem do obróbki i archiwizowania danych pacjentów i badań, zewnętrzny UPS. | TAK |  |
|  | Wykonawca zagwarantuje podłączenie aparatu do systemu informatycznego laboratorium LIS - CENTRUM firmy Marcel na własny koszt. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Analizator fabrycznie nowy, nie starszy niż 2023. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: -dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi serwisowej tj. wykonywanie wszelkich czynności w celu utrzymania lub przywrócenia pełnej sprawności przez cały okres dzierżawy aparatu. | TAK |  |
|  | W związku z pełną obsługą serwisową Zamawiający powiadomi Dostawcę o awarii, wadzie dzierżawionego przedmiotu umowy. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych ( nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych ( nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Dostawca jest zobowiązany do wymiany tego samego podzespołu na nowy po jego trzykrotnej awarii. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w ramach dzierżawy - minimum jeden rocznie (świadectwa potwierdzające wykonanie usługi dostarczyć do Sekcji Napraw Sprzętu Medycznego). | TAK |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy, jeżeli przestój analizatora z powodu naprawy będzie dłuższy niż 10 dni. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK Podać |  |
|  | Dostawca poda numer telefonu kontaktowego w sprawach serwisu w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy. | TAK Podać |  |