Załącznik A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia na układ HPLC-MS

Przedmiotem zamówienia jest układ HPLC-MS zbudowany z dwóch zasadniczych części aparaturowych: spektrometru mas oraz wysokosprawnego chromatografu cieczowego. Obie części muszą być ze sobą kompatybilne i sprzężenie tych urządzeń musi umożliwiać prowadzenie analiz jakościowych i ilościowych w tzw. trybie on-line.

Specyfikacja techniczna spektrometru mas:

| Nazwa części systemu | Specyfikacja przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| - Źródło jonów: | - Moduł do jonizacji pod ciśnieniem atmosferycznym (API) z metodami jonizacji: - rozpylanie w polu elektrycznym – electrospray (jako standard); - jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym (jako standard); - Możliwość jonizacji dodatniej i ujemnej dla technik jonizacji ESI i APCI; - Możliwość równoczesnego zastosowania dwóch typów jonizacji ESI i APCI w trybach jonizacji dodatniej i ujemnej (jako standard); - Możliwość optymalizowania źródła jonów poprzez: - zmianę wartości napięć i temperatur; - regulowanie położenia kapilary w źródle jonów w minimum dwóch płaszczyznach; - Stożek wprowadzający omywany strumieniem gazu umożliwiającego proces de-clustering’u jonów tworzących się w źródle pod ciśnieniem atmosferycznym; - Możliwość demontażu i czyszczenia stożka wprowadzającego bez konieczności wyłączania próżni; - Podwójnie ortogonalna geometria źródła jonów; - 96 godzinna rejestracja parametrów spektrometru takich jak: poziom próżni, temperatura w źródle jonów, przepływ gazu i napięcie na sądzie ESI; Rejestracja musi być automatyczna po uruchomieniu oprogramowania, niezależna od prowadzonych eksperymentów; |
| - Analizator kwadrupolowy: | - Wysokosprawny kwadrupolowy filtr mas z układami ogniskowania i prefiltrowania strumienia jonów; - Zakres analizowanych mas jonowych: min. do 3000 m/z; - Możliwość zbierania pełnych widm spektralnych z szybkością 30 widm/sekundę; - Szybkość skanowania dla filtra kwadrupolowego: min 10 000 Da/sek; - Minimalny czas pomiędzy akwizycjami kolejnych skanów: nie większy niż 3 ms; - Minimalny czas monitorowania kolejnych mas jonowych w opcji SIR/SIM: nie większy niż 3 ms; |
| - Detektor: | - Detektor pracujący w trybie rejestracji jonów dodatnich i ujemnych; - Czas zmiany trybu pracy detektora positive/negative: nie większy niż 30ms; - Czułość dla opcji jonizacji electrospray dodatni (ESI+) w trybie akwizycji danych SIR/SIM: wartość sygnału do szumu (S/N) dla masy jonowej 609 m/z dla 1 pg rezerpiny (nastrzyk 5 µl roztworu o stężeniu 0,2 pg/µl) z zastosowaniem przepływu fazy chromatograficznej 400 µl/min: nie gorsza niż 125 : 1; - Czułość dla opcji jonizacji chemicznej (APCI+) w trybie akwizycji danych SIR/SIM: wartość sygnału do szumu (S/N) dla masy jonowej 609 m/z dla 1 pg rezerpiny (nastrzyk 5 µl roztworu o stężeniu 0,2 pg/µl) ) z zastosowaniem przepływu fazy chromatograficznej 1000 µl/min : nie gorsza niż 50 : 1. |
| - Pompa: | - Automatyczny system próżniowy składający się z olejowej pompy próżni wstępnej oraz z pompy turbomolekularnej chłodzonych powietrzem; |
| - Oprogramowanie z interfejsem sterującym: | Oprogramowanie kontrolno – diagnostyczne do akwizycji i opracowywania danych, umożliwiające współpracę oferowanego spektrometru mas z systemem HPLC; |
| - Pozostałe: | - Zestaw odczynników oraz akcesoriów startowych, niezbędnych do uruchomienia urządzenia i pracy; - Certyfikat CE; |

Specyfikacja techniczna wysokosprawnego chromatografu cieczowego:

      - Gradient niskociśnieniowy czteroskładnikowy

      - Kondycjonowanie rozpuszczalników: proces odgazowania próżniowego – czterokanałowy odgazowywacz próżniowy

      - Ciągła automatyczna kompensacja ściśliwości rozpuszczalników

      - Pompa szeregowa, wyposażona w zintegrowane automatyczne zawory wlotowe

      - Pompa musi mieć możliwość rozpoczęcia gradientu w następujących opcjach:

- w momencie nastrzyku (domyślnie)

- przed nastrzykiem (programowana objętościowo)

- po nastrzyku (opóźnienie gradientu)

- Zakres przepływu operacyjnego: od 0,001 ml/min do 5 ml/min bez podziału przepływu z inkrementem 0,001 ml

- Precyzja przepływu: ≤ 0,075% RSD; dokładność przepływu: ± 1%

- Całkowita objętość martwa łącznie z autosamplerem (Dead Volume): ≤ 1350 l, objętość rozmycia pasma próbki: ≤ 65 l

- Pompa musi mieć możliwość automatycznego wyboru pomiędzy dwiema ścieżkami przepływu

- Pulsacje ciśnienia pompy ≤1,0% lub 25 psi

- Automatyczne dobieranie pH i zawartości składnika organicznego fazy ruchomej, zadane z poziomu oprogramowania

- Automatyczne dobieranie pH i mocy jonowej fazy ruchomej, zadane z poziomu oprogramowania

- Maksymalne ciśnienie robocze pompy i autosamplera nie mniej niż 9 500 psi

- Autosampler przystosowany do obsługi różnych rodzajów płytek: mikropłytki 96- i 384-dołkowe, 48-pozycyjne na fiolki 2ml, 48-pozycyjne na fiolki 0,65 ml, 24- pozycyjne na fiolki 1,5 ml

- Zakres nastrzykiwanych objętości: minimum 0,1  50 l w konfiguracji standardowej z możliwością rozszerzenia do 1000  l przy zastosowaniu opcjonalnych pętli

- Błąd przenoszenia próbki: ≤ 0.002%

- Termostatowanie prób: 4  40 oC programowalne z przyrostem 0,1 oC

- Termostat kolumn w zakresie temperatur co najmniej od 10oC do 65oC z przyrostem 0,1 oC

- System chromatograficzny powinien być wyposażony w zintegrowaną programową konsolę diagnostyczną w której przechowywane i dostępne są 96 godzinne dane z 16 kanałów diagnostycznych.  Programowa konsola diagnostyczna, niezależna od prowadzonego eksperymentu i uruchamiana automatycznie wraz z włączeniem urządzeń, umożliwia śledzenie takich parametrów jak:

- ciśnienie systemu

- ciśnienie tłoków pompy

- ciśnienia w układzie autosamplera

- temperatury włącznie z temperaturą otoczenia

- godziny pracy lamp detektorów, o ile mają zastosowanie

- System chromatograficzny jest wyposażony w czujniki wycieku z ciągłą 96 godzinną diagnostyką wyświetlaną w oprogramowaniu

- Zakres pH 1-12,5

- Detektor absorpcyjny UV-VIS dwufalowy

- zakres długości fali 190 - 700 nm

- rejestracja 2 chromatogramów jednocześnie dla 2 wybranych długości fali

- lampa deuterowa z gwarancją życia co najmniej 2000h

- powtarzalność ustawienia długości fali ±0,1nm

- dokładność długości fali ±1nm

- szum 5 x 10–6 AU, dryf ≤ 1 x 10-4 AU/h

- możliwość niezależnego ustawiania stałej czasowej filtra i szybkości próbkowania

- zakres pomiarowy 0,0001 do 4,0000 AU

- objętość celki pomiarowej nie większa niż 16,5 ul

- oprogramowanie optymalizujące czas życia lampy deuterowej

- długość drogi optycznej nie mniejsza niż 10mm

- Możliwość używania standardowej kuwety 10 mm dla makropróbek wprowadzanych zewnętrznie (poza całym układem analitycznym)

- maksymalne ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1000 psi

- maksymalna szybkość próbkowania nie mniejsza niż 80 Hz

Dodatkowe wymagania:

- Autoryzowany serwis

- Maksymalny terminu realizacji od daty zawarcia umowy – 8 tygodni

- Minimalny okres gwarancji – 12 miesięcy

- Czas reakcji serwisu – 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii;

Czas naprawy – do 14 dni od momentu zgłoszenia awarii, do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy;

- Instalacja, uruchomienie i szkolenie z obsługi aparatury przeprowadzone bezpośrednio po instalacji.