Inkubator z regulowaną atmosferą gazową (CO2), z wyposażeniem dodatkowym w postaci:

- podstawy na kółkach wraz z płytą adaptacyjną pod posiadany już inkubator

- dwoma reduktorami CO2 do butli zasilającej

Wymagania techniczne:

- System grzania: Płaszcz powietrzny

- Pojemność komory: 145 l +/- 10%

- Zakres temperatury pracy: min od Tot+3°C do +55°C

- Dokładność odczytu i regulacji temperatury: min 0,1°C

- Sterowanie mikroprocesorowe z panelem dotykowym, cyfrowym wyświetlaczem parametrów pracy / zadanych oraz możliwością instalacji interfejsu USB

- Stabilność czasowa temperatury: min 0,1°C

- Jednorodność przestrzenna temperatury: min 0,5°C

- Poziom wilgotności względnej przy T = 37°C:

- w trybie standardowym min 95% RH

- w trybie obniżonej wilgotności ok. 90% RH

- Zakres regulacji CO2: min 0 do 20%

- Wysokostabilny, przewodnościowy czujnik pomiaru CO2

- Bezstykowy czujnik poziomu wody układu nawilżania

- Funkcja AUTO-START

- Komora z zaokrąglonymi narożnikami i półki wykonane ze 100% miedzi

Wyposażenie:

- 3 półki wykonane ze 100% miedzi

- Zbiornik na wodę zintegrowany z dnem inkubatora, bez elementów ruchomych typu wanienka

- Podwójne drzwi: zewnętrzne metalowe podgrzewane, wewnętrzne szklane ze śluzą 3-drzwiczkową

- Tryb sprzętowej dezynfekcji komory roboczej wilgotnym gorącym powietrzem (90°C) bez konieczności demontażu głowicy pomiarowej

- Filtr HEPA w linii zasilania CO2

- Wbudowany automatyczny przełącznik butli gazowych CO2

- Dwustopniowy reduktor CO2 – 2 szt.

- Przepust rurowy w ścianie komory roboczej o średnicy min. 40 mm, do wprowadzenia np. zewnętrznej sondy pomiarowej.

- Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia zadanych parametrów

- Przyłącze komputerowe RS 232 oraz przyłącze do zewnętrznego systemu monitorowania

Wyposażenie dodatkowe:

- Podstawa na kółkach pod maksimum dwa inkubatory CO2 ustawione piętrowo – wys. min. 185 mm

- Płyta adaptacyjna pod już pracujący inkubator Zamawiającego (góra) do ustawienia piętrowego

Wymagania pozostałe:

- Gwarancja minimum 24 miesiące

- Instalacja, uruchomienie i szkolenie w języku polskim wykonane przez autoryzowany serwis w Polsce

- Serwis zapewnia naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

- Certyfikaty:

- bezpieczeństwa (znak CE)

- ISO 9001 producenta

- ISO 9001 dystrybutora w zakresie: dystrybucja, sprzedaż i serwis