Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Zakup i dostawa zautomatyzowanego zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC wyposażonego w detektor diodowy DAD oraz detektor refraktometryczny

Dwutłokowa pompa gradientowa:

Czterokanałowy system odgazowania próżniowego on-line – wbudowany w pompę

Formowanie gradientu czteroskładnikowego po stronie niskiego ciśnienia

Kontrolowana szybkość przepływu eluentu: od 0.001 do 10.000 ml/min z krokiem 0,001 ml/min,

Zakres ciśnień roboczych: do min. 700 bar w zakresie przepływu do co najmniej 5ml/min

Precyzja przepływu < 0.05% RSD

Dokładność przepływu nie gorsza niż ±0.1%,

Dokładność tworzenia gradientu nie gorsza niż ± 0,5%

Automatyczne przemywanie tłoków w standardzie

Kontrola modułu pompy z poziomu oprogramowania

Autosampler:

Cykl nastrzyku autosamplera do 10s

Zakres ciśnień roboczych do min. 700 bar

Zakres objętości nastrzykiwanej próbki od 0,01 µl do 100 µl bez zmiany pętli

Metoda nastrzyku wykonywana w trybie tzw. prekompresji próbki

Termostatowana komora próbek w zakresie min. +4°C do +40 °C

Możliwość wielokrotnego powtórzenia nastrzyku z jednej fiolki

Precyzja nastrzyku nie gorsza niż 0,25% RSD dla nastrzyku 3 µl

carryover: <0,002%

Pojemnik na min. 210 fiolek o obj. 1,5-1,8 ml oraz opcjonalnie możliwość pracy z płytkami typu-deep well plate

Automatyczne rozpoznanie rodzaju zastosowanej tacy (czytnik „barcode”)

Wbudowane funkcje walidacyjne

Kontrola modułu autosamplera z poziomu oprogramowania

Termostat do kolumn:

Wstępne podgrzewanie fazy ruchomej przed wejściem na kolumnę - prekondycjoner

Termostat do kolumn na min. cztery kolumny o długości do 35 cm

Termostatowanie kolumn w zakresie temperatury min. +5°C do +85°C

Możliwość wyboru trybu termostatowania: obieg powietrza wymuszony lub bierny

Możliwość ustawienia gradientu temperaturowego

Wbudowane funkcje walidacyjne

Stabilność temperatury: nie gorsza niż ± 0,05°C,

Dokładność temperatury: nie gorsza niż ± 0,5°C,

Detektor UV-VIS z matrycą diodową

Zakres długości fali co najmniej 190-800 nm

Ilość elementów światłoczułych: co najmniej 1024

Analityczna celka przepływowa o drodze optycznej 10 mm i objętości max. 13 µl, max. ciśnienie w celce 120 bar

Dwie lampy zapewniające odpowiednią energię światła w całym zakresie długości fali

Automatyczna kalibracja liniami lampy deuterowej, weryfikacja za pomocą wbudowanego filtra z tlenku holmu

Wbudowane funkcje walidacyjne

Dokładność długości fali: ±1.0 nm

Częstotliwość zbierania danych: minimum 125 Hz

Szum: <±6 × 10(–6)AU przy 254 nm

Dryft: <1×10(–3) AU/h

Rozdzielczość widmowa: < 1 nm

Kontrola modułu detektora UV-Vis z poziomu oprogramowania

Detektor refraktometryczny

Zakres załamania światła 1,0-1,75

Zakres pomiarowy: 0.25 do 512 μRIU

Zakres liniowości do 600 μRIU

Maksymalny przepływ: do min. 10 ml/min

Termostatowanie w zakresie co najmniej 30 – 55°C

Poziom szumów: ≤2,5 nRIU

Kontrola modułu detektora refraktometrycznego z poziomu oprogramowania

Zestaw komputerowy stacjonarny wraz z obudową, zasilaczem, myszą oraz klawiaturą umożliwiający obsługę oprogramowania chromatograficznego do sterowania pracą, zbierania, analizy, przechowywania i przetwarzania danych HPLC (Wymagania obsługi oprogramowania chromatograficznego spełnia przykładowo zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: Dell OptiPlex 7010 SFF, Procesor Intel Core™ i7-13700, pamięć 16 GB, SSD 500 GB, karta sieciowa, 3yBWOS, Windows 10).

Monitor (LCD 32”)

Oprogramowanie chromatograficzne do sterowania pracą, zbierania, analizy, przechowywania i przetwarzania danych HPLC:

Architektura klient-serwer

Pracujące pod systemem operacyjnym Microsoft Windows 7, 8, oraz 10

Kontrola wszystkich modułów chromatografu

Opcja 3D oprogramowania

Kontrola zmian dokonanych na danych chromatograficznych

Możliwość eksportu danych do programów Microsoft Acces i Excel

Możliwość tworzenia własnych raportów

Wbudowana baza danych

Wbudowane procedury kwalifikacji IQ, OQ/PQ

Oprogramowanie musi umożliwiać pełna kontrolę, zbieranie oraz obróbkę danych spektrometru  mas ISQEM-ESI Thermo Scientific, posiadanego przez zamawiającego.

Startowy zestaw instalacyjny zawierający:

Podstawka (taca) na rozpuszczalniki (1 szt.), z dedykowanymi butlami (min. 4 szt.) i podłączeniami (min. 4 szt.)

Komplet fiolek wraz z nakrętkami (septa silikon/PTFE) – 1 opakowanie (100 sztuk)

Kolumnę chromatograficzną C18 o uziarnieniu 2,6µm, oraz wymiarach 3.0 x 150mm wraz z uchwytem oraz zestawem dedykowanych kolumn ochronnych – 1 komplet (4 szt.)

Zestaw dedykowanych kapilar zapewniających szczelność zestawu bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi – ręczne dokręcania oraz odkręcanie zaworów

Zestaw bezpiecznych podłączeń (min. 4 szt.) i filtrów (min. 4 szt.) uniemożliwiających wydostawanie się oparów rozpuszczalników ze zbiornika na odcieki oraz butelek zawierających fazy ruchome

Dodatkowe wymagania

Gwarancja co najmniej 24 miesiące

Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa

Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim, obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika

Serwis gwarancyjny oraz uruchomienie aparatury świadczony przez firmę dostawczą,

Dwuetapowe szkolenie z obsługi i eksploatacji nabytej aparatury: a) 1 etap: wraz z montażem oraz uruchomieniem dostarczanej aparatury – minimum 5h dla 10 użytkowników, b) 2 etap: 1 miesiąc od uruchomienia aparatury - minimum 5h dla 10 użytkowników.

Dostarczone urządzenie musi współpracować z posiadanym przez zamawiającego spektrometrem  mas ISQEM-ESI Thermo Scientific.

Maksymalny termin realizacji: do 28 dni.