ZAPYTANIE OFERTOWE ZP/1259/24

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605). Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

- Zamawiający:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań

NIP: 7770006350, REGON 000001293

- Opis przedmiotu zamówienia:

System grzejąco-chłodzący komory temperaturowej pracujący w zakresie temperatur od kriogenicznej temperatury ciekłego azotu (77 K) do wysokiej temperatury min. 770 K. Przystawka musi być wyposażona w transparentne (w szerokim zakresie spektralnym) okienko

kwarcowe, które umożliwi badania spektroskopowe materiałów w warunkach zmienionej temperatury. Zakupione urządzenie grzejąco-chłodzące umożliwi korelację mierzonych parametrów spektroskopowych (wyprowadzonych z sygnału luminescencji, zarówno widm emisyjnych, jak i czasów życia luminescencji) z temperaturą, umożliwiając łatwe pomiary w zakresie niskich i wysokich temperatur (77 - 770 K) dla materiałów w postaci proszku. Układ

grzejno-chłodzący musi umożliwić automatyczną i łatwą kontrolę temperatury, stabilizację temperatury w celu zapewnienia wysokiej czułości, dokładności i precyzji pomiarów oraz wyznaczanej temperatury.

Układ musi składać się z:

• Przystawki chłodząco grzewczej umożliwiającą stabilizację temperatury w układzie (min. ± 1 K), umieszczenie w niej niewielkiej ilości materiału, możliwość korekcji położenia materiału wewnątrz w osi X i Y, oraz zastosowania jej w badaniach spektroskopowych tj. posiadać transparentne okienko do pomiarów.

• Kontrolera temperatury umożliwiającego płynną zmianę wartości temperatury w układzie w zakresie min. 77-770 K z dużą dokładnością odczytu temperatury (min. ± 1 K).

• Elektroniczny układ zasilający sterujący temperaturą

• Dewar na ciekły azot do podawania azotu celem zmniejszania temperatury.

• Niezbędne węże, kable i akcesoria do połączenia poszczególnych części układu.

• Dostawa i montaż w cenie.

- Planowany termin realizacji zamówienia:

3 miesiące od daty udzielenia zamówienia.

- Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:

- Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres  przemyslaw.wozny@amu.edu.pl do dnia  10.04.2024 r. do godz. 10:00. Liczy się data i godzina wpływu oferty na serwer Zamawiającego.

- Odpowiedzialność za prawidłowe przesłanie oferty leży po stronie Wykonawcy.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- W ofercie należy podać cenę, która uwzględnia uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- OFERTA WYKONAWCY

- Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

- pełnomocnictwo - jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie,  jeżeli Wykonawcę  reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy),

- Wykonawca jest związany przedstawioną ofertą przez okres  co najmniej 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.

- Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w kwestiach merytorycznych                            i odpowiedzi na pytania jest Przemysław Woźny, przemyslaw.wozny@amu.edu.pl, tel. 506 603 018

- Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr: | Nazwa kryterium | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1 | cena | 100% |

- Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium | KRYTERIUM |
| --- | --- |
| 1 | CENA BRUTTO OFERTY na podstawie formularza ofertowego: cena oferowana minimalna brutto C = ---------------------------------------------- x 100 pkt. x 100% cena badanej oferty brutto |

- Punkty zostaną wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
bez podania uzasadnienia na każdym jego etapie, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty i bez podania przyczyny.

- Zastrzeżenia

- Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

- Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

- W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2023, poz. 1790 ze zm.).

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  pod adresem email: iod@amu.edu.pl lub pisemnie na adres Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego/rozeznanie rynku tj. w procedurze wyboru wykonawcy (w celu zawarcia umowy) i dalej w związku z realizowaną umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  i c RODO w  zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innymi aktami prawymi.

Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie: https://odo.amu.edu.pl/KnowledgeBase#144