| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - DANE TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Wózek endoskopowy |  |  |  |
|  | Producent | Tak/podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak/podać |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą min. dwóch kół o średnicy min. 120 mm | TAK, podać |  |
|  | Wieszak na min. dwa endoskopy | TAK, podać |  |
|  | Umieszczenie wieszaka z lewej lub prawej strony wózka | TAK |  |
|  | Przegubowe ramię na monitor umożliwiające optymalne jego umieszczenie również poza obrysem wózka | TAK |  |
|  | Transformator separujący umożliwiający podłączenie max. 12 urządzeń | TAK, podać |  |
|  | Min. 4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch środkowych | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt na dwa pojemniki ssaka, uchwyt do butli co2 | TAK |  |
| Monitor medyczny 4K |  |  |  |
|  | Producent | Tak/podać |  |
|  | Model | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak/podać |  |
|  | Przekątna ekranu: min. 30” | TAK, podać |  |
|  | Technologia panelu: LCD | TAK |  |
|  | Podświetlenie: LED | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min: 3840 × 2160 | TAK, podać |  |
|  | Proporcje ekranu: 16:9 | TAK |  |
|  | Jasność: min. 450 cd/m2 | TAK, podać |  |
|  | Kąt widzenia min. Poziom / pion: 178°/ 178° | TAK, podać |  |
|  | Kontrast min.1000:1 | TAK, podać |  |
|  | Wejścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2, Display Port ×1, HDMI ×1 | TAK |  |
|  | Wyjścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2 | TAK |  |
|  | Wejścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1, DVI-D ×1 lub 4x3G-SDI, 1 x DVI | TAK |  |
|  | Wyjścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1 | TAK |  |
|  | Funkcja klonowania zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor. | TAK |  |
|  | Funkcja skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K | TAK/NIE, podać |  |
|  | Wbudowany zasilacz monitora | TAK |  |
|  | Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP) | TAK |  |
| Insuflator CO2 |  |  |  |
|  | Producent | Tak/podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak/podać |  |
|  | Kompaktowy rozmiar umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym. | TAK |  |
|  | Regulowany system podawania gazu poprzez odpowiednie dreny. | TAK |  |
|  | Trzy stopnie ustawienia czasu podawania gazu: Long, Short, OFF (brak limitu). | TAK |  |
|  | Butelka woda-gaz kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami serii 180, 1100 bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów umożliwiając insuflację CO2 | TAK |  |
|  | Zawór woda/gaz uniemożliwiający wydostawanie się CO2 poza obieg kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami serii 180, 1100 produkcji Olympus (kolonoskopy, gastroskopy, duodenoskopy) | TAK |  |
|  | Maksymalne ciśnienie 45 kPa | TAK |  |
|  | Zasilanie z możliwością bezpośredniego podłączenia do wózka endoskopowego poprzez gniazdo: 230 V | TAK |  |
|  | Rozmiary umożliwiające ustawienie na wózku endoskopowym max: szer.125X głęb. 300X wys.150 | TAK |  |
|  | Waga max. 6 kg | TAK |  |
| Pompa płucząca |  |  |  |
|  | Producent | Tak/podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak/podać |  |
|  | Urządzenie klasy medycznej, sterowane przez mikroprocesor | TAK |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do pracy z endoskopami giętkimi posiadającymi kanał irygacyjny lub roboczy takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy produkcji Olympus, które są w posiadaniu Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Urządzenie umożliwia spłukanie pola widzenia przez dedykowany kanał irygacyjny jak również przez kanał roboczy | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LED wskazujący aktualną moc pompy | TAK |  |
|  | Sterowanie za pomocą sterownika nożnego jak i możliwe sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu przez posiadane przez Zamawiającego procesory prod. Olympus (Evis Exera). | TAK |  |
|  | Funkcja "trybu gotowości", w celu wymiany rurki do podawania wody bez potrzeby wyłączania urządzenia | TAK |  |
|  | Funkcja zabezpieczająca przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu - wyłączenie po max. 20 sekundach ciągłej pracy. | TAK |  |
|  | Regulacja mocy przepływu – min. 8 stopni | TAK |  |
|  | Pojemnik na wodę min. 2 litry, autoklawowalny z oznaczeniami wskazującymi poziom wody | TAK |  |
|  | Koryto na zbiornik z wodą, zintegrowane z pompą | TAK |  |
|  | Wymiary umożliwiające instalację na wózku endoskopowym oferowanym niniejszej ofercie. | TAK |  |
| Gastroskop |  |  |  |
|  | Producent | Tak/podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak/podać |  |
|  | Obrazowanie w wysokiej rozdzielczości HDTV wpływające na zwiększenie wykrywalności zmian chorobowych | TAK |  |
|  | Współpracujący z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu | TAK |  |
|  | Współpracujący z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) | TAK |  |
|  | Współpracujący z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego, ułatwiającego lokalizację miejsc krwawienia wspomagane min. przez dedykowaną diodę LED (amber) | TAK |  |
|  | Średnica sondy endoskopowej maks. 8,9 mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 8,9 mm | TAK, podać |  |
|  | Kanał roboczy o średnicy min. 2,8 mm | TAK, podać |  |
|  | Głębia ostrości od 2 do 100 mm | TAK, podać |  |
|  | Pole widzenia min. 140° | TAK, podać |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min. Góra: 210°, Dół: 90°, Lewo: 100°, Prawo: 100° | TAK, podać |  |
|  | Długość robocza sondy endoskopowej maks. 1100 mm | TAK, podać |  |
|  | Kanał irygacyjny | TAK |  |
|  | Ergonomiczny uchwyt z min. 4 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora | TAK, podać |  |
|  | Aparat o klasie szczelności min. IPX7. | TAK, podać |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny. | TAK |  |
|  | Przystosowany do mycia i dezynfekcji w posiadanej przez Zamawiającego myjni ETD4. | TAK |  |
|  | Wbudowany układ RFID lub dołączonym chip zbliżeniowy RFID do identyfikacji endoskopu kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem raportowania i monitorowania procesów mycia i dezynfekcji ENDOSKAN | TAK |  |
|  | Pełna współpraca z posiadanym przez Zamawiającego torem wizyjnym Evis Exera III. | TAK |  |
| Kolonoskop |  |  |  |
|  | Producent | Tak/podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak/podać |  |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV | TAK |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. | TAK |  |
|  | Grubość sondy endoskopowej – maks. 12,8 mm | TAK, podać |  |
|  | Grubość końcówki sondy endoskopowej – maks. 13,2 mm | TAK, podać |  |
|  | Kanał roboczy – max.- 3,7 mm | TAK, podać |  |
|  | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o | TAK, podać |  |
|  | Pole widzenia – min. 170o | TAK, podać |  |
|  | Kanał irygacyjny | TAK |  |
|  | Ilość przycisków w głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora – min. 4 szt. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu | TAK |  |
|  | Przełożenie rotacji sondy wokół własnej osi przeciwdziałające zapętlaniu sondy - identyczne na całej długości sondy. Przeniesienie siły 1:1. Sekcja pasywna około segmentu zginalnego ułatwiająca wprowadzanie kolonoskopu do jelita. | TAK |  |
|  | Długość sondy roboczej – min. - 1670 mm | TAK, podać |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających. | TAK |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy | TAK |  |
|  | Przystosowany do mycia i dezynfekcji w posiadanej przez Zamawiającego myjni ETD4. | TAK |  |
|  | Wbudowany układ RFID lub dołączonym chip zbliżeniowy RFID do identyfikacji endoskopu kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem raportowania i monitorowania procesów mycia i dezynfekcji ENDOSKAN. | TAK |  |
|  | Pełna współpraca z posiadanym przez Zamawiającego torem wizyjnym Evis Exera III. | TAK |  |
| Duodenoskop |  |  |  |
|  | Producent | Tak/podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak/podać |  |
|  | Pole Widzenia – min. 100o | TAK |  |
|  | Kierunek widzenia – min. 15o | TAK |  |
|  | Głębia Ostrości – min. 5-60 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewn. Końcówki – max. 13,5 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewn. Sondy – max. 11,3 mm | TAK |  |
|  | Zakres odchylenia końcówki - G:120o D: 90o L:90o P:110o | TAK |  |
|  | Długość robocza sondy – max. 1240 mm | TAK |  |
|  | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego – max. 4,2 mm | TAK |  |
|  | Końcówka dystalna współpracująca wyłącznie z jednorazowymi nakładkami podczas procedur medycznych | TAK |  |
|  | Mechanizm blokowania prowadnicy o grubości już od 0,025” poprzez elewator w końcówce sondy. | TAK |  |
|  | Możliwość blokowania prowadnicy pod dwoma kątami. | TAK |  |
|  | Uszczelniony system elewatora i końcówki sondy. | TAK |  |
|  | Dowolnie programowalne przyciski funkcyjne na rękojeści – min. 4 | TAK |  |
|  | Wykorzystanie funkcji wąskiego pasma światła w oparciu o filtry optyczne umieszczane w źródle światła toru wizyjnego. | TAK |  |
|  | Przystosowany do mycia i dezynfekcji w posiadanej przez Zamawiającego myjni ETD4. | TAK |  |
|  | Wbudowany układ RFID lub dołączonym chip zbliżeniowy RFID do identyfikacji endoskopu kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem raportowania i monitorowania procesów mycia i dezynfekcji ENDOSKAN. | TAK |  |
|  | Pełna współpraca z posiadanym przez Zamawiającego torem wizyjnym Evis Exera III | TAK |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających. | TAK |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy zapobiegający przypadkowemu zalaniu endoskopu. | TAK |  |

|  | Nazwa parametru/funkcjonalności | TAK/NIE | Potwierdzenie w opisie przedmiotu zamówienia (proszę wskazać stronę w opisie przedmiotu zamówienia np. karcie katalogowej, gdzie znajduje się potwierdzenie spełnienia kryterium) |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCESOR OBRAZU HDTV1080p |  |  |  |
|  | Producent | Tak/podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak/podać |  |
|  | Standard obrazowania: 1080p | Tak |  |
|  | Wyjścia / wejścia sygnału min. : DVI-D, HD-SDI x3 , S-video, Composite | Tak, DVI-D, HD-SDI x3 , S-video, Composite, RGB |  |
|  | Wejścia sygnału HD-SDI min. 1 | Tak |  |
|  | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire | Tak |  |
|  | Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim | Tak |  |
|  | Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących zdjęcia z badań –załączony USB Stick | Tak |  |
|  | Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF | Tak |  |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów | Tak |  |
|  | Trzy tryby przesłony automatycznej: auto, maksymalny, średni | Tak |  |
|  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu, również po jego zatrzymaniu | Tak |  |
|  | Funkcja ZOOM od x 1,2 | Tak |  |
|  | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze min. 2, na klawiaturze min. 4 | Tak, Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze 2, na klawiaturze 4. |  |
|  | Pełna współpraca z posiadanymi wideoendoskopami giętkimi CF, GIF, TJF serii 180, 1100 | Tak |  |
|  | Pełna współpraca z posiadanym systemem do rejestracji procedur endoskopowych ENDOBASE | TAK |  |

|  | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |  |
| 2 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy |  |  |
| 3 | Optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany | Tak |  |
| 4 | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła, poprzez wycięcie widma pasma czerwonego dzięki zjawisku wywołanemu poprzez umieszczenie filtra optycznego w źródle światła | Tak |  |
| 5 | Lampa Ksenon 300W | Tak |  |
| 6 | Zapasowa żarówka o mocy 35 W, włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej | Tak |  |
| 7 | Ręczna regulacja mocy światła min. +/- 8 stopni od pozycji 0 | Tak |  |
| 8 | Pompa insuflacyjna min.4 poziomy (0-1-2-3 ) | Tak |  |
| 9 | Pełna współpraca z posiadanymi wideoendoskopami giętkimi CF, GIF, TJF serii 180, 1100 | Tak |  |
| 10 | Pełna współpraca z posiadanym systemem do rejestracji procedur endoskopowych ENDOBASE | TAK |  |

|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | TAK |  |
| 2 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | TAK |  |
| 3 | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 4 | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | TAK |  |
| 5 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |
| 6 | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu | TAK |  |
| 7 | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | TAK |  |
| 8 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | TAK |  |
| 9 | Możliwość ciągłego (24h/365 dni w roku) zgłaszania awarii. Czas reakcji serwisu – do 24h. | TAK |  |
| 10 | Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (Eskulap firmy Nexus Polska Sp. z o.o.) oraz pełna integracja z systemem PACS wdrażanym w ramach postepowania na „Wymiana systemu PACS/VNA w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” link do postępowania https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=0ba82210-b590-4cce-b18e-e61d4fad0ffd Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. Zgodnie w obowiązującymi przepisami prawa. | TAK |  |

|  | Gwarancja |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja min. 36 miesiące od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesiące – 0 pkt 42 miesięcy – 6 pkt 28 miesięcy – 12 pkt | Tak |  |

|  | Dostawa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa i uruchomienie: max 4 tygodnie - Dostawa powyżej 3 do 4 tygodni – 0 pkt - Dostawa powyżej 2 do 3 tygodni – 6 pkt - Dostawa Poniżej lub równe 2 tygodnie – 12 pkt | Tak |  |

| L.p. | Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xxx | xxx |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy