Oznaczenie sprawy: ZP3/1289

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z montażem kriostatu próżniowego, który będzie drugą częścią „Zaawansowanego optycznego układu próżniowego do spektroskopii, pozwalający na płynną regulację ciśnienia, temperatury i rodzaju gazu” (w którym pierwszą część stanowić będzie układ pomp). Układ kriogeniczny umożliwi analizę spektroskopową materiałów w geometrii odbiciowej i/lub transmisyjnej. Kriostat musi mieć możliwością pracy w zakresie 77 K do min. 500 K w długim czasie pracy Układ kriogeniczny musi zawierać:

- Kriostat próżniowy z optycznym płaszczem próżniowym (średnica płaszcza próżniowego min. 80 mm) wykonany ze stali nierdzewnej umożliwiający badania spektroskopowe. Kriostat musi posiadać okienka kwarcowe umożliwiające badania spektroskopowe materiału umieszczonego w kriostacie, oraz uchwyt umożliwiający umieszczenie w kriostacie próbek badawczych (proszki/pastylki) i komory diamentowej (Diamond anvil cell, DAC) do badań spektroskopowych (przestrzeń próbki musi mieć średnicę min. 60 mm i wysokość min. 50 mm). Optyczny uchwyt próbki z okienkiem szafirowym musi być regulowany. Zamiana badanej próbki (materiału/DAC) powinna odbywać się bez konieczności demontażu płaszcza próżniowego. Kriostat musi mieć możliwość podłączenia układu pomp próżniowych do dokładnej regulacji wartości ciśnienia w szerokim zakresie – standardowe techniczne rozwiązania w połączeniu pompa-kriostat np. zawór próżniowy. Długość kriostatu min. 700 mm. Flansza na końcu zimnego palca o średnicy min. 18 mm. Pojemność rezerwuaru azotowego min. 1,2 dm3 lub inny umożliwiający czas pracy do co najmniej 15h.

- Kontroler temperatury w kriostacie

- Metalizowany grzejnik termo foliowy oraz diodowy sensor krzemowy zamontowany na końcówce zimnego palca do kontroli temperatury kriostatu.

- Niezbędne okablowanie

- Dostawa i montaż układu.

- Miejsce dostawy: Wydział Chemii, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań