| Wysokiej klasy, kompaktowy Spektrofluorymetr do pomiarów stacjonarnej fluorescencji, próbek w stanie ciekłym i stałym. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opis parametrów: | TAK/NIE | Opis spełnienia parametru |
| 1. | Główne cechy systemu: - System kompatybilny z lokalną siecią elektryczną (230 V, 50 Hz) - Warunki pracy: od +15 do 25°C - Kompaktowy spektrofluorymetr do ustawienia na stole laboratoryjnym, głębokość nie większa niż 50 cm. |  |  |
| 2. | Czułość spektrofluorymetru: Minimum 10 000:1 (SQRT, FSD) wyznaczona dla ramanowskiego pasma wody, mierzona za pomocą standardowego fotopowielacza obejmującego minimalny zakres długości fali 200-900 nm w warunkach standardowych: długość fali wzbudzenia 350 nm, szczelina dla kanałów wzbudzenia i emisji 5 nm, czas całkowania na punkt – 1 s, tylko jeden skan (bez średniej z kilku skanów)) bez filtrów optycznych, bez dodatkowej obróbki danych i bez powtórzeń skanowania. |  |  |
| 3. | Optyka: Całkowicie odbiciowa na całej drodze światła, od lampy do detektorów, achromatyczna w całym zakresie długości fal, umożliwiająca doskonałe ogniskowanie dla wszystkich długości fali od głębokiego UV do NIR dla małych próbek |  |  |
| 4. | Źródło wzbudzenia: Bezozonowa, niskoszumowa lampa ksenonowa o mocy ciągłej, minimum 150 W, emitująca od 230 nm do NIR. Sprzężenie między lampą a monochromatorem wzbudzenia zapewnione przez optykę odbiciową. Nominalny kąt między osią wzbudzenia a normalną powierzchni rozdzielacza wiązki w układzie pomiaru natężenia wiązki wzbudzającej, nie większy niż 18°. |  |  |
| 5. | Monochromatory wzbudzenia i emisji: - Monochromatory wzbudzenia i emisji zapewniające czułość fluorescencji nie gorszą, niż 10 000:1 (SQRT, FSD) - Siatki dyfrakcyjne typu schodkowego (ruled) o gęstości linii 1200/mm, optymalizowane dla 300 nm (blaze angle) dla wzbudzenia i 500 nm (blaze angle) dla emisji - Szerokość spektralna pasma zarówno dla toru wzbudzenia, jak i emisji sterowana komputerowo w sposób ciągły w zakresie od 0 do min 20 nm - Dokładność długości fali: nie gorsza, niż +/- 0,5 nm - Rozdzielczość widmowa: 0,3 nm lub lepsza. |  |  |
| 6. | Detektory: - Detektor fluorescencji - wysokoczuły fotopowielacz (PMT) do rejestracji sygnału fluorescencyjnego, o zakresie pracy przynajmniej 200-900nm, pracujący w trybie zliczania fotonów; ciągły wybór czasu integracji w zakresie od 1 ms do 100 s - Detektor referencyjny - rejestrujący natężenie światła odbitego od rozdzielacza wiązki dla wiązki w zbudzającej w celu normalizacji sygnału fluorescencji i korekcji fluktuacji lampy, o zakresie pracy 200-1000 nm. |  |  |
| 7. | Uchwyty na próbki: - Uchwyty na próbki do próbek ciekłych i stałych (folie, proszki, masy itp.) – proszę dołączyć zdjęcie uchwytu. - Akcesorium optyczne do obserwacji fluorescencji metodą od czoła: kąt pomiędzy kierunkiem wzbudzenia, a kierunkiem wiązki światła fluorescencyjnego nie większy niż 30° Proszę o przesłanie zdjęć akcesorium. - Możliwość rozbudowy o termostatowany uchwyt do próbek ciekłych (autosampler) z mieszadłem magnetycznym. |  |  |
| 8. | Polaryzatory: W pełni zautomatyzowane podwójne polaryzatory Glan-Thompson’a (transmitujący od 250 nm) o współczynniku ekstynkcji min. 100000:1. Znajdujące się na wejściu i wyjściu komory próbki. Automatyczny wybór kierunków polaryzacji, a także automatyczne usuwanie polaryzatorów z drogi optycznej, gdy nie są używane. Proszę dołączyć krzywe kalibracyjne dla różnych polaryzacji w celu oszacowania wartości tzw. Współczynnika G-factor. |  |  |
| 9. | Naczynie Dewara do pomiaru w temperaturze ciekłego azotu: - Dewar na ciekły azot z uchwytem pasującym do komory na próbki aparatu. - Uchwyt na próbki składający się z rurki kwarcowej. - Rurka kwarcowa do stosowania w naczyniu Dewara |  |  |
| 10. | Oprogramowanie do akwizycji i przetwarzania danych: - Oprogramowanie do pełnej kontroli spektrofluorometru i przetwarzania danych. Musi umożliwiać wszystkie klasyczne tryby akwizycji, takie jak widma wzbudzenia i emisji, widma synchroniczne, akwizycje oparte na czasie i kinetykę, pomiary radiometryczne i kinetykę, określanie wydajności kwantowej. - Wszystkie klasyczne obliczenia przetwarzania danych i funkcje, takie jak matematyczne operacje na widmach, identyfikacja pików, obliczenia pochodnych i całkowanie. - Preferowane oprogramowanie oparte na interfejsie graficznym Origin. |  |  |
| 11. | Kontroler: A - komputer stacjonarny (minimalne parametry: OS Windows 10 lub 11 , SDD min. 250 GB, RAM 16GB, procesor Intel Core i7), klawiatura, myszka B - monitor 24”, LCD, odświeżanie minimum 50 Hz, |  |  |
| 12. | Zapewniona możliwość rozbudowy w przyszłości o: - Opcję pomiaru czasów życia fluorescencji TCSPC: Technika liczenie pojedynczych fotonów obejmująca zakres czasu od pikosekund do sekund, w tym tryby MCS i TCSPC. Czas reakcji elektroniki TCSPC z czasem martwym 10 ns lub mniej. - Dodatkowy kanał emisji, umożliwiający rozszerzenie zakresu długości fali emisji do 1700 nm. - Sferę integrującą dla PLQY: Akcesorium PLQY do próbek ciekłych i stałych, oparte na zastosowaniu kuli całkującej. |  |  |
| 13. | Zapewniony transport i instalacja urządzenia Dostawca zapewni transport i instalację urządzenia oraz instalację oprogramowania sterującego na dostarczonym Kontrolerze. Przeprowadzi instruktaż użytkowania oraz demonstrację parametrów urządzenia, w szczególności pomiar ramanowskiego pasma wody, mierzonego za pomocą standardowego fotopowielacza obejmującego minimalny zakres długości fali 200-900 nm w warunkach standardowych: długość fali wzbudzenia 350 nm, szczelina dla kanałów wzbudzenia i emisji 5 nm, czas całkowania na punkt – 1 s, tylko jeden skan (bez średniej z kilku skanów)) bez filtrów optycznych, bez dodatkowej obróbki danych i bez powtórzeń skanowania z czułością minimum 10000:1 (SQRT, FSD). |  |  |
| 14. | Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Okres gwarancyjny nie krótszy niż 2 lata. Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 3 dni. |  |  |
| 15. | Oferta i czas realizacji Maksymalny termin realizacji dostawy i instalacji 15.12.2024 |  |  |