Poznań dnia: 2024-04-22

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa kardiomonitorów i echokardiografu na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/22/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy zadania nr 2, pkt 70 FAC: W związku z wymogiem pełnej integracji z systemem PACS wdrażanym w ramach postepowania, zwracamy się z wnioskiem o wycofanie tego wymogu lub wprowadzenie wymogu integracji z aktualnie posiadanym systemem PACS. Oferty w postępowaniu na wymianę systemu PACS, SZW/DZ/15/2024, mogą wpływać od 15.04.2024 - w związku z tym składając ofertę na dostawę echokardiografu, nie jesteśmy w stanie wycenić kosztów takiej integracji, gdyż nie wiadomo kto będzie jego dostawcą? Odpowiedź: Posiadamy PACS firmy Agfa, IMPAX 6. Pyt. 1 (Dot. punktu 4/5) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory modułowe z ekranem LCD o przekątnej 19" oraz rozdzielczość 1280x1024 dpi? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pyt. 2 (Dot. punktu 6) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory które przeszły pozytywny test na oblewanie wodą urządzenia przez 30 sekund zgodny z normą EN60601-1 oraz EN60601-2-49, co jest wystarczające dla urządzeń pracujących w środowisku szpitalnym? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pyt. 3 (Dot. punktu 8) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory z ekranem dużych znaków z wyświetlaniem ostatniego pomiaru NIBP na ekranie głównym z możliwością szybkiego wglądu w pozostałem pomiary wchodząc w ekranowe pole NIBP, ekran EKG bez układu kaskady oraz możliwość zapisania 10 ekranów użytkownika? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pyt. 4 (Dot. punktu 12) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory z możliwość zdefiniowania 5 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych)bez profili pre-konfigurowalnych? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pyt. 5 (Dot. punktu 13) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory z bez możliwości definiowania progów długości alarmu częstoskurczów oraz bez filtr migotania przedsionków? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pyt. 6 (Dot. punktu 14) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory z możliwość tylko i wyłącznie ustawienia podtrzymania sygnalizacji alarmów dźwiękowych i wizualnych z możliwością podtrzymania dźwiękowego i wizualnego dla wszystkich alarmów żółtych i czerwonych? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pyt. 7 (Dot. punktu 15) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory z możliwością wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas za pomocą przyciśnięcia odpowiedniej ikony na ekranie kardiomonitora? Odpowiedź: Dopuszcza się lokalizację przycisku jako ikony na monitorze zamiast przycisku na obudowie. Pozostałe parametry punktu 15 jak w SWZ. Pyt. 8 (Dot. punktu 18) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory bez zabezpieczenia przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pyt. 9 (Dot. punktu 19) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory z czasem pracy a akumulatorze do 2 godzin? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pyt. 10 (Dot. punktu 20) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory z dynamiczną ikoną akumulatora zmieniającą się w zależności od poziomu naładowania z czasem pracy na akumulatorze ostatnich 10 minut pracy urządzenia? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pyt. 11 (Dot. punktu 21) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory bez gniazda synchronizacji sygnału EKG oraz bez WiFi lub komunikacji bezprzewodowej? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pyt. 12 (Dot. punktu 22) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory z możliwością wyboru pól: imię, nazwisko, wiek, płeć, waga, wzrost oraz numer ID, bez numeru pacjenta MRN, bez daty i godziny przyjęcia. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pyt. 13 (Dot. punktu 23) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory bez Możliwość eksportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pyt. 14 (Dot. punktu 27) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory wyposażone w zaawansowaną analizę arytmii 22 kategorii, bez podziału na priorytety oraz bez możliwości opóźnienia alarmowania arytmii? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pyt. 15 (Dot. punktu 30) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory bez prezentacji zmian ST na wykresie kołowym? Odpowiedź: Dopuszcza się inną formę wykresu zmian ST. Pyt. 15 (Dot. punktu 36) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory z zakresem ciśnienia 15-255 mmHg oraz z zakresem pomiaru pulsu 30-240 bpm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem utrzymania pozostałych wymogów punktu 36 wskazanych w SWZ. Zestaw kardiomonitorów z centralą monitorującą Pyt. 16 (Dot. punktu 10) Czy Zamawiający dopuści centralę monitorująca bez raportu o zbiorczym zestawie alarmów? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pyt. 17 (Dot. punktu 12) Czy Zamawiający dopuści centralę monitorująca bez możliwości pauzowania alarmów z poziomu centrali? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pyt. 18 (Dot. punktu 17) Czy Zamawiający dopuści centralę monitorująca z zapisem alarmów i zdarzeń z 5 dni, z możliwością przeszukiwania zapisu ciągłego na wykresie graficznym trendu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pyt. 19 (Dot. punktu 19) Czy Zamawiający dopuści centralę monitorująca bez funkcji analizy najczęściej występujących alarmów u pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych bez możliwość ustawienia głośności alarmów dla pory dziennej i nocnej. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pyt. 20 (Dot. punktu 24) Czy Zamawiający dopuści centralę monitorująca bez możliwość podłączenia kardiomonitora do centrali przy pomocy sieci wi-fii, po odpięciu od sieci LAN? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pyt. 21 (Dot. punktu 29) Czy Zamawiający dopuści kompleksową integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (Eskulap firmy Nexus Polska Sp. z o.o.) oraz pełna integracja z systemem PACS wdrażanym w ramach postępowania na "Wymiana systemu PACS/VNA w Szpitalu Wojewódzkim" do 6 miesięcy od dostawy urządzeń? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Pytania do części nr 1: Część Kardiomonitory 1. Pkt 6 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu opisanych norm i dopuści kardiomonitor odporny na wnikanie cieczy do wnętrza obudowy, klasa odporności na poziomie IP22 oraz z potwierdzoną odpornością na upadek z wysokości 25 cm, dla którego producent określił zgodność z normą IEC 60601-1? Zwracamy uwagę na fakt, że oferowana odporność monitora na upadek świadczy o tym, że monitor jest wytrzymały i oferuje pewien poziom odporności na wibracje i wstrząsy, które są naturalnym następstwem upadku urządzenia. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 2. Pkt 8 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w ekran dużych znaków bez funkcji wyświetlania ostatnich 5 pomiarów NIBP, bez ekranu trendów dynamicznych - za to z możliwością przeglądu historii trendów tablicowych, graficznych oraz zapisów pełnych przebiegów krzywych dynamicznych? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 3. Pkt 8 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością zapisania 4 stron w danym profilu użytkownika? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 4. Pkt 10 Czy Zamawiający dopuści pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych mierzonych parametrów przez 168h oraz pamięć krzywych EKG, SpO2, IBP i RESP "full disclosure" z okresu 72 godz. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 5. Pkt 11. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w pamięć i prezentację 3 wycinków z okresu zapisanego zdarzenia? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 6. Pkt 12. Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor wyposażony w 7 prekonfigurowanych trybów (profili konfiguracji) z możliwością ich edycji i zapisu, zawierające ustawienia dot. głośności, alarmów, ustawień parametrów, układów wyświetlania, trendów i in., bez możliwości zapisu ustawień dot. drukowania, ustawienia drukowania są nadrzędne nad profilami pacjenta i stałe dla wszystkich profili? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 7. Pkt 13. Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi punktu 13. Kardiomonitor wyposażony w następujące ustawienia dotyczące alarmów EKG: zmiana priorytetu arytmii, minimalnego HR i/lub czasu trwania dla alarmu VTach, regulacja czasu pauzy, możliwość regulacji minimalnego HR oraz długości trwania (w kolejnych uderzeniach) alarmu SVTachy, alarm migotania przedsionków, alarm pauzy z regulacją progu alarmu? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 8. Pkt 14 Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi punktu 14. kardiomonitor z możliwością czasowego (2 minuty) i bezterminowego wyciszania alarmów - kontynuując sygnalizowanie wizualne alarmów, z możliwością włączania/wyłączania funkcji alarmów przełamujących (które będą sygnalizowane dźwiękowo pomimo wyciszenia) oraz funkcji podtrzymywania alarmów (po ustąpieniu przyczyny wystąpienia alarmu)? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 9. Pkt 15 Czy Zamawiający dopuści wyciszenie alarmów na 2 minuty lub bez limitu czasowego; monitor wyposażony w przycisk na ekranie do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów? Odpowiedź: Dopuszcza się lokalizację przycisku jako ikony na monitorze zamiast przycisku na obudowie. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 10. Pkt 16 Czy Zamawiający dopuści monitor, w którym bezterminowe wyciszanie alarmów realizowane jest z poziomu menu ekranowego monitora? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 11. Pkt 17. Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w pamięć 200 zdarzeń alarmowych zawierających informacje o dacie/godzinie wystąpienia alarmu, przyczynie alarmu, wartości parametru, który przekroczył granicę alarmową, wraz z wycinkami 3 krzywych dynamicznych z chwili wystąpienia zdarzenia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 12. Pkt 21. Czy Zamawiający dopuści łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście sygnału video HDMI, 1xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG, Wi-FI? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 13. Pkt 22. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości wyboru pól, które są obligatoryjne przy przyjmowaniu pacjenta, bez możliwości uzupełnienia płci, w którym data i godzina przyjęcia wprowadzane są automatycznie w chwili przyjęcia, bez możliwości wprowadzania danych pacjenta przy użyciu czytnika kodów kreskowych? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 14. Pkt 25. Czy Zamawiający dopuści monitor, który umożliwia eksport parametrów życiowych pacjentów do systemów EMR wyłącznie za pośrednictwem złączy sieciowych? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 15. Pkt 26. Czy Zamawiający dopuści monitorowanie EKG w zakresie 20-300 ud/min? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 16. Pkt 26. Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości wyboru kanału do detekcji impulsów stymulatora? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 17. Pkt 27. Czy Zamawiający dopuści brak możliwości opóźnienia w alarmowaniu o arytmii, za to z możliwością ustawiania kryteriów dla wybranych alarmów arytmii? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 18. Pkt 28. Czy Zamawiający w zamian za opisaną funkcję "Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J., zaakceptuje "możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru ST oraz poziomu izoelektrycznego"? Odcinek PR (zwany również PQ), wyznacza tzw. poziom izoelektryczny (w czasie trwania którego serce nie wykazuje aktywności elektrycznej) i nie podlega on pomiarowi lecz jest poziomem, względem którego dokonuje się pomiaru np. odchylenia odcinka ST. Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje. 19. Pkt 29. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 20. Pkt 30. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji? Odpowiedź: Zamawiający dopuści inny rodzaj wykresu. 21. Pkt 34. Czy Zamawiający dopuści brak funkcji opóźnienia alarmów SpO2 i desaturacji, z możliwością regulacji czasu uśredniania pomiaru? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 22. Pkt 36 Czy Zamawiający dopuści zakres ciśnienia rozkurczowego 10-220 mmHg oraz zakres pomiaru pulsu 30-250 ud./min.? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 23. Pkt 37. Czy Zamawiający dopuści brak możliwości prezentacji różnicy temperatur? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Część Centrala Monitorująca 1. Pkt 7. Czy Zamawiający dopuści centralę z możliwością rozbudowy o podgląd łącznie do 16 pacjentów? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 2. Pkt 10. Czy Zamawiający dopuści centralę z możliwością drukowania: zbiorczego zestawienia alarmów, raportu z wybranego zdarzenia, trendów graficznych i/lub numerycznych, wyników pomiarów zespołów QRS, raportu z przeglądu ST, pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (w tym do 12 odprowadzeń EKG), bez raportu z podsumowaniem danych pacjenta. Zwracamy uwagę, że dane demograficzne pacjenta znajdują się w nagłówku każdego z generowanych wydruków. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 3. Pkt 11. Czy Zamawiający dopuści podgląd, monitorowania najważniejszych parametrów i przebiegów falowych i wyświetlanie najważniejszych krzywych dynamicznych (w tym do 12 odprowadzeń EKG) i wartości numerycznych z kardiomonitorów? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 4. Pkt 13. Czy Zamawiający dopuści centralę bez funkcji zdalnego uruchamiania pomiaru NIBP w monitorze? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 5. Pkt 17. Czy Zamawiający dopuści pamięć ostatnich 2000 zdarzeń alarmowych przechowywanych osobno dla każdego pacjenta, bez funkcji przeszukiwania według oddziału oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań, z możliwością wyświetlania lub rozbudowy o eksport raportów zdarzeń do systemu szpitalnego? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 6. Pkt 18. Czy Zamawiający dopuści stację centralnego monitorowania z podglądem trendów graficznych i numerycznych z ostatnich 72 godzin? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 7. Pkt 19. Czy Zamawiający dopuści centralę bez tej funkcji? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 8. Pkt 20. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy w celu realizacji dostawy w niniejszym postępowaniu Zamawiający udostępni wykonawcy maszynę wirtualną w technologii Vmware o następujących parametrach: a. CPU: min. 6 rdzeni o częstotliwości taktowania min. 1,9 GHz każdy, b. Pamięć RAM: min. 16 GB, c. Pamięć masowa: min. 300 GB, d. Karty sieciowe: min. 3x 1GBit Ethernet? Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości technicznych udostepnienia takich zasobów - wszelkie działania niezbędne są po stronie i na koszt Wykonawcy. 9. Pkt 24. Czy Zamawiający dopuści centralę bez tej funkcji? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 10. Pkt 29. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu integracji systemu monitorowania pacjenta z systemem PACS? Zwracamy uwagę, że system monitorowania pacjenta nie generuje obrazów, ma natomiast możliwość eksportu danych numerycznych do systemu szpitalnego w celu ich archiwizacji? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 1. Czy w zakresie części nr 1 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 2. Dotyczy SWZ / przedmiotowe środki dowodowe Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności (dostawy) nastąpił przelewem do 45 dni licząc od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 4. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 6 W przypadku określonych urządzeń medycznych (np. niektóre modele kardiomonitorów) producenci zalecają wykonywanie przeglądów raz na 2 lata. Czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację ust. 6 w następujący sposób: W czasie trwania gwarancji Sprzedający dokona zgodnie z zaleceniami producenta bezpłatnych autoryzowanych przeglądów serwisowych potwierdzonych certyfikatem w liczbie i częstotliwości wskazanej w gwarancji producenta, na warunkach wynikających z gwarancji producenta (jeśli dotyczy). Koszty materiałów zużytych podczas przeglądów gwarancyjnych ponosi Sprzedający. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 5. Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1 ppkt 2) Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/podjęciu działań serwisowych/wymianę wadliwego towaru. W szczególności zwracamy uwagę Zamawiające, że naliczanie kar za zwłokę w reakcji serwisowej lub naprawie gwarancyjnej za każdą godzinę zwłoki jest wymogiem znacząco odbiegającym od standardów rynkowych - Przyjęte jest naliczania kar za; "każdy dzień zwłoki". W związku z tym, prosimy o obniżenie kar umownych oraz ich dostosowanie do przyjętego w branży poziomu i brzmienia. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pytanie 1. Załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy, STACJA CENTRALNEGO MONITOROWANIA, System przygotowany do przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS, co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów). Aparaty monitorujące parametry życiowe i wspierające decyzje kliniczne, w tym kardiomonitory, są co do zasady podłączane do systemów klasy CIS. Systemy klasy HIS to rozwiązania o architekturze systemów ewidencyjnych, nie posiadające dedykowanych obszarów do pielęgnowania tego typu danych i nie działające w reżimach czasowych przewidzianych dla systemów krytycznych. Mając na uwadze powyższe prosimy o potwierdzenie, że wystarczającym do odbioru przedmiotu zamówienia będzie, jeżeli Stacja jednokierunkowo pozyska z HIS dane ADT z wykorzystaniem protokołu HL7. Odpowiedź: Zamawiający oczekuje możliwości archiwizowania danych w rekordzie pacjenta, przynajmniej w zakresie parametrów cyfrowych z zatem konieczna jest komunikacja dwukierunkowa. Pytanie 2. Załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy, ECHOKARDIOGRAF Z GŁOWICĄ PRZEZPRZEŁYKOW 3D, Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (Eskulap firmy Nexus Polska Sp. z o.o.) oraz pełna integracja z systemem PACS wdrażanym w ramach postepowania na "Wymiana systemu PACS/VNA w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu" link do postępowania https://e- propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=0ba82210-b590-4cce-b18e- e61d4fad0ffd. W związku z tym, że urządzenia typu echokardiograf są podłączane bezpośrednio do PACS a komunikację w zakresie worklisty zapewnia integracja HIS/RIS<->PACS prosimy o potwierdzenie, że echokardiograf ma zostać podłączony do PACS a nie do HIS. Odpowiedź: Echokardiograf ma zostać podłączony do PACS. KARDIOMONITORY Wymagania techniczne 1. Punkt 4 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor modułowy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Punkt 8 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z możliwością zapisania minimum 10 ekranów użytkownika? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 3. Punkt 12 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z możliwością zaprogramowania przez użytkownika minimum 3 pre-konfigurowanych profili odpowiadających najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 4. Punkt 8 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z ekranem dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NIBP dostępnych w menu ekranowym kardiomonitora? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 5. Punkt 13 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z minimalnym zestawem alarmów dotyczący EKG: zaburzenia rytmu, alarm migotania przedsionków uruchamiany przez użytkownika, larm pauzy uruchamiany przez użytkownika wraz z nadaniem priorytetu, alarmy częstości rytmu serca z regulacją przez użytkownika? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 6. Punkt 16 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z możliwością wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem znajdującym się w menu ekranowym ekranu dotykowego kardiomonitora? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lokalizację przycisku jako ikony na monitorze zamiast przycisku na obudowie. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 7. Punkt 20 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z wyświetlaniem informacji o pozostałym czasie pracy na baterii w postaci piktogramu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 8. Punkt 21 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w złącze DVI? Jest to nowsze rozwiązanie niż przestarzałe VGA. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zakresie łącza Video zamiast VGA. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 9. Punkt 30 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w standardową prezentację zmian wartości odcinka ST? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inną formę wykresu niż kołowy. 10. Punkt 36 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w pomiar NIBP z zakresem pomiaru ciśnienia rozkurczowego min. 10-220 mmHg? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 11. Punkt 36 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w pomiar NIBP z zakresem pomiaru pulsu min. 40-240 bpm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. STACJA CENTRALNEGO MONITOROWANIA Wymagania techniczne 12. Punkt 19 Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną stację centralnego monitorowania wyposażoną w analizę alarmów występujących u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 13. Punkt 29 Czy Zamawiający może doprecyzować co rozumie przez wymóg jak poniżej: "Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (Eskulap firmy Nexus Polska Sp. z o.o.) oraz pełna integracja z systemem PACS wdrażanym w ramach postepowania na "Wymiana systemu PACS/VNA w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu" link do postępowania https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=0ba82210-b590-4cce-b18e-e61d4fad0ffd Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę."? Odpowiedź: Obecnie Zamawiający korzysta z systemu PACS firmy Agfa Impax 6 ale w związku z brakiem wsparcia ze strony dostawcy prowadzone jest postępowanie na wymianę systemu PACS. Planowany termin otwarcia ofert na dzień udzielania odpowiedzi to 24.04.2024. 1. Centrala monitorująca, pkt. 24 - Czy Zamawiający zaakceptuje, aby kardiomonitory posiadały możliwość rozbudowy o komunikację z centralą poprzez sieć wifi tj. bez wymogu dostarczania takiej funkcjonalności na etapie realizacji postępowania? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 2. Centrala monitorująca. Czy Zamawiający dysponuje siecią LAN niezbędną do komunikacji kardiomonitorów z centralą monitorującą tj. min. po 1 gnieździe LAN przy każdym stanowisku monitorowania oraz 2 gniazda przy stanowisku centralnym? Odpowiedź: Zgodnie nie dysponuje siecią LAN w lokalizacji wskazane do instalacji urządzeń. Niezbędna jest budowa sieci komputerowej składającej się z 18 punktów dostępowych zebranych do jednego centralnego miejsca (średnia długość trasy kablowej dla każdego punktu do około 20 metrów). Wykonawca musi uwzględnić wykonanie okablowania w swojej ofercie i na swój koszt. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dla zadania nr 1 o dodatkowe 5-10 tygodni z uwagi na stopień zaawansowania dostawy oraz prac integracyjnych? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 4. Centrala monitorująca, pkt. 29. Z uwagi na fakt, iż system centralnego monitorowania nie oferuje wyników badań w postaci obrazowej ani w innym formacie graficznym, integracja z systemem typu PACS nie znajduje uzasadnienia funkcjonalnego. W związku z tym prosimy o modyfikację tego wymogu poprzez usunięcie konieczności integracji z systemem PACS. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 5. Centrala monitorująca, pkt. 29. Czy w zakresie integracji HIS Zamawiający zaakceptuje przysłanie komunikatów z systemu HIS do systemu centralnego monitorowania oraz zwrotnie strumień komunikatów HL7 z systemu centralnego monitorowania do systemu HIS? Sposób obsługi strumienia HL7 (prezentacja, przechowywanie) leży w gestii systemu HIS i nie jest przedmiotem dostawy w niniejszym postępowaniu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 6. Centrala monitorująca, pkt. 29. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wydłuży termin składania niniejszego postępowania min. do czasu wyłonienia wykonawcy w postępowaniu, które Zamawiający sam wskazał w pkt 29 pod linkiem: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=0ba82210-b590-4cce-b18e-e61d4fad0ffd? Informacja o wykonawcy systemu PACS/VNA jest niezbędna do poprawnej kalkulacji oferty w niniejszym postępowaniu, gdyż realizacja postawionego wymogu integracji może różnić się znacznie względem firm oferujących system PACS/VNA? Odpowiedź: Obecnie Zamawiający korzysta z systemu PACS firmy Agfa Impax 6 i dla tego systemu prosimy dokonać kalkulacji (ale w związku z brakiem wsparcia ze strony dostawcy prowadzone jest postępowanie na wymianę systemu PACS). Planowany termin otwarcia ofert na dzień udzielania odpowiedzi to 24.04.2024. 7. Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby oferowane kardiomonitory umożliwiały elastyczną rozbudowę przez podłączenie do ich obudowy lub zewnętrznej kieszenie na moduły, kostek z dodatkowymi pomiarami w tym m.in. pomiaru rzutu serca Picco, pomiaru kapnografii Microstream, pomiarów IBP? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje konieczności rozbudowy o moduły inne niż wykazano w opisie wymogów. Odpowiedź: Obecnie Zamawiający korzysta z systemu PACS firmy Agfa Impax 6 i dla tego systemu prosimy dokonać kalkulacji (ale w związku z brakiem wsparcia ze strony dostawcy prowadzone jest postępowanie na wymianę systemu PACS). Planowany termin otwarcia ofert na dzień udzielania odpowiedzi to 24.04.2024.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki