## spec. techn. zadanie nr 7
Stymulatory dwujamowe PM DDD z kompletem elektrod sterydowych
Zadanie 2
Lp. | Funkcja / Parametr | Oceniane parametry techniczne i ich punktacja | Wartość oferowana. Dane techniczne: podać oferowane parametry techniczne (poza nazwą własną, serią i symbolem alfa-numerycznym) wymaga się formy opisowej oferowanego sprzętu dla każdego symbolu z osobna np : NN – elektroda silikonowa jednokoliowa o aktywnej fiksacji o długości … itp.; dot. w szczególności elektrod, cewników i zestawów do wprowadzania elektrod
1 | Nazwa, numer katalogowy, producent
2 | Czas trwałości i ważnośc sterylizacji zgodna z normami Unii Europejskiej
3 | Waga puszki poniżej 25 gramów, możliwość zamówienia samej puszki urządzenia (w przypadku pacjentów kwalifikowanych do wymiany ) w cenie pomniejszonej o koszt elementów pominiętych w zamówieniu pełnym
4 | Gniazdo elektrod IS - 1, możliwość zamówienia samej puszki dla pacjentów wymagających wymiany, w cenie pomniejszonej o koszty dodatkowych elementów
5 | Funkcja rate response
6 | Czas życia baterii przy 100% stymuulacji 60/min 2,4 V /0,4ms >10 lat, co najmniej 10 lat | powyżej 14 lat - 20 pkt., powyżej 12 lat- 10 pkt
7 | Algorytm minimalizacji stymulacji komorowej
8 | Uruchamiana automatycznie lub przy pomocy programatora stymulacja overdrive w przypadku tachyarytmii - ON/OFF, możliwość szybkiej stymulaci ,,bursy" w kanale przedsionkowym
9 | Elektrody przedsionkowe do stymulacji pasywne/aktywne, polarność UNI/BI- do wyboru; Elektrody prawokomorowe do stymulacji sterydowe aktywne/pasywne; polarnośc Uni/BI - do wyboru Pro MRI | możliwość MRI bez stref wykluczeń ( 1,5 tesli ): tak - 10 pkt.; nie - 0 pkt.
10 | Elektrody dwubiegunowe o średnicy 6-8F do wyboru, optymalnie współpracujące z introducerem 8F Pro MRI , dopuszcza się elektr. Bipolarne o średn. 5-8Fr. | możliwość MRI bez stref wykluczeń ( 1,5 tesli ): tak - 10 pkt.; nie - 0 pkt.
11 | Częstość rytmu nocna ON/OFF
12 | Histereza części rytmu
13 | Automatyczny pomiar sensingu i progów stymulacji elektrod w trakcie interrogacji | możliwość graficznej oceny trendów mierzonych wartości: tak - 10 pkt.; nie - 0 okt.
14 | Automatyczna sygnalizacja ERI w trakcie follow-up
W cenie zadania Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą i przekaże do używania na okres umowy:
1 | Wyposażenie ośrodka w minimum 2 programatory o pełnych możliwościach komunikacji z wszystkimi implantami i ich programowania oraz wizualizacji danych (kolorowy wyświetlacz TFT >12") *
2 | Wyposażenie przynajmniej w 1 analizator potencjałów wewnątrzsercowych
3 | Informacja dla pacjenta w języku polskim 1 egzemplarz na urządzenie (dołączyć wzór), bransoletka dla pacjenta
4 | sterylizowalne przewody podłączeniowe elektrod endokawitarnych do ww. analizatora (co najmniej 3 kpl) dostarczyć w terminie 14 dni od podpisania umowy
5 | Papier do drukarki termicznej programatora - 20 bloczków/ 12 msc
6 | opcja Pro MRI w cenie podstawowego urządzenia | możliwość MRI bez stref wykluczeń ( 1,5 tesli ): tak - 10 pkt.; nie - 0 pkt.
ELEKTRONICZNY PODPIS WYKONAWCY