Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielostanowiskowa stacja robocza do prowadzenia syntez równoległych oraz pompa strzykawkowa.

| Wymagania dla systemu reakcyjnego (stacji roboczej) |  |
| --- | --- |
| 1. | System multireakcyjny wyposażony w minimum 10 niezależnie sterowanych stanowisk reakcyjnych |
| 2. | Średnica stanowiska reakcyjnego nie więcej niż 24mm |
| 3. | Moc pojedynczego stanowiska reakcyjnego nie mniej niż 100W |
| 4. | Zakres roboczy temperatur co najmniej od -10°C do 150°C z dokładnością ±0.1°C |
| 5. | Stabilność temperatury co najmniej ±0.1°C |
| 6. | Sterowanie temperaturą niezależnie dla każdego stanowiska reakcyjnego |
| 7. | Każde stanowisko reakcyjne wyposażone w mieszadło magnetyczne |
| 8. | Sterowanie mieszadła magnetycznego niezależne dla każdego stanowiska reakcyjnego |
| 9. | Zakres regulacji obrotów mieszadła magnetycznego minimum 100 do 1500 obrotów na minutę |
| 10. | Maksymalna szybkość ogrzewania stanowiska reakcyjnego minimum 30 °C/min |
| 11. | Maksymalna szybkość chłodzenia stanowiska reakcyjnego minimum 30 °C/min |
| 12. | Chłodzenie i ogrzewanie stanowiska reakcyjnego realizowane za pomocą ogniw Peltiera |
| 13. | Stanowiska reakcyjne kompatybilne z naczyniami reakcyjnymi umożliwiającymi prowadzenie reakcji w objętości mieszaniny od 0.5 do 30 ml |
| 14. | Stanowiska reakcyjne kompatybilne z naczyniami ze szkła borokrzemowego, teflonu lub aluminium |
| 15. | System reakcyjny wyposażony w rozwiązanie zapobiegające kondensacji wilgoci z powietrza |
| 16. | Moduł sterujący/zasilający najlepiej, gdyby stanowił oddzielną jednostkę od stacji roboczej |
| 17. | System reakcyjny sterowany z poziomu ekranu dotykowego |
| 18. | Urządzenie wyposażone w moduł do prowadzenia reakcji w atmosferze gazu obojętnego jednocześnie we wszystkich stanowiskach reakcyjnych. |
| 19. | Możliwość rozbudowy systemu o moduł chłodnicy umożliwiającej jednoczesne prowadzenie reakcji we wszystkich stanowiskach reakcyjnych w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika. Wymiary chłodnicy dostosowane do wymiarów stacji roboczej |
| 20. | Możliwość podłączenia do urządzenia sond temperaturowych PT100 do monitorowania temperatury mieszaniny reakcyjnej bezpośrednio w naczyniu reakcyjnym niezależnie w każdym stanowisku reakcyjnym |
| 21. | Możliwość bezprzewodowego sterowania urządzeniem |
| 22. | Możliwość sterowania urządzeniem z poziomu PC |
| 23. | Oprogramowanie systemu sterującego oparte o system operacyjny Windows |
| 24. | Urządzenie wyposażone w port USB, Ethernet, RS232 oraz obsługujące bezprzewodowe protokoły komunikacji |
| 25. | Eksport danych w postaci plików graficznych, dokumentów Excel, CSV, PDF |
| Wymagania dla modułu do prowadzenia reakcji w atmosferze gazu obojętnego |  |
| 26. | Zakres ciśnień roboczych minimum -1 do 1 bar |
| 27. | Moduł kompatybilny z gazami: argon, azot, wodór, tlen, powietrze |
| 28. | Moduł kompatybilny z chłodnicą zwrotną mogącą obsłużyć wszystkie stanowiska reakcyjne |
| 29. | Urządzenie posiada niezależne podłączenia do gazu obojętnego i do próżni |
| 30. | Przełączanie pomiędzy gazem obojętnym a próżnią za pomocą dedykowanego zaworu |
| 31. | W komplecie minimum 10 naczyń reakcyjnych z kompletem nakrętek, węży i zatyczek kompatybilnych z modułem reakcyjnym |
| 32. | Obudowa modułu wykonana ze stali nierdzewnej |
| Wymagania ogólne |  |
| 33. | Zasilanie 230V, 50 Hz |
| 34. | Szkolenie z obsługi systemu i wyposażenia w zakresie prawidłowej obsługi i konserwacji |
| 35. | Minimum 12 miesięczna gwarancja |
| 36. | Czas reakcji serwisu do 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii. Czas naprawy do 14 dni. |

2. Pompa strzykawkowa

| 1. | Pompa strzykawkowa wyposażona w dwa kanały umożliwiające dozowanie dwóch różnych cieczy |
| --- | --- |
| 2. | Dozowanie cieczy w sposób ciągły bez przerwy związanej z napełnianiem strzykawki |
| 3. | Możliwość poboru próbki z naczynia reakcyjnego |
| 4. | Dozowanie cieczy w oparciu o pH mierzone za pomocą sondy pH podłączonej bezpośrednio do pompy strzykawkowej |
| 5. | Dozowanie cieczy w oparciu o temperaturę mierzoną za pomocą sondy temperaturowej podłączonej bezpośrednio do pompy strzykawkowej |
| 6. | System sterowania wbudowany w pompę nie wymagający komputera do działania |
| 7. | Możliwość zainstalowania na kanale pompy zaworów posiadających 2, 3, 4, 5 lub 6 portów. Każdy z portów można zdefiniować jako port wejściowy lub wyjściowy dla pompowanej cieczy |
| 8. | Pompa wyposażona w 6 portowy zawór |
| 9. | Dozowanie do 5 substancji do jednego naczynia z jednego kanału dozującego lub dozowania jednego odczynnika do pięciu naczyń z jednego kanału dozującego |
| 10. | Zakres przepływu pompowanej cieczy minimum od 0.5 μl/min do 20 ml/min z dokładnością 0.2% zadanej wartości przepływu |
| 11. | W zestawie minimum 2 strzykawki o pojemności 1 ml |
| 12. | Możliwość sterowania pompą za pomocą oprogramowania PC pozwalającego na tworzenie zaawansowanych profili dozowania |
| 13. | Materiał zwilżanych części: szkło, PTFE lub PCFE |
| 14. | Możliwość rozbudowy pompy o moduł pozwalający na przechowywanie i dozowanie substancji w atmosferze gazu obojętnego |
| 15. | Możliwość podłączenia do pompy sondy temperaturowej, pH oraz zmętnienia roztworu |
| 16. | Rejestracja parametrów pracy pompy takich jak przepływ, ciśnienie oraz parametrów pochodzących od sond podłączonych do pompy. Możliwość eksportu danych w postaci pliku CSV |
| Wymagania ogólne |  |
| 17. | Szkolenie z obsługi systemu i wyposażenia w zakresie prawidłowej obsługi i konserwacji |
| 18. | Zasilanie 230V, 50 Hz |
| 19. | Minimum 12 miesięczna gwarancja |
| 20. | Czas reakcji serwisu do 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii. Czas naprawy do 14 dni. |