| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ/model | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statywowa lampa zabiegowa led | 1 SZTUKA |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sufitowa lampa zabiegowa led | 1 SZTUKA |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne STATYWOWA LAMPA ZABIEGOWA LED | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Lampa zabiegowa wyposażona w oprawę oświetleniową w technologii LED w wersji statywowej przejezdnej. | Tak |  |
|  | Podstawa lampy wyposażona w 4 koła w tym co najmniej dwa z hamulcem. | Tak |  |
|  | Oprawa lampy od strony reflektora wyposażona w szyby ochronne z tworzywa lub szkła bezpiecznego. | Tak |  |
|  | Oprawa lampy w kształcie koła lub wieloboku o zwartej konstrukcji, z uchwytem brudnym służącym do pozycjonowania czaszy. | Tak |  |
|  | Oprawa lampy wykorzystująca technologię tylko i wyłącznie białych diod LED. Dopuszcza się białe diody w tonach ciepłych, neutralnych i zimnych. | Tak |  |
|  | Oprawa o średnicy lub najdłuższej przekątnej nie większej niż 50 cm | Tak, podać |  |
|  | Płaska oprawa o grubości nie większej niż 60 mm | Tak, podać |  |
|  | Oprawa z matrycą diodową złożoną z 20-30 punktów LED | Tak, podać |  |
|  | Oprawa z panelem sterowania umożliwiającym minimum włączenie / wyłączenie urządzenia, zmianę poziomu natężenia oświetlenia i zmianę temperatury barwowej. | Tak, podać |  |
|  | Oprawa o natężeniu oświetlenia minimum 110 000 Lux / 1 m. | Tak, podać |  |
|  | Oprawa ze średnicą pola operacyjnego d10 nie mniejszą niż 19 cm. | Tak, podać |  |
|  | Oprawa wyposażona w uchwyt sterylny umieszczony z boku czaszy, z możliwością sterylizacji wymiennych nakładek. | Tak |  |
|  | Oprawa o współczynniku odwzorowania barw Ra minimum 97. | Tak, podać |  |
|  | Oprawa o współczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 99. | Tak, podać |  |
|  | Oprawa o wgłębności oświetlenia L1 / L2 minimum 1700 mm przy 20% oświetlenia. | Tak, podać |  |
|  | Oprawa o mocy maksymalnej 60 W. | Tak, podać |  |
|  | Oprawa o temperaturze barwowej regulowanej w co najmniej dwóch krokach. Wartości temperatury barwowej mieszczące się w przedziale 3800 – 5000 K | Tak, podać |  |
|  | Oprawa z maksymalnym przyrostem temperatury w obszarze głowy chirurga nie większym niż 1C. | Tak, podać |  |
|  | Oprawa z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej od 40 do 100%. | Tak, podać |  |
|  | Oprawa o żywotności diod LED min. 50 000 godzin. | Tak, podać |  |
|  | Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – minimum 2 szt. | Tak, podać |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023/2024. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: -dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 1 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |

| Lp. | Wymagania techniczne SUFITOWA LAMPA ZABIEGOWA LED |  | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podaćzakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Jednoczaszowa, bezcieniowa lampa operacyjna mocowana do sufitu na zawieszeniu pojedynczym. |  | Tak |  |
|  | Czasza ze źródłem światła w postaci 70 diod LED +/- 10%. |  | Tak, podać |  |
|  | Źródło światła – ciepłe i zimne białe diody LED Nie dopuszcza się światła emitowanego z diod wielokolorowych po zmieszaniu kilku barw. |  | Tak |  |
|  | Matryce LED z możliwością łatwej wymiany zespołów diodowych, maksymalnie 12 diod LED. |  | Tak, podać |  |
|  | Matryce LED osłonięte łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną ze szkła bezpiecznego. Nie dopuszcza się osłon wykonanych z tworzyw sztucznych. |  | Tak |  |
|  | Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą uchwytu sterylnego umieszczonego centralnie na oprawie lampy. |  | Tak |  |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie min 25%÷100%, płynnie lub w co najmniej 8 krokach, realizowana za pomocą panelu elektronicznego umieszczonego na boku oprawylub ramieniu lampy. |  | Tak, podać |  |
|  | Dodatkowe światło endoskopowe w kolorze białym o wartości natężenia max. 8000 lx, włączane odrębnym przyciskiem na panelu elektronicznym. Nie dopuszcza się światła endoskopowego o barwie innej niż biała. |  | Tak, podać |  |
|  | Czasza o średnicy 55 cm ± 5 cm. |  | Tak, podać |  |
|  | Czasza lampy w kształcie koła o bryle monolitycznej, zamkniętej, zwartej, łatwej do utrzymania lampy w czystości |  | Tak |  |
|  | Czasza jednorodna, bez podziału wykonana z lekkich stopów aluminium dla właściwego odprowadzania ciepła. Nie dopuszcza się czasz wykonanych z tworzyw sztucznych lub/i kompozytów. |  | Tak |  |
|  | Powierzchnia czaszy lekko wypukła, gładka, łatwa do czyszczenia bez szczelin segmentacyjnych i wgłębień, |  | Tak |  |
|  | Czasza z uchwytem niesterylnym w formie relingu na minimum 65% obwodu, ułatwiającym pozycjonowanie urządzenia. |  | Tak |  |
|  | Czasza o klasie szczelności minimum IP57, zapewniającej bezpieczeństwo wyrobu podczas przeprowadzenia procedur dezynfekcyjnych. |  | Tak |  |
|  | W osi symetrii czaszy zlokalizowany uchwyt sterylny z nakładkami wymiennymi. |  | Tak |  |
|  | Natężenia światła czaszy lampy >= 130 [klx]. |  | Tak, podać |  |
|  | Temperatura barwowa regulowana co najmniej w trzech krokach. Wymagane są następujące poziomy temperatury barwowej 3800-4400-5000[K +/-100K]. |  | Tak, podać |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw czaszy lampy CRI >= 96 [%]. |  | Tak, podać |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej czaszy lampy >= 96 [%]. |  | Tak, podać |  |
|  | Zakres regulacji wielkości minimalnej i maksymalnej średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym dla czaszy lampy od 160 do 280 mm +- 10 mm. |  | Tak, podać |  |
|  | Głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia dla czaszy lampy (L1+L2) >= 95 [cm] przy 20% maksymalnego natężenia. |  | Tak, podać |  |
|  | Mocowanieoprawy lampy na 2 ruchomych ramionach. |  | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia z oprawą o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy. |  | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia o 360° na przegubie łączącym ramiona. |  | Tak, podać |  |
|  | Włącznik i wyłącznik lampy umieszczony na czaszy lub ramieniu lampy |  | Tak |  |
|  | Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] |  | Tak, podać |  |
|  | Moc pobierana przez matrycę LED czaszy lampy max 70 [W] |  | Tak,podać |  |
|  | Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego |  | Tak |  |
|  | Żywotność matryc LED min. 55 000 godzin |  | Tak, podać |  |
|  | Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – 2 szt. na jedną oprawę. |  | Tak, podać |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |
|  |  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023/2024. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  |  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  |  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  |  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  |  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne itp. w języku polskim | TAK |  |
|  |  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  |  | Dostawca zobowiązuje się do: -dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 1 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  |  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  |  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  |  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  |  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  |  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  |  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  |  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  |  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  |  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  |  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  |  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  |  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |