| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ/model | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilacz opasek zaciskowych z opaskami na ramię i udo ze statywem przewoźnym | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podaćzakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Zasilanie 230V ± 10%, 50HZ ± 2%. | TAK |  |
|  | Czas pracy na baterii minimum 90 minut. | TAK, podać |  |
|  | Ciśnienie wyjściowe na opaskach uciskowych 100÷550mmHg co 5mmHg. | TAK |  |
|  | Zakres nastawy czasu 1÷99min co 1 min. | TAK |  |
|  | Stopień ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych IP20, EN60529 | TAK |  |
|  | Czynnik roboczy: sprężone powietrze. | TAK |  |
|  | Dodatkowe awaryjne zasilanie bateryjne. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD. | TAK |  |
|  | Menu w 3 językach: polskim, angielskim i rosyjskim. | TAK |  |
|  | Automatyczny timer z możliwością naliczania czasu ucisku. | TAK |  |
|  | Panel sterowania wyposażony w przyciski i pokrętło zmiany ustawień. | TAK |  |
|  | Test szczelności układu zasilacz-opaska zaciskowa. | TAK |  |
|  | System monitorujący pracę zasilacza wyposażony w alarmy informujące o problemach. | TAK |  |
|  | Przewód zasilający AC 230V. | TAK |  |
|  | Przewód pneumatyczny kompatybilny z zasilaczem. | TAK |  |
|  | Opaska zaciskowa na ramię 64x13cm -2szt | TAK |  |
|  | Opaska zaciskowa na udo 85x14cm -2szt | TAK |  |
|  | Opaska zaciskowa na udo 120x13,5cm -2szt | TAK |  |
|  | Opaska zaciskowa na udo 140x13,5cm -2szt | TAK |  |
|  | Statyw przewoźny do zasilaczy wym. 900x570x570 mm | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023/2024. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: -dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 1 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. |  |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 12 miesiący maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |