10WSzKzP SPZOZ 							 Bydgoszcz dnia: 2024-05-17

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 4013/24

Sprawa nr: 63/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa sprzętu medycznego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 63/2024 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: Zadanie nr 2 Statywowa lampa zabiegowa Pyt 1 dot. pkt 8 Czy Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową z matrycą złożoną 18 ,lub 40 pkt świetlnych ? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pyt 2 Dot. pkt 9 i 17 Czy Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową o stałej temperaturze barwowej 4900 K? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pyt 3 Dot. pkt11 Czy Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową z regulowaną średnica pola operacyjnego w zakresie 17-22 cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pyt 4 Dot. pkt 13 Czy Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową o współczynniku odwzorowania barwy RA 96? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pyt 5 Dot. pkt 14 Czy Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową o współczynniku odwzorowania barwy R9 96? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pyt 6 Dot. pkt 15 Czy Zamawiający dopuszcza lampę z zakresem roboczym jednolitego oświetlenia 70- 150 cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Sufitowa lampa zabiegowa LED 1 szt Pyt 1 Dot. pkt 2 Czy Zamawiający dopuszcza lampę ze źródłem światła w ilości 54 , lub 78 diod led? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pyt 2 Dot. pkt 4 Czy Zamawiający dopuszcza matrycę led z możliwoscią wymiany zespołów diodowych w ilości 13 diod led? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pyt 3 Dot. pkt 9 Czy Zamawiający dopuszcza czaszę o średnicy 690 mm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pyt 4 Dot.pkt 14 Czy Zamawiający dopuszcza lampę z czaszą o IP 54? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pyt 5 Dot. pkt 17 Czy Zamawiający dopuszcza lampe z regulacją temperatury barwowej w następującym zakresie 3500K , 4000K, 4500K, 5000K, 5500K ? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pyt 6 Dot. pkt 20 Czy Zamawiający dopuszcza lampę z regulacją średnicy pola operacyjnego w zakresie 17-28 cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

PYTANIE NR 2: Zadanie 2 Statywowa lampa zabiegowa led pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści lampę o kształcie jak na zdjęciu, bez uchwytów brudnych? Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SWZ. pkt 8 Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 34 ? Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści lampę z Ra - 97? Parametr nieznacznie odbiega od wymaganego, różnica niewidoczna gołym okiem. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści lampę z podanym parametrem Ec dla 60% zamiast 20%, wynoszącym 80 cm? Producent nie podaje wartości dla 20%, natomiast wartość dla 60% jest parametrem standardowym Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści lampę o całkowitym poborze mocy 61VA? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. pkt 30 Czy Zamawiający zrezygnuje z przeglądów w okresie gwarancji z racji, że producent nie wymaga takich działań w tym okresie? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. pkt. 36 Czy Zmawiający zgodzi się na zmianę w tym zakresie. żaden serwis nie pracuje 24h na dobę i posiada godziny urzędowania. Prośba o uwzględnienie godzin pracy serwisu. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Sufitowa lampa zabiegowa led Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit - strop na którym będzie dokonany montaż lampy? Odpowiedź: Strop wykonany jest z płyty kanałowej o grubości 29 cm. Czy występuje sufit podwieszany, jeśli tak to na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od stropu? Odpowiedź: W pomieszczeniu nie ma sufitu podwieszanego. Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni? Odpowiedź: W pomieszczeniu doprowadzone są przewody zasilania 230V, 50Hz i uziemienia. Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa, jeśli tak to proszę o podanie producenta i modelu? Odpowiedź: Lampa sufitowa będzie wisieć w miejscu już istniejącej lampy. Producent i model lampy, która obecnie wisi w miejscu montażu nie ma znaczenia dla postępowania. Prosimy o podanie następujących informacji: - Wysokość do stropu oraz typ stropu [kanałowy / gęsto żebrowy / żelbeton / inny:............ ] B. Wysokość do sufitu podwieszanego oraz typ sufitu podwieszanego [płyta gipsowokartonowa / kasetony GK (50x50 lub 60x60) / kasetony blacha (50x50 lub 60x60) / inny: ............... ] C. Dystans pomiędzy A i B Odpowiedź: - Wysokość od podłogi do stropu – 310 cm. ; Strop kanałowy - W pomieszczeniu nie ma sufitu podwieszanego. - Nie dotyczy. W pomieszczeniu nie ma sufitu podwieszanego. pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 42 ? Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści lampę z osłoną modułów LED wykonana z tworzywa? Takie rozwiązanie pozwala zachować niższą wagę czaszy. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści lampę z uchwytem sterylnym umieszczonym z boku lampy służącym do ustawiania położenia lampy, a z kontrolerem umiejscowionym bezpośrednio przy uchwycie do zmiany ustawień? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. pkt 7 Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w zakresie 30 – 100 % (w 3 krokach)? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści lampę z trybem ENDO z regulacja natężenia w zakresie 5 000 – 30 000 lux? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą czaszy 43,5 cm? Wielkość czaszy nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści lampę o kształcie wieloboku jak na zdjęciu? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści lampę wykonaną w całości z tworzywa sztucznego, zamykana hermetycznie. Takie rozwiązanie pozwala zmniejszyć wagę czaszy i zachować właściwości ramion przez dłuższy czas użytkowania. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści lampę bez uchwytu brudnego w formie relingu? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści lampę ze stopniem ochrony czaszy IP43? Taki stopień w zupełności wystarcza aby ochronić lampę podczas dezynfekcji. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. pkt 15 Czy Zamawiający dopuści lampę z uchwytem sterylnym umieszczonym z boku lampy służącym do ustawiania położenia lampy? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją temp. barwowej 3800 / 4300 / 4800 K? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści lampę z Ra - 95? Parametr nieznacznie odbiega od wymaganego, różnica niewidoczna gołym okiem. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą bezcieniowego pola oświetlanego regulowaną przez panel boczny umieszczonym w bocznej części oprawy - w zakresie 15-25 cm ? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści lampę z podanym parametrem Ec dla 60% zamiast 20%, wynoszącym 75 cm? Producent nie podaje wartości dla 20%, natomiast wartość dla standardowej Ec 60% jest zbliżona do wymaganej. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. pkt 49 Czy Zamawiający zrezygnuje z przeglądów w okresie gwarancji z racji, że producent nie wymaga takich działań w tym okresie? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. pkt. 55 Czy Zmawiający zgodzi się na zmianę w tym zakresie. żaden serwis nie pracuje 24h na dobę i posiada godziny urzędowania. Prośba o uwzględnienie godzin pracy serwisu. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. PYTANIE NR 3: Dotyczy zadania nr 4 - Czy Zamawiający w załączniku nr 9 do SWZ, w punkcie 8 miał na myśli uszczelki (10szt.) przeznaczone do portu z kanałem roboczym kompatybilnym z posiadaną przez zamawiającego optyką URS? Odpowiedź: Tak. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 4, tj., uszczelek kanału instrumentowego spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania zankaiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dostępności części zamiennych przez okres 7 lat od momentu dostawy? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz. - Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu na zgłoszenia z podjęciem naprawy do 72h w dni robocze? Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy bez użycia części zamiennych do 5 dni roboczych od podjęcia naprawy? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy z użyciem części zamiennych do 10 dni roboczych od podjęcia naprawy? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz. - Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za zwłokę w naprawie jeśli wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o takiej samej funkcjonalności? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy. - Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika lub naturalnego zużycia wyrobów. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 9. (Dot. wzoru umowy §8 ust.1.pkt.2) W celu miarkowania kar umownych zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o obniżenie kary za zwłokę w usunięciu wad z 0,5% do 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.. PYTANIE NR 4: Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu umowy: 1. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8 ust. 1 pkt 2 i 3 z 0,5% na 0,2%? Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy..

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 4 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); WZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364, e-mail: k.kornowska@10wsk.mil.pl

Data: 2024-05-17