10WSzKzP SPZOZ							 Bydgoszcz dnia: 2024-05-20

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 4064/24

Sprawa nr 63/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa sprzętu medycznego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 63/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 5: dot. Część 1: Myjnia do kaczorów i basenów. 1. Dotyczy Zadania nr 1 - tabeli Specyfikacji technicznej pkt. Lp. 3 Prosimy o dopuszczenie myjni wyposażonej w ergonomiczny uchwyt do otwierania drzwi nieznacznie (ok. 2 cm) wystający poza linię obudowy urządzenia. Zapewnia to bezpieczne i łatwe otwieranie drzwi komory, a także dzięki brakowi zagłębień pod uchwytem zdecydowanie ułatwia utrzymanie myjni w czystości. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Dotyczy Zadania nr 1 - tabeli Specyfikacji technicznej pkt. Lp. 7 Prosimy o dopuszczenie urządzeń, w których trzy niezależne czujniki temperatury umieszczone są w następujących miejscach: jeden na spodzie komory, a pozostałe dwa w górnej jej części. Norma PN-EN ISO 15883 wymaga by czujniki były umieszczone w najtrudniejszych dla zbadania miejscach. Miejsca te ustala producent urządzenia na podstawie konstrukcji i kształtu komory. Proponowane rozwiązanie jest równoważne do zapisów SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. Dotyczy Zadania nr 1 - tabeli Specyfikacji technicznej pkt. Lp. 12 Prosimy o dopuszczenie myjni dezynfektorów z systemem 11 dysz strumieniowych w tym 7 dysz rotacyjnych i centralna obrotowa dysza myjąca, wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych. Jest to rozwiązanie równoważne do opisanego i gwarantuje doskonałe efekty mycia i dezynfekcji. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. 4. Dotyczy Zadania nr 1 - tabeli Specyfikacji technicznej pkt. Lp. 13 Wnosimy o możliwość zaoferowania urządzeń o wydajności pompy wody 346 litrów/min, przy mocy pompy 0,8 kW. W proponowanym przez nas rozwiązaniu uzyskuje się kilkakrotnie większą wydajność pompy wody, co powoduje zdecydowanie większą skuteczność i efektywność mycia oraz skraca czas trwania procesu. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. 5. Dotyczy Zadania nr 1 - tabeli Specyfikacji technicznej pkt. Lp. 19 Czy Zamawiający wymaga by urządzenia posiadały nowoczesny, trwały i łatwy w obsłudze panel sterownia, w którym programy uruchamiane są przyciskami dotykowo-optycznymi? Jest to parametr zdecydowanie korzystniejszy od opisanego. Kolorowy panel sterujący z przyciskami dotykowymi tworzy całkowicie gładką powierzchnię, nie ma jakichkolwiek elementów wystających, tym samym niemożliwe jest uszkodzenie/wytarcie przycisków. Dzięki temu mycie i dezynfekcja powierzchni zewnętrznych myjni jest znacznie ułatwiona. Konstrukcja panelu umożliwia obsługę w rękawiczkach medycznych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 6. Dotyczy Zadania nr 1 - tabeli Specyfikacji technicznej pkt. Lp. 21 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzeń o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 450 mm, wysokość 1650 mm, przy zachowaniu pojemności opisanej w SWZ. Proponowane przez nas rozwiązanie nieznacznie odbiega od zapisów SWZ, poprawia w sposób znaczący funkcjonalność urządzenia, zwiększa możliwości załadunku komory i pozwala na mycie naczyń o dużych rozmiarach (np. dużych misek do mycia pacjenta). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 7. Dotyczy Zadania nr 1 - tabeli Specyfikacji technicznej pkt. Lp. 24 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania myjnie dezynfektory o maksymalnym wytwarzanym poziomie hałasu na poziomie 54 dB. Powyższy parametr nieznacznie odbiega od zapisów SWZ, jest zgodny z normą PN EN ISO 15883-3 i nie wpływa na eksploatację urządzenia. Różnica pomiędzy wartością opisaną w OPZ, a oferowaną jest w praktyce nieodczuwalna i nie powoduje żadnego dyskomfortu dla użytkownika. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 6: pytanie do zadania 3 : Zasilacz opasek zaciskowych z opaskami na ramię i udo ze statywem przewoźnym Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości zasilacz opasek zaciskowych z następującymi parametrami - Pytanie 1/do punktu 2 oferującego czas pracy na baterii do 8 godzin Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2/do punktu 3 oferującego zakres regulacji ciśnienia 80-500mm Hg-Regulacja ciśnienia 0/+5mmHg ( od wartości zadanej), Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 3/do punktu 4 -oferującego zakres nastawy czasu zakres regulacji czasu 0:15-2:00h co 5 min Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 4/do punktu 20 -oferującego statyw z koszem na akcesoria wysokość : 939 mm/szerokość : 400 mm /głębokość 400 mm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 6 /do punktów 16/17/18/19 - prosimy o dopuszczenie opasek zaciskowych oferujących następujące parametry: *Opaska Zaciskowa na udo ( cześć robocza opaski długość x szerokość 61cm x12cm) zakres stosowania * Opaska zaciskowa na udo stożkowa wyprofilowana ( cześć robocza opaski długość x szerokość 76 cm x11cm) zakres stosowania * Opaska zaciskowa na udo stożkowa wyprofilowana ( cześć robocza opaski długość x szerokość 86 cm x11cm) zakres stosowania Opaska zaciskowa na udo stożkowa wyprofilowana ( cześć robocza opaski długość x szerokość 107 cm x11cm) zakres stosowania Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zdjęcia poglądowe poniżej .

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); WZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364; e-mail: karolina.kornowska@10wsk.mil.pl

Data: 2024-05-20