## Arkusz1
L.p. | Nazwa materiału | J.M | Ilość oferow. | Nazwa handlowa/ Producent | kod towaru | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZADANIE 1
1 | System implantu zakotwiczonego w kości na przewodnictwo kostne z procesorem dźwięku / mowy | kpl | 16
ZADANIE 2
1 | Zestaw wzierników laryngologicznych jednorazowych sterylny ( wziernik uszny 4mm, wziernik do nosa, szpatułka) | kpl | 15000
ZADANIE 3
1 | Proteza do wszczepów wewnątrzusznych typ III BOS, IVA, IVB, VD | szt. | 80
ZADANIE 4
1 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej typ II 1,15 | szt. | 30
ZADANIE 5
1 | Ostrza do mikronacięć typu Bivera No65 np. kod 496765, 5905 op a24szt | op | 2
ZADANIE 6
1 | Płytka złota do powieki 1,4g | szt. | 4
ZADANIE 7
1. | Rurka wewnątrztchawicza typu T 0,8mm,10mm 12 mm kauczuk silikonowy zaopatrzona w korek i kołnierz blokujacy | szt. | 5
ZADANIE 8
1. | Drenik wentylacyjny do ucha typu T-1.14mm I.D.L-12mm wykonany z : elestomereu silikonowego lub TPE czy ze stali nierdzewnej albo z tytanu. | szt. | 20
ZADANIE 9
1 | Zestaw DCR prosty. Sondy ze stali nierdzewnej - długość 4,5 cm x średnica 0,90 m (1 3/4 x 20G).Rurki silikonowe - długość 40 cm x średnica 0,80 mm. a 3szt. | op. | 4
ZADANIE 10
1 | Proteza do rekonstrukcji ukladu przewodzacego ucha środkowego typu VE Ø 0,8 mm | szt. | 20
ZADANIE 11
1 | Marker /pisak chirurgiczny medyczny do skóry: dwustronna końcówka: 0,5 mm i 1,0 mm, produkt szybkoschnący, odporny na środki dezynfekcyjne, kolor fioletowy/niebieski/granat linijka w zestawie, sterylny | szt. | 150
ZADANIE 12
1 | Procesor wzmocniony od 45 dB HL do 65 db GL jednomodułowy (bez zewnętrznych kabli)zarówno dla wzmocnienia 45 db jak i 65 db wykrzystujący standardowe dostępne baterie zasilające.Procesor posiada system redukcji sprzężeń akustycznych, 4 programy użytkowe, zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi.Występuje w 6 kolorach obudowy procesora..Komunikacja procesora dzwięku z akcesoriami bezprzewodowymi,możliwość sterowania procesorem za pomocą aplikacji na telefon. Bezprzewodowe dopasowanie procesora dzwięku możliwe poprzez interfejs. Wbudowane 2 mikrofony - funkcja kierunkowości. Sygnalizacja stanu pracy procesora za pomocą lampki LED. | kpl | 20
ZADANIE 13
1 | Procesor dzwięku jedno lub wielo modułowy z zakresem dopasowania do programów przewodnictwa kostnego 55 dB HL. Zaczepy oferowanych procesorów kompatybilne ze wspornikami Cochlear typu BA200, BA210, BA300, BA400. Zaczepy oferowanych procesorów kompatybulne z magnesem zewnętrznym w przypadku systemu magnetycznego. Procesor dzwięku - uniwersalny na ucho lewe i prawe wykorzystując standardowe ogólnie dostępne baterie zasilające lub akumulatory dołączone do zestawu z procesorem dzwięku.Możliwość pełnego programowania procesora poprzez bezprzewodowy interfejs bez użycia bezpośredniego podłączenia przez kabel. | kpl | 6
ZADANIE 14
1 | System implantu ślimakowego Cochlear Nucleusz okołowrzecionową pamięcią kształtu, gdzie apikalna średnics aktywnej części elektrody jest nie większa niż 0,4 mm, a maksymalna aktywnej części elektrody jest nie większa niż 0,6 mm.Możliwość dostarczenia procesora dzwięku z wbudowanym aparatwm słuchowym do jednoczasowej stymulacji elektro-akustycznej. Liczba rzeczywistych kanałów stymulacji niezależnych żródeł stymulacji w implancie 20 elektrod.Możliwośc zmiany parametrów (proi słuchowe, mapy, głośność, czułość) ustawienie procesora za pomocą aplikacji . Maksymalna grubośc odbiornika - części wszczepionej nie większa niż 4,5 mm. Możliwość dostarczenia zewnętrznego mikrofonu bezposrednio komunikującego się z procesorem dzwięku w technologii 2,4 GHz bez dodatkowych urządzeń i kabli pośredniczących.Możliwość wykonania badania MRI do 3.0 Tesla, bez konieczności usuwania. | kpl | 2
ZADANIE 15
1 | System aktywnego implantu słuchowego , przeznaczone do niedosłuchów typu przewodzoniowego lub mieszanego dla przewodnictwa kostnego mieszczącego się w zakresie do 45 dB HL dla częstotliwości od 500 HZ do 4kHZ oraz jednostronnej głuchocie SSD.Urządzenie składa się z dwóch części : wewnętrznej (implantu) oraz zewnętrznej (procesora). Implant mocowany jest w dwóch miejscach w obrębie kości skroniowej przy pomocy śrub.Aktywny implant na przewodnictwo kostne, które wytwarza drgania w części wewnętrznej, umieszczony całkowicie podskórnie. Średnica aktywnego przetwornika drgającego nie powinna być mniejsza niż 12 mm, nie powinna przekraczać 19 mm i głębokości wiercenia 5 mm. Część 19 mm i głębokości wiercenia 5 mm. Część wewnętrzna (implant) zakotwiczona i usytuowana w kości skroniowej. Brak elementów implantu przechodzących przez skórę. Implant bez wewnętrznych (umieszczonych w ciele) żrudeł zasilania. Możliwość zastosowania podstawek, które pozwolą na dopasowanie implantu do indywidualnej anatomii pacjenta.Zewnętrzny procesor wylorzystujący cyfrowe przetwarzanie dzwięków.Przesyłanie sygnału z części zewnętrznej (procesora) do części wewnętrznej (implantu) odbywa się na zasadzie przezskórnej transmisji radiowej. | kpl | 10