## Sheet1
L.p. | Opis minimalnych parametrów | J.M | Ilość | Pełen kod towaru dla wszystkich rozmiarów!* | Producent/ Nazwa handlowa | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3
| ZADANIE 1 |  |  | Wypelnia Wykonawca
1 | Cewniki prowadzące do embolizacji tętniaków śródczaszkowych coilami elektroodczepialnymi z końcówką atraumatyczną 7Fr, długości 90 i 100 cm.ID 0,078". Wybór kształtów końcówek: MPD, MPC, Straight, Simpson 2,Headhunter, Modified Cerebral. | szt. | 30 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Cewniki prowadzące do embolizacji tętniaków śródczaszkowych coilami elektroodczepialnymi z końcówką atraumatyczną 5 i 6 Fr, długości 90 i 100 cm. Grubość ścianki cewnika nie więcej niż .006" dla wszystkich rodzajów cewników. Wybór kształtów końcówek: MPD, MPC, Straight, Simpson 2,Headhunter, Modified Cerebral. Cewnik dostępny w wersji standardowej oraz z opcją dodatkowego podparcia.. | szt. | 50 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 2
1 | Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych różne kształty 4F, 5F, 6 F • Cewnik diagnostyczny selektywny / flush o średnicach 4, 5 Fr • długości 65, 80, 90, 100 lub 110 cm • dwuwarstwowa cienka ściana poliuretanowa z PTFE z wewnętrzną warstwą utwardzoną nylonem • zbrojony podwójnym oplotem stalowym, kontrola trakcj i 1:1, wysoka odporność na załamanie struktury podłużnej • miękka końcówka, atraumatyczna dla ściany naczynia (dystalne 2 cm bez zbrojenia) • duże światło przy małej średnicy zewnętrznej: - dla 4 Fr = 0,041”/ 1.03 mm - dla 5 Fr = 0,047” / 1.20 mm • dobry przepływ kontrastu do 22 ml/sek , odporność na wysokie ciśnienia podania kontrastu do 1000 psi • z otworami bocznymi lub bez • duży wybór krzywizn trzewnych oraz mózgowych. | szt. | 500 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Prowadniki hydrofilne • średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038” • dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm oraz long=5 cm, 8 cm • końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia | szt. | 600 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
• rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej • w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe • trwała powłoka hydrofilna na całej długości • atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu • dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej • dostępne w opcji z kształtowalną końcówką • długości ,150, 180,220,260,300 cm
4 | Prowadniki interwencyjne • Pokrycie hydrofilne w części dystalnej -na odcinku 25 cm, zbudowany z nitinolu • W części proksymalnej prowadnik extra sztywny ,pokryty PTFE • dostępne średnice 0,035”, 0,014”, 0,018” • dostępne długości 180, 260, 300 cm | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Radifocus Guide Wire GT with gold coil - mikroprowadnik (małe naczynia obwodowe, naczynia mózgowe) • średnice 0,012”, 0,016” ; długość 180, 200 cm • długość elastycznej końcówki 25 cm (standard) lub 35 cm (flexible) • końcówka zagięta 45°, zagięta 90° x 4mm, podwójnie zagięta 90° + 150°, zagięta w kształcie J 1.5 mm • złoty marker na końcu - 2 cm sprężynka - bardzo dobra widoczność w skopii • wykonany z jednego kawałka - kontrola trakcji 1:1, odporny na załamanie • hydrofilna otoczka „M-coat” • zaokrąglona, atraumatyczna końcówka | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Koszulki do dostępu udowego w zestawie z miniprowadnikiem i igłą • koszulka wykonana z ETFE • średnice 4 - 9 Fr, długość 10 cm • miniprowadnik o średnicy: 0,035”, 0,038” o długości 45 cm z końcówką prostą oraz J i stalową igłą • w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką • atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza • boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym • lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) | szt. | 500 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
• ucho do szwu chirurgicznego
7 | Cewnik hydrofilny, superselektywny, obwodowy • średnice 4 Fr, 5 Fr obie kompatybilne z prowadnikiem 0,038” • długości 40, 65, 80, 100, 110, 120 cm • kompatybilny z prowadnikiem 0,038” • duża średnica wewnętrzna: 0,041” (1,03 mm) dla 4 Fr i 0,043” (1,10 mm) dla 5 Fr • atraumatyczna, miękka końcówka (koniec dystalny bez zbrojenia) • dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na długości 15, 25, lub 40 cm, bardzo dobre przechodzenie przez okluzje i stenozy obwodowe • kontrola trakcji 1:1 • duży wybór krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi • dwuwarstwowa ściana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE wzbogaconego nylonem - sztywniejsza i twardsza • 4 Fr zbrojony podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=750 psi) • 5 Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 10 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=1000 psi) | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Mikrocewnik zbrojony hydrofilny superselektywny / terapeutyczny) • powłoka hydrofilna zapewnia bardzo dobrą nawigację i manewrowanie nawet w krętych, drobnych naczyniach obwodowych • trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem, zewnętrznie poliester elastomer • bardzo dobra odporność na załamanie struktury podłużnej, ściskanie, zginanie, brak owalizacji światła na zgięciu • wolframowy oplot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: zapewnia doskonałą kontrolę trakcji 1:1, dobrą nawigację i elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm • atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0.9 mm pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna mandrylem • bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4,2 ml/sek • szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, Lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO • długości 110, 130, 150 cm • duża średnica wewnętrzna: • - 0,023” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”) • - 0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) • - 0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (komptaybilny z prowadnikiem 0,021”) | szt. | 100 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
| • średnice 2.4 Fr i 2.8 Fr z dystalnym markerem (0,7 mm platynowy pierścień) • średnica 2.7 Fr i 2,8 Fr w zestawie z prowadnikiem 0,021” • ze złotym markerem na dystalnych 3 cm | [8 empty] | 0
9 | Mikrosfery przeznaczone do embolizacji - HYDRO PEARLS • zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego • ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywołujące reakcji zapalnej • precyzyjnie kalibrowane • wielkości mikrosfer: 75 pm +_ 30 pm; 200 pm + 75 pm; 400 pm +_ 75 pm; 600 pm + 75 pm; 800 pm + 75 pm; 1100 pm + 75 pm • pakowane w strzykawki a 20 ml • strzykawka zawiera 2 ml mikrosfer + 4 ml soli fizjologicznej • kod kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer • termin użycia 36 miesięcy | szt. | 30 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
10 | Koszulki interwencyjne ( DESTINATION ) • - średnica 5F , 6F , 7F , 8 F pokryte częściowo powłoką hydrofilną • - długość powleczenia hydrofilnego w stosunku do długości koszuli : 45 cm / 5 cm ; 65 cm / 35 cm ; 90 cm /15 cm • - długość wysunięcia dilatatora w stosunku do długości koszulki : 45cm / 2 cm ; 65 cm / 2,5 cm ; 90 cm / 5 cm • - długość 45,65, 90 cm • - końcówki typu : straight , jockey stick , multipurpose ,RDC , LIMA • - znacznik 5mm RTG na 5 końcówce. • - stalowe zbrojenie na całej długości koszulki . | szt. | 15 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
11 | Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia t. udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 8F, zbudowane z materiałów biowchłanialnych; polimerowa kotwica od strony światła i kolangen od strony przydanki lub polimerowe dyski od wewnątrz i zewnątrz naczynia , materiał wchłaniający się do 90 dni . | szt. | 300 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
12 | Spirale embolizacyjne obwodowe - Peripheral HydroCoil Embolization System - AZUR • platynowe spirale pokryte zwiększającym objętość hydrożelowym polimerem • spirale zwiększające swoją objętość maksymalnie 6-krotnie ( co jest jednoznaczne z mniejszym zużyciem spiral ), ale tylko w kierunku dostępnej wolnej przestrzeni • czas zwiększania objętości ( pęcznienia ) spiral: | szt. | 50 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
| - do 80% w czasie 5 minut - do 100% w czasie 20 minut • dystalny odcinek spiral nie jest pokryty hydrożelem - pełni rolę „kotwicy” (loop), zapobiega uszkodzeniu naczynia przy wyjściu z cewnika • możliwy system dostarczania: 1.„popychalny” (pushable), spirale o średnicach: 2-15 mm, długości : 2-14 cm kompatybilne z prowadnikiem 0,018” oraz 0,035” | [8 empty] | 0
13 | Spirale embolizacyjne obwodowe - Azur CX • spirale embolizujące pokryte opatentowaną technologią hydrożelową • spirale samodzielnie układające się krzyżowo w naczyniu • dystalny odcinek spiral nie jest pokryty hydrożelem -pełni rolę „kotwicy” (loop) • spirale „odłączalne” - w systemie 0,018” oraz 0,035” o termoelektrycznym mechanizmie odłączania • system „odłączalny” pozwala na lepszą kontrolę i repozycjonowanie coila (30 min - w systemie 0,018” oraz 20 min w systemie 0,035” • spirale o średnicach: 4-20 mm i długości: 7-40 cm, czas odłączenia 0,7 s, | szt. | 100 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
14 | Kontroler odłączania do max. 20 spiral | op. | 3 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
15 | Mikrocewnik obwodowy ultraselektywny Progreat Lambda trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem z markerem, zewnętrznie poliester elastomer • z powłoką hydrofilną • kształty końcówek: prosta, zagięta i potrójnie zagięta • końcówka z markerem platynowo-irydowym 0.6mm • kompatybilny z prowadnikiem max. 0.016” • asymetrycznie i gęsto pleciony wolframowy oplot w warstwie środkowe: zapewnia doskonałą kontrolę trakcji 1:1, dobrą nawigację i elastyczność • bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 900 psi) • szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA do 500 mikronów, NBCA, etanol, Lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery do 500 mikronów, różne środki kontrastowe oraz DMSO, środki chemioterapeutyczne (Epirubicina, Cisplatina, Miriplatina, Doxorubicina) • długości 130, 150, 175 cm • duża średnica wewnętrzna: - 0,017” (0,43 mm) dla 1.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,016”) - 0,019” (0,48 mm) dla 1.9 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,016” | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 3
1 | Polimer cyjanoakrylan n-butylu. W zetknięciu z żywą tkanką oraz wilgotnym środowiskiem ulega polimeryzacji tworząc cienką, elastyczną membranę o dużej wytrzymałości na rozciąganie. Zapewnia silne przyleganie do tkanek, nie przepuszcza wody, nie ma wpływu na parametry krwi ani innych płynów ustrojowych. Czas polimeryzacji rozpoczyna się po 1-2 sekundach i kończy w około 5 sekund. Utworzona membrana jest wydalana z organizmu w wyniku procesu rozpadu hydrolitycznego. Reakcja polimeryzacji powoduje wzrost temperatury do ok.45stopni Celcjusza. Pakowany w fiolkach o pojemności 1cm3. Stosowany w embolizacji obwodowej. | szt. | 50 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 4
1 | Mikrocewniki do embolizacji tętniaków śródczaszkowych - dostępne w dwóch wersjach: z dwoma markerami oraz z jednym markerem - ultra miękka końcówka zapewnia lepszą plastyczność nawet przy wielokrotnym kształtowaniu końcówki; hydrofilowa powłoka na całym cewniku zapewnia doskonałe możliwości dostarczania. - dostępne trzy średnice wewnętrzne: 0.015”, 0.0165”, 0.021”, 0.027” - efektywna długość 140-150 cm | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Spirale embolizacyjne dostępne są w zakresie średnic pętli od 1,5 mm do 20mm oraz długościach od 1 cm do 30cm Spirale są zgodne z mikrocewnikami o średnicy 0.0165”, 0,021", struktura coili: Helical, Complex, Kształty trójwymiarowe obejmują dwa | szt. | 150 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
typy 2D i 3D
3 | Kontroler odczepiania • Bezpieczeństwo i niezawodność Metoda „odłączania w kształcie litery T” pozwala zapobiec odłączeniu obszaru narażonego na tętniaka, powodującemu pęknięcie tętniaka • Szybkie odłączanie Punkt odłączania jest stosowany z drutem polimerowym i techniką natychmiastowego łączenia, która zapewnia zakończenie odłączania w ciągu 1 sekundy | szt. | 15 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 5
1 | Odczepialne koile obwodowe charakteryzujące się precyzyjnym umiejscowieniem,szybko redukujące przepływ. • Koile wykonane z platyny, • ukształtowane w formę 3D, pozwalające na wypełnienie zmian sferycznych, • pokryte włóknami PGLA. • Możliwość repozycjonowania koili. • Dostępne średnice 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18mm. • Dostępne długości 2,4,6,8,10,15,20,30,40 cm • .Zewnętrzny system odczepiania. • Kompatybilne z mikrocewnikiem 0,018. | szt. | 50 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Spirala do embolizacji z zewnętrznym mechanicznym systemem odczepiania, • Koile obwodowe przyjmujące kształt helikalny, • możliwośc repozycjonowania koili bądz ich całkowitego usunięcia z systemu naczyniowego, • koile wykonane z platyny pokryte włóknami nylonowymi lub PGLA, • kompatybilne z mikrocewnikiemi świetle wewnętrznym 0,018. Średnice: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,18,20mm. Długości:4,6,8,10,15,20,30,40,50cm. | szt. | 50 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY