Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: 	DOSTAWA RÓŻNEJ APARATURY MEDYCZNEJ  
NA POTRZEBY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

„Zakup i dostawa APARATU do diagnostyki urodynamicznej na potrzeby 
Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”

MIEJSCE DOSTAWY 	Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań

Magazyn Centralny, ul. Juraszów 7-19

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WYMAGAŃ GRANICZNYCH APARAT DO BADAŃ URODYNAMICZNYCH – 1 SZT.

Nazwa i typ urządzenia:

Producent:

Rok produkcji urządzenia:

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompletny, fabrycznie nowy aparat do badań urodynamicznych wraz z akcesoriami, gotowy do wykonywania badań | TAK |  |
| 2. | Zestaw komputerowy laptop, dostosowany do wymagań aparatu, nowy z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11 Professional | TAK |  |
| 3. | Drukarka laserowa do wydruku w kolorze, dostosowana do wymagań aparatu, nowa. | TAK |  |
| 4. | Aparat modułowy z możliwością instalowania modułów na stojaku, wózku specjalistycznym lub fotelu uro/ginekologicznym. | TAK |  |
| 5. | Główna jednostka pomiarowa wyposażona w gniazda przyłączeniowe dla 4 ciśnień cewnikami wodnymi i elektronicznymi oraz gniazdo kabla EMG. | TAK |  |
| 6. | EMG odczytywane ze standardowych elektrod powierzchniowych bez kabli. | TAK |  |
| 7. | Pompa do wypełnień pęcherza wbudowana w główną jednostkę pomiarową. | TAK |  |
| 8. | Zakres prędkości wypełnienia min.: 0 – 125 ml/min. | TAK, podać |  |
| 9. | Kompletne stanowisko mikcyjne do uroflometrii i badania Ciśnienie/Przepływ: składane krzesło mikcyjne oraz osobny regulowany statyw do uroflowmetru, do mikcji w pozycji stojącej. | TAK |  |
| 10. | Wagowy przetwornik przepływu zasilany z baterii. | TAK |  |
| 11. | Pomiar prędkości przepływu w zakresie: 1-100 ml/sek. | TAK, podać |  |
| 12. | Minimalny zakres pomiaru objętości: 0-2000 ml. | TAK, podać |  |
| 13. | Dopuszczalne obciążenie przetwornika przepływu max.: 3000 gr. | TAK, podać |  |
| 14. | Metalowy stojak jezdny z wieszakiem typu X, do zamocowania aparatu i modułu przetworników ciśnienia. | TAK |  |
| 15. | Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy komputerem a przetwornikiem przepływu i aparatem głównym. | TAK |  |
| 16. | Sterowanie wykonywaniem wszystkich testów urodynamicznych pilotem zdalnego sterowania. | TAK |  |
| 17. | Kanały ciśnienia: Pves, Pabd, Pura, Pdet, Pclo. | TAK |  |
| 18. | Pozostałe kanały min.: przepływ cewkowy, wykres objętości mikcyjnej i objętości wpompowanej do pęcherza, EMG. | TAK |  |
| 19. | Możliwość konfigurowania i zmiany ilości możliwych kanałów, ich skali i kolejności na ekranie monitora. | TAK |  |
| 20. | Oprogramowanie pomiarowe w języku polskim, do testów urodynamicznych: - uroflometrii, - cystometrii, - cystometrii mikcyjnej (Ciśnienie/Przepływ), - EMG. | TAK |  |
| 21. | Możliwość włączania/wyłączania odczytu EMG do każdego z w/w testów. | TAK |  |
| 22. | Program do budowy indywidualnych protokołów badań dla każdego testu. Możliwość skonfigurowania i zapisania minimum 10 różnych protokołów. | TAK, opisać |  |
| 23. | Program GUP (Good Urodynamic Practice) do prowadzenia badań zgodnie z zaleceniami ICS (International Continence Society). | TAK, opisać |  |
| 24. | Oprogramowanie do bazy danych pacjentów i ich badań z możliwością konfigurowania przez użytkownika. | TAK |  |
| 25. | Funkcja automatycznego wykrywania i usuwania artefaktów ciśnienia i przepływu. | TAK |  |
| 26. | Nomogramy Objętość/Przepływ do analizy przepływu cewkowego u pacjentów dorosłych obojga płci i dzieci (Miskolc), minimum 3 | TAK - opisać |  |
| 27. | Nomogramy Ciśnienie/Przepływ do analizy skuteczności wypieracza i oceny przeszkody podpęcherzowej u mężczyzn, minimum 3. | TAK- opisać |  |
| 28. | Nomogram Blaivas Ciśnienie/Przepływ do analizy skuteczności wypieracza i oceny przeszkody podpęcherzowej u kobiet | TAK - opisać |  |
| 29. | Możliwość zapisu raportów z badań w formacie: .pdf, .doc, .jpg, .xls. | TAK |  |
| 30. | Program do diagnostyki i kalibracji modułów pomiarowych zaimplementowany w oprogramowanie bazy danych i dostępny dla użytkownika. | TAK |  |
| 31. | Możliwość wielokrotnej instalacji oprogramowania pomiarowo/analitycznego na innych komputerach, bez konieczności wykupywania dodatkowych licencji. | TAK |  |
| 32. | Zestaw cewników i akcesoriów do: - 10 cystometrii mikcyjnych z EMG, 6 lub 8 Fr, | TAK |  |
| 33. | Instrukcja obsługi w języku angielskim i polskim | TAK |  |
| 34. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu i prowadzenia badań. | TAK |  |
| 35. | Szkolenie personelu technicznego w zakresie: budowa i kontrola systemu, diagnostyka uszkodzeń w zakresie podstawowym, konserwacja sytemu zakończone wystawieniem zaświadczenia. | TAK |  |
| 36. | Gwarancja min.: 24 miesiące. | TAK, podać |  |
| 37. | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji, przeprowadzane w interwałach zgodnych z zaleceniami producenta aparatu, minimum 2 | TAK, podać |  |
| 38. | Integracja w zakresie przesyłania wyników badań z systemem HIS szpitala | TAK |  |

| L.p. | Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xxx | xxx |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Uwagi:

Wykonawca oświadcza, że oferowane wyposażenie jest fabrycznie nowe, kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.