SPROSTOWANIE MODYFIKACJI z dnia 29.05.2024 r.

ANGIOGRAF NR 1

MIEJSCE MONTAŻU: PRACOWNIA KARDIOLOGII INWAZYJNEJ W SZPITALU WOJEWÓDZKIM W POZNANIU; FILIA NR 2 - SZPITAL REHABILITACYJNO - KARDIOLOGICZNY W KOWANÓWKU, UL. SANATORYJNA 34, KOWANÓWKO, 64-600 OBORNIKI

| Lp. | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/ podać | Ocena jakości (zakres punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Producent | podać |  |  |
| - 2 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak |  |  |
| - 3 | System umożliwiający wykonywania szerokiego zakresu badań naczyniowych: - kardiologicznych, obwodowych i brzusznych | Tak |  |  |
| I | Statyw |  |  |  |
| - 1. | Mocowanie statywu na podłodze | Tak |  |  |
| - 2. | Elektryczne (silnikowe) ustawianie statywu w położeniu statywu umożliwiających wykonywanie zabiegów angiografii w obrębie głowy, szyi, klatki piersiowej. | Tak |  |  |
| - 3. | Obszar badania pacjenta w osi wzdłużnej stołu bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole (cm) | Min. 90 cm |  | ≥180 cm –10 pkt ≥130 cm – 5 pkt ˂130 cm – 0 pkt |
| - 4. | Obszar badania pacjenta w osi poprzecznej stołu bez przekładania/przesuwania og na stole | Min. 35 cm |  | ≥140 cm –10 pkt ≥100 cm – 5 pkt ˂100 cm – 0 pkt |
| - 5. | Głębokość ramienia C lub G min. 90 cm mierzona od promienia centralnego do wewnętrznej krawędzi ramienia | Tak, podać |  | ≥105 cm –10 pkt ≥100 cm – 5 pkt ˂100 cm – 0 pkt |
| - 6. | Obszar badania pacjenta w osi prostopadłej do osi wzdłużnej stołu | Min. 50 cm |  | ≥150cm -10pkt ≥100 cm – 5 pkt ˂100 cm – 0 pkt |
| - 7. | Zakres projekcji LAO/RAO [°] | Min. 220° |  | ≥260° -10pkt ≥ 245°– 5 pkt ˂245°– 0 pkt |
| - 8. | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] | Min 90° |  | ≥100° -10pkt ≥ 95°– 5 pkt ˂95°– 0 pkt |
| - 9. | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji za głową pacjenta z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej | Min 18 °/s |  | ≥25°/s -10pkt ˂25°/s– 0 pkt |
| - 10. | Maksymalna szybkość ruchów statywu w [ o/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej | Min 18 °/s |  | ≥25°/s -10pkt ˂25°/s– 0 pkt |
| - 11. | Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej. | Min. 40°/s |  | ≥ 60°/s– 10 pkt ˂60°/s– 0 pkt |
| - 12. | Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu i/lub stołu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron) | Tak |  |  |
| - 13. | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej | Tak |  | Odjazd statywu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron- 10 pkt. Obrót statywu do pozycji za głową albo z jednego z boków pacjenta (tj. wzdłużnej albo prostopadłej do osi symetrii stołu), umożliwiający dostęp do pacjenta na stole z pozostałych stron lub inne rozwiązanie – 0 pkt. |
|  | Ręczne (bez używania silników) ustawianie statywu w pozycji parkingowej. | Tak/Nie |  | Z uchwytem po obu stronach statywu - 10 pkt Z uchwytem Po jednej stronie statywu 5 pkt Brak - 0 pkt |
|  | Pamięć pozycji statywu | Tak, podać |  | ≥500 –10 pkt ≥150 – 5 pkt ˂100 – 1 pkt |
| - 14. | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej | Tak |  |  |
| - 15. | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją | Tak, opisać |  | Pojemnościowy – 10 pkt, elektromechaniczny 5pkt Softwareowy 2pkt inne – 0 pkt |
| - 16. | Automatyczna zmiana orientacji obrazu przy zmianie położenia statywu | Tak, opisać |  | Elektroniczny obrót obrazu(ze zmianą pola widzenia) – 0 pkt, Mechaniczny obrót detektora(bez zmiany pola widzenia detektora) – 10pkt |
| II | Stół pacjenta |  |  |  |
| - 1. | Stół zabiegowy, kolumnowy mocowanie na podłodze, z możliwością obrotu stołu wokół osi pionowej dedykowany do badań kardiologicznych. | Tak |  |  |
| - 2. | Przesuw wzdłużny płyty pacjenta [cm] | Min. 100 cm Podać |  | >120 cm – 10 pkt ≤120 cm – 0 pkt |
| - 3. | Regulacja wysokości stołu [cm] | Tak, podać |  | ≥35 cm –10 pkt ≥30 cm – 5 pkt ˂30 cm – 0 pkt |
| - 4. | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej (°) | Zakres ≥90°, podać |  | ≥250° 10 pkt <250° -0 pkt |
| - 5. | Przesuw poprzeczny płyty pacjenta w każdym z dwóch kierunków niezależnie [cm] | Zakres ≥28 cm, podać |  | ≥35 cm –10 pkt ≥30 cm – 5 pkt ˂30 cm – 0 pkt |
| - 8. | Szerokość płyty pacjenta min 45 cm | Tak, podać |  |  |
| - 9. | Długość płyty pacjenta | Min. 280 cm Podać |  | ≥315 cm –10 pkt ≥300 cm – 5 pkt ˂300 cm – 1 pkt |
| - 10. | Pochłanialność blatu stołu na całej długości obszaru badania pacjenta | ≤ ekwiwalent 1,4 mmAl, podać |  | ≤ 0,8 mm Al. – 10 pkt. ≥1,0 mmAl – 5 pkt. ≥1,2 mmAl – 1pkt |
| - 11 | Dopuszczalne obciążenie stołu [kg] | Min. 200 kg podać |  | ≥360 kg –10 pkt ≥300 kg – 5 pkt ˂300 kg – 0 pkt |
| - 12. | Resuscytacja pacjenta dozwolona w przy maksymalnym wysunięciu płyty pacjenta, brak piktogramu określającego położenie pacjenta nad stopą stołu | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| - 13. | Wytrzymałość na dodatkowe obciążenie płyty stołu podczas akcji reanimacyjnej (przy maksymalnie wysuniętej płycie stołu) (kg) | Min. 50 kg, podać |  | >50 kg – 10 pkt ≤50 kg – 0 pkt |
| - 14. | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w Sali badań z możliwością zamocowania na krawędzi stołu co najmniej z trzech stron. | Tak |  |  |
| - 15. | Wyświetlanie i przeglądanie obrazów, blendowanie, powiększanie zapamiętywanych obrazów oraz wybór obrazu referencyjnego przy użyciu dotykowego pulpitu sterowniczego w Sali badań | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Akcesoria | Tak; minimum materac pokrywający cała długość stołu, ,stabilizator głowy, podkładka do badań od strony promieniowej, statyw na płyny infuzyjne Wymienić | , |  |
|  | Zestaw do zabiegów z dostępu promieniowego, składający się z wsuwanej pod materac i stabilizowanej ciężarem pacjenta wyprofilowanej podkładki z uchwytem na rękę, umożliwiającym rotowanie oraz zginanie przedramienia pacjenta w sposób pożądany przez operatora, oraz przeziernej dla promieniowania podpórki pod ramię pacjenta, pozwalającej na przygięcie przedramienia i położenie go na brzuchu pacjenta; - podręczny stolik zabiegowy na cewniki, lidery itp., osłaniający operatora przed promieniowaniem na wysokości bioder; | TAK |  |  |
| - 16. | Okablowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów IVUS na monitorze zawieszonym sufitowo w Sali badań | Tak |  |  |
|  | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie 0 pkt |
| III | Generator |  |  |  |
| - 1. | Moc [kW] | ≥ 100 kW |  |  |
| - 2. | Zakres napięć (kV) | min. 50 – 125 kV, podać |  |  |
| - 3. | Min czas ekspozycji [ms] | ≤ 3 ms, podać |  |  |
| - 4. | Max obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla obciążenia trwającego 10 minut) | Min 2400 W, Podać |  | ≥3500 W –10 pkt ≥3000 W – 5 pkt ˂3000 W – 0 pkt |
| - 5. | Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych | Tak |  |  |
| - 6. | Maksymalny prąd przy prześwietleniu pulsacyjnym [mA] | ≥ 100 mA, podać |  | ≥250 mA –10 pkt ≥220 mA – 5 pkt ˂220 mA – 0 pkt |
| - 7. | Automatyczny dobór i ustawianie parametrów ekspozycji do grubości/gęstości pacjenta, uwzględniający zmiany angulacji ramienia C, SID i kolimacji | min. kV, mA, ms ; podać |  | ≥5 parametrów -10 pkt ≥4 parametrów -5 pkt <4 parametrów -0 pkt |
|  | Analiza wartości stosunku kontrastu do szumu lub innego parametru obliczanego w czasie rzeczywistym i charakteryzującego obraz, dopasowanego do indywidualnych preferencji każdego z operatorów | Tak/Nie |  | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Włączniki ekspozycji (do prześwietleń i zdjęć) w sali badań i w sterowni | Tak |  |  |
|  | Dodatkowe, konfigurowalne przyciski włącznika ekspozycji (poza fluoroskopią oraz akwizycją) min. 2 | Tak/Nie |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| IV | Lampa RTG/przysłony |  |  |  |
| 1. | Lampa min. dwu ogniskowa | Tak, podać ilość |  |  |
| - 2. | Wymiar największego ogniska zgodnie z normą IEC 336 lub normą równoważną [mm] | ≤ 1 mm |  |  |
| - 3. | Wymiar kolejnego mniejszego ogniska zgodnie z normą IEC 336 lub normą równoważną [mm] | ≤ 0.5 mm |  |  |
| - 4. | Pojemność cieplna anody [kHU] | ≥ 5000 kHU |  |  |
| - 5. | Pojemność cieplna kołpaka [kHU] | ≥ 7000 kHU |  |  |
| - 6. | Automatyka zabezpieczająca przed przegrzaniem | Tak |  |  |
| - 7. | Lampa z funkcją włączania i wyłączania fluoroskopii siatką | Tak |  |  |
| - 8. | Przysłona prostokątna | Tak |  |  |
| - 9. | Filtry półprzepuszczalne (klinowe) | Tak |  |  |
|  | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy 125 kV 2000 W i w odległości max. 1 m ≤ 0,5 mGy/h | Tak |  |  |
| - 10. | Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach | Tak, ≥ odpowiednik 0.9 mm Cu, podać wartość filtra maksymalnego w odpowiedniku [mm Cu] |  | ˂ 0,9 – 0 pkt = 0,9 – 1 pkt > 0,9 - 5 pkt |
| - 11. | Ilość stopni filtracji miedziowej | ≥ 3 |  | ˂ 4 – 0 pkt = 4 – 1 pkt > 4 - 5 pkt |
| 12. | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej i sterowni umożliwiający określenie dawki na skórę pacjenta | Tak |  |  |
| V | Rentgenowski tor obrazowania z detektorem płaskim |  |  |  |
| 1. | Rozmiar piksela detektora (µm) | ≤ 154 µm |  |  |
| - 2. | Detektor matrycowy o przekątnej | ≥ 29 cm |  |  |
| - 3. | DQE | ≥ 75% podać |  |  |
| - 4. | System wyposażony w 12-calowy płaski detektor obrazu. Detektor można obracać o 90 stopni z orientacji pionowej do poziomej i odwrotnie | Tak |  |  |
| - 5. | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. częstotliwość Nyquista) minimum 2,7 lp/mm | Tak podać |  |  |
| - 6. | Głębia bitowa detektora | min 14bit, podać |  |  |
| - 7 | Ilość pól obrazowych FOV | Min 4, podać |  | ≥6 – 5 pkt ˂6 – 0 pkt |
| - 8. | Możliwość zmiany angulacji ramienia C oraz SID przy pomocy przycisków na obudowie detektora | Tak/Nie |  | Tak–10 pkt, Nie - 0 pkt |
| - 9. | Wizualizacja aktualnie wybranego pola obrazowania znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie- bez promieniowania | Tak/Nie |  | Tak–10 pkt, Nie - 0 pkt |
| - 10. | 1 monitor w sali badań na zawieszeniu sufitowym, LCD o przekątnej min. 55”, umożliwiający swobodne pozycjonowanie monitora wokół stołu. Pozycjonowanie monitora za pomocą sterownika lub ręcznie. Możliwość jednoczesnej prezentacji: - obrazu live - obrazu referencyjnego - obrazów wzmacniania krawędzi stentów wieńcowych - parametrów hemodynamiki - obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, S-Video i composite) - wraz z zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej - jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny wraz z dedykowanym panelem umożliwiającym podłączanie takich urządzeń (np. USG, IVUS) | Tak, podać |  | Sterowanie ręczne – 0 pkt Sterowanie ręczne i za pomocą sterownika 5 pkt |
| - 12. | Liczba sygnałów możliwych do podłączenia na monitorze wielkoformatowym | Min 9,podać |  | >20 10 pkt ≤15 – 5 pkt ≤10 – 0 pkt |
| - 13. | Możliwość podziału monitora w sali badań na min. 8 pól | tak |  |  |
| - 14. | Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora, niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania łącznie z możliwością powiększenia wybranych obrazów | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | 2 monitory obrazowe angiografu (live) typu ,,flat’’ (TFT/LCD) w sterowni o przekątnej min 19’’ | Tak |  | z możliwością przeglądania i analizy w trakcie wykonywania badań – 20 pkt brak możliwości – 0 pkt |
| VI | System cyfrowy /postprocessing /archiwizacja |  |  |  |
| 1. | Dodatkowy Pakiet specjalistycznych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiający obrazowanie z obniżoną dawką (Care+Clear, DoseWise - zależnie od nomenklatury producenta) | Tak |  |  |
| - 2. | Całość systemu obrazowania angiograficznego wyposażona w funkcje umożliwiające redukcję dawki promieniowania o min 50% w badaniach kardiologicznych i o minimum 70% w badaniach DSA w stosunku do badań wykonywanych na systemach angiograficznych oferenta w latach wcześniejszych | TAK |  |  |
|  | Matryca akwizycyjna zapisywania obrazów na dysk twardy aparatu | ≥ 1024 na 1024 pikseli z tolerancją +/- 10% w obu rozmiarach |  |  |
| - 3. | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym | Tak, Podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcję i opisać. |  |  |
| - 4. | Matryca prezentacyjna | ≥ 1024 na 1024 pikseli z tolerancją +/- 10% w obu rozmiarach |  |  |
| - 5. | Głębokość przetwarzania [bit] | > 12 bit |  |  |
| - 6. | Akwizycja i archiwizacja obrazów na HD z fluoroskopii | Tak |  |  |
| - 7. | Szybkość zapisywania obrazów na dysk twardy aparatu w matrycy > 1024 na 1024 pikseli (obrazów/s) | w zakresie ≥ 0,5 – 30 obrazów/s. Podać. |  |  |
| - 8. | Szybkość zapisywania obrazów DSA na dysk twardy aparatu w matrycy > 1024 na1024 pikseli (obrazów/s) | w zakresie ≥ 1 – 6 obrazów/s. Podać. |  |  |
| - 9. | Pamięć obrazów na HD aparatu (bez uwzględnienia dodatkowych konsol, dysków, pamięci zewnętrznych typu USB, nośników typu CD/DVD) | ≥ 100 000 obrazów w matrycy > 1024 na 1024 pikseli i głębokości min 10 bit bez kompresji stratnej. Podać |  |  |
| - 10. | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne | Tak, minimum 3 wartości: 30; 15 i 7,5 obrazów/s Podać ilość wartości częstotliwości |  |  |
| - 11. | Ustawianie położenia przysłon prostokątnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | Tak |  |  |
| - 12. | Ustawianie położenia przysłon półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | Tak/Nie, podać |  |  |
| - 13. | Automatyczne podążanie przesłon półprzepuszczalnych podczas zmiany projekcji kardiologicznych – automatyczny dobór położenia przesłon zależnie od zastosowanej projekcji i wybranej tętnicy wieńcowej zapewniający redukcją dawki promieniowania oraz kompensację jasności obrazu (przysłonięcie płuc) | Tak/Nie |  | Tak – 5pkt Nie- 0pkt |
| - 14. | Zoom w postprocessing’u | Tak |  |  |  |
| - 15. | Angiografia rotacyjna w trybie DR | Tak |  |  |
| - 17. | Rozszerzenie skanu rotacyjnego, zapewniającego trójwymiarowy wgląd w czasie rzeczywistym do drzewa tętnic wieńcowych umożliwiający redukcję środka cieniującego w diagnostyce naczyń wieńcowych poprzez redukcję ilości akwizycji do dwóch skanów.. Skan wielopłaszczyznowy naczyń wieńcowych z jednego wstrzyknięcia kontrastu tzn. ruch statywu po zaprogramowanej trajektorii w projekcjach: LAO/RAO - CRAN/CAUD -RAO/LAO. Z możliwością zaprogramowania co najmniej 5 trajektorii. Procedura akwizycji sterowana za pomocą ręcznego lub nożnego przełącznika ekspozycji. Funkcjonalność potwierdzona w co najmniej 3 oficjalnych badaniach klinicznych | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie- 0pkt |
| - 20. | Dynamiczny roadmap wieńcowy tj. nakładanie obrazu ruchomej tętnicy wieńcowej na fluoroskopię w czasie rzeczywistym | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie- 0pkt |
|  | LIH | Tak |  |  |
|  | Akwizycja przebiegu EKG z prezentacją graficzną zsynchronizowaną ze sceną kardioangiograficzną na monitorach obrazowych w Sali zabiegowej i w sterowni. | Tak/Nie |  |  |
| - 21. | Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych podczas procedur inwazyjnych z możliwością obsługi oprogramowania z panela sterowniczego w Sali badań | Tak |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych podczas procedur inwazyjnych Działające w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
| - 25. | Automatyczne wyszukiwanie znacznika wprowadzonego stentu | Tak |  |  |
| - 26. | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali zabiegowej | Tak |  |  |
| - 28. | Ustawianie pozycji przesłon poprzez przesuw palcem bezpośrednio na obrazie wyświetlonym na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| - 29. | Ustawianie pozycji przysłon półprzepuszczalnych wraz z ich obrotem poprzez przesuw palcem bezpośrednio na obrazie wyświetlonym na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Przeglądanie projekcji bezpośrednio na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań wraz z ustawianiem wybranego obrazu jako obrazu referencyjnego | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Narzędzie do obrysowywania struktur anatomicznych z poziomu ekranu dotykowego angiografu w Sali badań wraz z wykorzystaniem takiego obrysu jako roadmappingu 2D z śledzeniem pozycji stołu, statywu, pola roboczego detektora i odległości SID | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| - 30. | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | Tak |  |  |
| - 31. | Możliwość zmiany parametrów obrazowania angiografu z poziomu monitora min. 55 calowego w Sali badań w zakresie co najmniej: 1. zmiana programu anatomicznego 2. zmiana prędkości filmowania 3. sprzężenie strzykawki 4. zmian ustawień fluoroskopii 5. zmiana ustawień roadmappingu 6. przeglądanie serii 7. ustawienie obrazu referencyjnego | Tak/Nie |  | 2 punkty za każdy parametr. Maksymalna liczba punktów 14. |
| - 33. | Oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń wieńcowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy: automatyczna i manualna kalibracja, obliczanie rezerwy wieńcowej, pomiary odległości i kątów) | Tak |  |  |
| 35. | Wykonywanie ww.. analiz oraz pomiarów, kalibracji, wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji | Tak/Nie |  | Tak- 10pkt Nie- 0pkt |
|  | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM ( wcześniej lub na innych aparatach CD-R przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu wraz z prezentacją odtworzonych obrazów i scen na monitorach obrazowych w sterowni i Sali zabiegowej | Tak |  |  |
|  | DICOM 3.0: Dicom Send Dicom Query/Retrieve Dicom Received Worklist Storage commitment | Tak Tak Tak Tak Tak |  |  |
|  | Realizacja funkcji system cyfrowego z pulpit sterowniczego w Sali zabiegowej (łącznie z analizą stenoz naczyń wieńcowych) | Tak |  |  |
|  | Zapis obrazów na napędzie CD/DVD/R/RW w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera | Tak |  |  |
| VIII | Stacja hemodynamiczna |  |  |  |
|  | Automatyczny transfer danych demograficznych pacjentów, rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego angiografu lub w kierunku przeciwnym (zależnie od miejsca rejestracji pacjenta w systemie) – jednokrotna rejestracja pacjenta w całym systemie | Tak, |  |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | Tak, |  |  |
|  | Konsola komputerowa, umożliwiająca jednoczasowe wyświetlanie: przebiegów i mierzonych wartości, obraz komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych. | Tak, |  |  |
|  | Wyprowadzenie sygnałów wizyjnych na monitor na zawieszeniu sufitowym (prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników) i monitory w sterowni. | Tak |  |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanałów EKG. W zestawie kable EKG – min. 1 komplet odprowadzeń przedsercowych i kończynowych oraz klipsy pozwalające na zamocowanie kabli do blatu stołu | Tak |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | Tak |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji | Tak |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja SpO2 łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku typu klips. | Tak |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego łącznie z mankietem pomiarowym | Tak |  |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych) m.in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki między jamowe, opory naczyniowe | Tak |  |  |
|  | Pulpit sterowniczy stacji hemodynamicznej w sali badań zintegrowany w pulpicie obsługi systemu angiograficznego. | Tak |  |  |
| - IX | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej przy stole | Tak |  |  |
| 2. | Osłona sufitowa przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej wyprofilowanej na ciało pacjenta | Tak |  |  |
| 3. | Lampa oświetlająca pole cewnikowania. | Tak |  |  |
| 4. | Interkom do komunikacji sterownia – sala zabiegowa | Tak |  |  |
| X | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Zdalna diagnostyka serwisowa Angiografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. Szpital udostępni niezbędny do tego celu tunel VPN | Tak |  |  |
| 2. | System awaryjnego podtrzymania napięcia umożliwiający w razie zaniku zasilania dokończenie rozpoczętego zabiegu min 15 min podtrzymania wszystkich funkcji angiografu włącznie z ekspozycją UPS | Tak |  |  |
| XI | Szkolenia, serwis |  |  |  |
|  | Szkolenie z obsługi systemu dla lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 5 dni roboczych 8 godzin dziennie | Tak |  |  |
|  | Szkolenie przypominające personelu lekarskiego min. 3 osoby w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 2 dni roboczych, 8 godzin dziennie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym | Tak |  |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych zgodnie z polskim ustawodawstwem | Tak |  |  |
|  | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej (obliczeń osłon stałych dla pracowni RTG przeznaczonej do instalacji aparatu) | Tak |  |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia, obejmującą części zamienne, w tym lampę rtg i detektor cyfrowy oraz wszystkie elementy peryferyjne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane wg tabeli „GWARANCJA” | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie oferenta części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny | Tak |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | Tak |  |  |
|  | W okresie gwarancji Oferent zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |  |
| XII | Wstrzykiwacz |  |  |  |
|  | Wstrzykiwacz kontrastu zintegrowany z angiografem umożliwiający ustawienie wzajemnego opóźnienia ekspozycji i podania kontrastu z poziomu angiografu. - Głowica strzykawki na wózku jezdnym ; - Ręczne i automatyczne napełnianie zbiornika kontrastu; - Możliwość przechowywania protokołów iniekcji w pamięci urządzenia; - Napełnianie wkładów ręczne i automatyczne; - Monitor ciekłokrystaliczny z panelem dotykowym (otuch screen), menu w języku polskim lub obsługą za pomocą czytelnych ikon (piktogramów) równoczesna iniekcja soli fizjologicznej i środka kontrastowego w celu uzyskania jednoczesnego, równomiernego zakontrastowania obu komór serca; | Tak, Podać |  |  |
| XIII | Dodatkowe |  |  |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa w sterowni oraz sali badań | Tak |  |  |
|  | Fartuch ochronny, dwuczęściowy z pasem odciążającym (kamizelka + spódnica) wykonany z ultralekkiego tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w całości fartucha. Wybór rozmiarów i koloru po uzgodnieniu z Zamawiającym | Tak, 3szt |  |  |
|  | osłona na tarczycę wykonana z ultralekkiego tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w całości osłony. Wybór rozmiarów i koloru po uzgodnieniu z Zamawiającym | Tak, 3szt |  |  |
|  | Okulary ochronne wykonane z lekkiego tworzywa z ochroną czołowa o równoważniku minimum 0,75mm Pb | Tak, 3szt |  |  |
|  | Drukarka laserowa kolorowa | Tak, 1szt |  |  |

MODYFIKACJA z dnia 29.05.2024 r.

ANGIOGRAF NR 2

MIEJSCE MONTAŻU: PRACOWNIA KARDIOLOGII INWAZYJNEJ W SZPITALU WOJEWÓDZKIM W POZNANIU, UL. JURASZÓW 7-19. 60-479 POZNAŃ

| Lp. | Wymagania Zamawiającego (warunek) |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany/ podać | Ocena jakości (zakres punktacji) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  | podać |  |  |  |
| 2 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy |  | Tak |  |  |  |
| 3 | System umożliwiający wykonywania szerokiego zakresu badań naczyniowych: - kardiologicznych, obwodowych i brzusznych |  | Tak |  |  |  |
| I | Statyw |  |  |  |  |  |
|  | Mocowanie statywu na podłodze |  | Tak |  |  |  |
|  | Elektryczne (silnikowe) ustawianie statywu w położeniu statywu umożliwiających wykonywanie zabiegów angiografii w obrębie głowy, szyi, klatki piersiowej i kończyn dolnych. |  | Tak |  |  |  |
|  | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole (cm) |  | Min.180 cm |  | ≥210 cm –10 pkt ˂210 cm – 0 pkt |  |
|  | Obszar badania pacjenta w osi poprzecznej stołu bez przekładania/przesuwania og na stole |  | Min. 35cm |  | ≥180 cm –10 pkt ≥130 cm – 5 pkt ˂130 cm – 0 pkt |  |
|  | Głębokość ramienia C min. 90 cm mierzona od promienia centralnego do wewnętrznej krawędzi ramienia |  | Tak, podać |  | ≥92 cm – 10 pkt ˂92 cm – 0 pkt |  |
|  | Zakres projekcji LAO/RAO [°] |  | Min. 220° |  | ≥260° -10pkt ≥ 245°– 5 pkt ˂245°– 0 pkt |  |
|  | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] |  | Min. 90° |  | ≥100° -10pkt ≥ 95°– 5 pkt ˂95°– 0 pkt |  |
|  | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji za głową pacjenta z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej |  | Min. 18 °/s |  | ≥25°/s -10pkt ˂25°/s– 0 pkt |  |
|  | Maksymalna szybkość ruchów statywu w [ o/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej |  | Min 18 °/s |  | ≥25°/s -10pkt ˂25°/s– 0 pkt |  |
|  | Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej. |  | Min. 55°/s |  | ≥ 60°/s– 10 pkt ˂60°/s– 0 pkt |  |
|  | Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu i/lub stołu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron) |  | Tak |  |  |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej |  | Tak |  | Odjazd statywu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron- 10 pkt. Obrót statywu do pozycji za głową albo z jednego z boków pacjenta (tj. wzdłużnej albo prostopadłej do osi symetrii stołu), umożliwiający dostęp do pacjenta na stole z pozostałych stron lub inne rozwiązanie – 0 pkt |  |
|  | Ręczne (bez używania silników) ustawianie statywu w pozycji parkingowej z wbudowanym uruchamianym ręcznie hamulcem zamocowanym na uchwycie statywu. |  | Tak/Nie |  | Po obu stronach statywu - 10 pkt Po jednej stronie statywu 5 pkt Brak - 0 pkt |  |
|  | Pamięć pozycji statywu |  | Tak, podać |  | ≥500 –10 pkt ≥150 – 5 pkt ˂100 – 1 pkt |  |
|  | Automatyczne ustawianie statywu (angulacje statywu, pozycje przysłon i odległość cyfrowego detektora od lampy rtg) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu 2D w zakresie co najmniej: Położenie płyty stołu pacjenta, wysokość stołu, pozycja statywu, projekcja statywu w osi LAO/RAO, Cran Caud, położenie przysłon i przysłon półprzepuszczalnych , SID |  | Tak |  | - pozycji statywu, projekcji statywu w osi LAO/RAO, Cran Caud, położenia przysłon i przysłon półprzepuszczalnych, SID. - 0 pkt - Położenie płyty stołu pacjenta, wysokość stołu, pozycja statywu, projekcja statywu w osi LAO/RAO, Cran Caud, położenie przysłon i przysłon półprzepuszczalnych , SID – 10 pkt. |  |
|  | Automatyczne ustawianie statywu (angulacje statywu, pozycje przysłon i odległość cyfrowego detektora od lampy rtg) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi na monitorze „live” w zakresie co najmniej: Położenie płyty stołu pacjenta, wysokość stołu, pozycja statywu, projekcja statywu w osi LAO/RAO, Cran Caud, położenie przysłon i przysłon półprzepuszczalnych , SID |  | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie- 0pkt |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej |  | Tak |  |  |  |
|  | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją |  | Tak, opisać |  | Pojemnościowy – 10 pkt, elektromechaniczny 5pkt Softwareowy 2pkt inne – 0 pkt |  |
|  | Automatyczna zmiana orientacji obrazu przy zmianie położenia statywu |  | Podać |  | Mechaniczny obrót detektora (bez zmiany pola widzenia detektora) – 10 pkt Elektroniczny (ze zmianą pola widzenia) obrót obrazu – 0 pkt, |  |
| II | Stół pacjenta |  |  |  |  |  |
| - 1. | Stół zabiegowy, kolumnowy mocowanie na podłodze, z możliwością obrotu stołu wokół osi pionowej dedykowany do badań kardiologicznych z wcięciem profilowym na głowę pacjenta. |  | Tak |  |  |  |
| - 2. | Przesuw wzdłużny płyty pacjenta [cm] |  | Min. 120 cm Podać |  | >120 cm – 10 pkt ≤120 cm – 0 pkt |  |
| - 3. | Regulacja wysokości stołu [cm] |  | Tak, podać |  | ≥35 cm –10 pkt ≥30 cm – 5 pkt ˂30 cm – 0 pkt |  |
| - 4. | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej (°) |  | Zakres ≥90°, podać |  | ≥250° 10 pkt <250° -0 pkt |  |
| - 6. | Przesuw poprzeczny płyty pacjenta w każdym z dwóch kierunków niezależnie [cm] |  | Zakres ≥28 cm, podać |  | ≥35 cm –10 pkt ≥30 cm – 5 pkt ˂30 cm – 0 pkt |  |
| - 7. | Szerokość płyty pacjenta min 45 cm |  | Tak, podać |  |  |  |
| - 8. | Długość płyty pacjenta |  | min 280 cm Podać |  | ≥315 cm –10 pkt ≥300 cm – 5 pkt ˂300 cm – 1 pkt |  |
| - 9. | Pochłanialność blatu stołu na całej długości obszaru badania pacjenta |  | ≤ ekwiwalent 1,4 mmAl, podać |  | ≤ 0,8 mm Al. – 10 pkt. ≥1,0 mmAl – 5 pkt. ≥1,2 mmAl – 1pkt |  |
| - 10. | Dopuszczalne obciążenie stołu [kg] |  | Min. 200 kg podać |  | ≥360 kg –10 pkt ≥300 kg – 5 pkt ˂300 kg – 0 pkt |  |
| - 11. | Resuscytacja pacjenta dozwolona w przy maksymalnym wysunięciu płyty pacjenta, brak piktogramu określającego położenie pacjenta nad stopą stołu |  | Tak/Nie, podać |  | Tak – 5 pkt Nie 0 pkt |  |
| - 12. | Wytrzymałość na dodatkowe obciążenie płyty stołu podczas akcji reanimacyjnej (przy maksymalnie wysuniętej płycie stołu) (kg) |  | Min. 50 kg, podać |  | >50 kg – 10 pkt ≤50 kg – 0 pkt |  |
| - 13. | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w Sali badań z możliwością zamocowania na krawędzi stołu co najmniej z trzech stron. |  | Tak |  |  |  |
| - 14. | Akcesoria |  | Tak; minimum materac , podkładka (przepuszczalna dla promieniowania rtg) pod ramię przy iniekcji, podpórki pod ramiona wzdłuż stołu (przepuszczalne dla promieniowania rtg), stabilizator głowy, podkładka do badań od strony promieniowej, statyw na płyny infuzyjne |  |  |  |
| - 15. | Zestaw do zabiegów z dostępu promieniowego, składający się z wsuwanej pod materac i stabilizowanej ciężarem pacjenta wyprofilowanej podkładki z uchwytem na rękę, umożliwiającym rotowanie oraz zginanie przedramienia pacjenta w sposób pożądany przez operatora, oraz przeziernej dla promieniowania podpórki pod ramię pacjenta, pozwalającej na przygięcie przedramienia i położenie go na brzuchu pacjenta; - podręczny stolik zabiegowy na cewniki, lidery itp., osłaniający operatora przed promieniowaniem na wysokości bioder; |  | TAK |  |  |  |
|  | Okablowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów IVUS/OCT na monitorze zawieszonym sufitowo w Sali badań |  | TAK |  |  |  |
| - 16. | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania |  | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt |  |
| III | Generator |  |  |  |  |  |
| - 1. | Moc [kW] |  | ≥ 100 kW |  |  |  |
| - 2. | Zakres napięć (kV) |  | min.50 – 125 kV, podać |  |  |  |
| - 3. | Min czas ekspozycji [ms] |  | ≤ 1 ms, podać |  |  |  |
| - 4. | Max obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla obciążenia trwającego 10 minut) |  | Min 2400 W, Podać |  | ≥3500 W –10 pkt ≥3000 W – 5 pkt ˂3000 W – 0 pkt |  |
| - 5. | Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych |  | Tak |  |  |  |
| - 6. | Maksymalny prąd przy prześwietleniu pulsacyjnym [mA] |  | ≥ 100 mA, podać |  | ≥250 mA –10 pkt ≥220 mA – 5 pkt ˂220 mA – 0 pkt |  |
| - 7. | Automatyczny dobór i ustawianie parametrów ekspozycji do grubości/gęstości pacjenta, uwzględniający zmiany angulacji ramienia C, SID i kolimacji |  | min. kV, mA, ms ; podać |  | ≥5 parametrów -10 pkt ≥4 parametrów -5 pkt <4 parametrów -0 pkt |  |
|  | Analiza wartości stosunku kontrastu do szumu lub innego parametru obliczanego w czasie rzeczywistym i charakteryzującego obraz, dopasowanego do indywidualnych preferencji każdego z operatorów |  | Tak/Nie |  | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Włączniki ekspozycji (filmowania) w sali badań i w sterowni |  | Tak |  |  |  |
|  | Bezprzewodowy włącznik fluoroskopii i akwizycji w Sali badań |  | Tak |  |  |  |
|  | Dodatkowe, konfigurowalne przyciski włącznika ekspozycji (poza fluoroskopią oraz akwizycją) min. 2 |  | Tak/Nie |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| IV | Lampa RTG/przysłony |  |  |  |  |  |
| - 1. | Lampa min. dwu ogniskowa |  | Tak, podać ilość |  | 3 ogniska i więcej – 10 pkt. 2- ogniska – 0 pkt. |  |
| - 2. | Wymiar największego ogniska zgodnie z normą IEC 336 336 lub normą równoważną [mm] |  | ≤ 1 mm |  |  |  |
| - 3. | Wymiar kolejnego mniejszego ogniska zgodnie z normą IEC 336 336 lub normą równoważną [mm] |  | ≤ 0.5 mm |  |  |  |
| - 4. | Pojemność cieplna anody [kHU] |  | ≥ 5000 kHU |  |  |  |
| - 5. | Pojemność cieplna kołpaka [kHU] |  | ≥ 7000 kHU |  |  |  |
| - 6. | Automatyka zabezpieczająca przed przegrzaniem |  | Tak |  |  |  |
| - 7. | Lampa z funkcją włączania i wyłączania fluoroskopii siatką |  | Tak |  |  |  |
| - 8. | Przysłona prostokątna |  | Tak |  |  |  |
| - 9. | Filtry półprzepuszczalne (klinowe) |  | Tak |  |  |  |
| - 10. | Ustawianie przesłon i filtrów półprzepuszczalnych bezpośrednio na obrazie wyświetlanym na panelu dotykowym angiografu w Sali badań. |  | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| - 11. | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy 125 kV 2000 W i w odległości max. 1 m ≤ 0,5 mGy/h |  | Tak |  |  |  |
| - 12. | Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach |  | Tak, ≥ odpowiednik 0.9 mm Cu, podać wartość filtra maksymalnego w [mm Cu] |  | ˂ 0,9 – 0 pkt = 0,9 – 1 pkt > 0,9 - 5 pkt |  |
| - 13. | Ilość stopni filtracji miedziowej |  | ≥ 3 |  | ˂ 4 – 0 pkt = 4 – 1 pkt > 4 - 5 pkt |  |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej i sterowni umożliwiający określenie dawki na skórę pacjenta |  | Tak |  |  |  |
| V | Rentgenowski tor obrazowania z detektorem płaskim |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozmiar piksela detektora ≤ 154 µm |  | Tak, podać |  |  |  |
| 2. | Detektor matrycowy o wymiarach min 30X40 cm |  | Tak |  |  |  |
| 3. | DQE |  | ≥ 73% podać |  |  |  |
| 4. | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. częstotliwość Nyquista) minimum 2,5 lp/mm |  | Tak. Podać |  |  |  |
| 5. | Głębia bitowa detektora |  | Min. 14 bit, podać |  | 14bit- 0pkt >14bit 5pkt |  |
| 6. | Ilość pól obrazowych FOV |  | Min. 5, podać |  | ≥8 – 5 pkt ˂8 – 0 pkt |  |
| 7. | Możliwość zmiany angulacji ramienia C oraz SID przy pomocy przycisków na obudowie detektora |  | Tak/Nie |  | Tak–10 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 8. | Wizualizacja aktualnie wybranego pola obrazowania znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie- bez promieniowania |  | Tak/Nie |  | Tak–10 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 9. | 1 monitor w sali badań na zawieszeniu sufitowym, LCD o przekątnej minimum 55", umożliwiający swobodne pozycjonowanie monitora wokół stołu. Pozycjonowanie monitora za pomocą sterownika lub ręcznie. Możliwość jednoczesnej prezentacji: - obrazu live - obrazu referencyjnego - obrazów wzmacniania krawędzi stentów wieńcowych - parametrów hemodynamiki - obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, S-Video i composite) - wraz z zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej - jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny wraz z dedykowanym panelem umożliwiającym podłączanie takich urządzeń (np. USG, IVUS) |  | Tak, podać |  | Sterowanie ręczne – 0 pkt Sterowanie ręczne i za pomocą sterownika 5 pkt |  |
| 10. | Liczba sygnałów możliwych do podłączenia na monitorze wielkoformatowym |  | Min 9, podać |  | >20 10 pkt ≤15 – 5 pkt ≤10 – 0 pkt |  |
| 11. | Możliwość podziału monitora w sali badań na min. 8 pól |  | tak |  |  |  |
| 12. | Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora min 55” niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania łącznie z możliwością powiększenia wybranych obrazów |  | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |  |
| 13. | Min 2 monitory obrazowe angiografu umożliwiające wyświetlenie obrazu live i referencyjnego typu ,,flat’’ (TFT/LCD) w sterowni o przekątnej min 19’’ |  | Tak |  |  |  |
| 14. | Wyprowadzenie sygnału z monitora min 55” do systemu dystrybucji wideo opisanego poniżej |  | Tak |  |  |  |
| 15. | Sterowanie aplikacjami wyświetlanymi na monitorze min. 55” za pomocą myszy lub panelu dotykowego w Sali badan |  | Tak |  |  |  |
| VI | System cyfrowy /postprocessing /archiwizacja |  |  |  |  |  |
| - 1. | System wyposażony w pakiet aplikacji, rozwiązań technicznych i specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, redukujących dawkę promieniowania, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką promieniowania |  | Tak |  |  |  |
| - 2. | System redukcji dawki działający niezależnie od zmian ustawień przesłon, klatkowania, aktywnego pola obrazowania detektora lub odległości SID, obniżający poziom kermy w powietrzu o co najmniej 50% w stosunku do systemu bez tej funkcjonalności przy zachowaniu wartości diagnostycznej otrzymywanego obrazu. Należy dołączyć na potwierdzenie wyniki minimum 3 niezależnych badań naukowych opublikowanych nie wcześniej niż w 2016 roku |  | Tak/Nie (podać miejsce publikacji, tytuły i autorów |  | Tak – 25 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| - 3. | Płaski detektor cyfrowy, rodzaj materiału detektora: krystaliczny, ze wzmacniaczami bezpośrednio na pikselach dla redukcji poziomu szumu elektronicznego i obrazowania dawką poniżej 20 nGy/impuls |  | Tak/Nie |  | Tak – 25 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| - 4. | Matryca akwizycyjna zapisywania obrazów na dysk twardy aparatu |  | ≥ 1024 na 1024 pikseli z tolerancją +/- 10% w obu rozmiarach |  |  |  |
| - 5. | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym |  | Tak, Podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcję i opisać. |  |  |  |
| - 6. | Matryca prezentacyjna |  | ≥ 1024 na 1024 pikseli z tolerancją +/- 10% w obu rozmiarach |  |  |  |
| - 7. | Głębokość przetwarzania [bit] |  | > 12 bit |  |  |  |
| - 8. | Akwizycja i archiwizacja obrazów na HD z fluoroskopii |  | Tak |  |  |  |
| - 9. | Szybkość zapisywania obrazów na dysk twardy aparatu w matrycy > 1024 na 1024 pikseli (obrazów/s) |  | w zakresie ≥ 0,5 – 30 obrazów/s. Podać. |  |  |  |
| - 10. | Szybkość zapisywania obrazów DSA na dysk twardy aparatu w matrycy > 1024 na1024 pikseli (obrazów/s) |  | w zakresie ≥ 1 – 6 obrazów/s. Podać. |  |  |  |
| - 11. | Pamięć obrazów na HD aparatu (bez uwzględnienia dodatkowych konsol, dysków, pamięci zewnętrznych typu USB, nośników typu CD/DVD) |  | ≥ 50 000 obrazów w matrycy > 1024 na 1024 pikseli i głębokości min 10 bit bez kompresji stratnej. Podać |  |  |  |
| - 12. | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne |  | Tak, minimum w zakresie 0,5-30 impulsów/s |  |  |  |
| - 13. | Ustawianie położenia przysłon prostokątnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania |  | Tak |  |  |  |
| - 14. | Ustawianie położenia przysłon półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania |  | Tak |  |  |  |  |
| - 15. | Zoom w postprocessing’u |  | Tak |  |  |  |
| - 15. | Angiografia rotacyjna w trybie DR |  | Tak |  |  |  |
| - 16 | LIH |  | Tak |  |  |  |
|  | Fluoroskopia w trybie 2K |  | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| - 17. | Akwizycja DSA w trybie 2K |  | Tak |  |  |  |
| - 18. | Roadmap 2D wraz z możliwością wykorzystania uprzednio wykonanej akwizycji DSA jako roadmapy |  | Tak |  |  |  |
| - 19. | Roadmap dynamiczny dla naczyń wieńcowych tj. nałożenie ruchomego obrazu tętnicy wieńcowej na fluoroskopię w czasie rzeczywistym. |  | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali zabiegowej |  | Tak |  |  |  |
| - 20. | Przeglądanie i powiększanie serii bezpośrednio na obrazie klinicznym wyświetlanym na panelu dotykowym angiografu w Sali badań. |  | Tak/Nie |  | Tak – 5pkt Nie – 0pkt |  |
| - 21. | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni |  | Tak |  |  |  |
| - 23. | Obrysowywanie naczyń i innych struktur anatomicznych widocznych na obrazie live angiografu wraz z wykorzystaniem takiego obrysu jako roadmappingu 2D z śledzeniem powiększenia detektora, odległości SID, położenia płyty stołu, pozycji statywu i wysokości stołu pacjenta. |  | Tak/Nie |  | Tak- 10pkt Nie- 0pkt |  |
| - 24. | Oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń obwodowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy: automatyczna i manualna kalibracja, obliczanie rezerwy wieńcowej, pomiary odległości i kątów) |  | Tak |  |  |  |
| - 25. | Wykonywanie ww.. analiz oraz pomiarów, kalibracji, wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji |  | Tak/Nie |  | Tak- 10pkt Nie- 0pkt |  |
|  | Wykonywanie pomiarów bezpośrednio na obrazie wyświetlanym na panelu dotykowym angiografu w Sali badań |  | Tak/Nie |  | Tak- 10pkt Nie- 0pkt |  |
| - 26. | Zmiana programów anatomicznych w trakcie trwania fluoroskopii |  | Tak/Nie |  | Tak – 5pkt Nie- 0pkt |  |
| - 27. | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR i DSA |  | Tak |  |  |  |
| - 28. | Specjalistyczne oprogramowanie do rekonstrukcji nisko kontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej |  | Tak |  |  |  |
| - 29. | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej względem nałożonego obrazu dwuwymiarowego z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany ruchów statywu stołu, powiększenia i odległości SID) |  | Tak |  |  |  |
| - 30. | Analiza zwężeń na obiekcie 3D |  | Tak |  |  |  |
| - 31. | Automatyczny obrót obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej do położenia odpowiadającego trójwymiarowemu widokowi obiektu po zmianie położenia statywu |  | Tak |  |  |  |
| - 32. | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi trójwymiarowemu |  | Tak |  |  |  |
| - 33. | Sterowanie narzędziami do trójwymiarowej angiografii rotacyjnej oraz roadmapingu 3D z poziomu panelu dotykowego przy stole pacjenta. |  | Tak/Nie |  | Tak- 5pkt Nie- 0pkt |  |
|  | Sterowanie aplikacjami stacji rekonstrukcji 3D z poziomu panelu dotykowego przy stole pacjenta realizowane poprzez przesuw palca na obrazie 3D wyświetlanym na ekranie dotykowym w zakresie co najmniej: obrót obrazu 3D, zoom, zmiana trybu rekonstrukcji, jasność oraz kontrast. |  | Tak/Nie |  | Tak- 10pkt Nie- 0pkt |  |
|  | Sterowanie procesem akwizycji i rekonstrukcji 3D z poziomu panelu dotykowego poprzez prowadzenie sposobem krok po kroku w zakresie wykonania akwizycji 3D uwzgledniające umieszczenie pacjenta w izocentrum oraz sugerowane protokoły kontrastowe. |  | Tak/Nie |  | Tak- 10pkt Nie- 0pkt |  |
|  | Wykonywanie analizy naczyń na podstawie rekonstrukcji 3D z rozwinięciem naczynia w postaci rekonstrukcji krzywoliniowej w osi tętnicy z poziomu panelu dotykowego przy stole pacjenta |  | Tak/Nie |  | Tak – 5pkt Nie- 0pkt |  |
|  | Oprogramowanie do wzmacniania obrazu stentów wieńcowych działające zarówno w czasie rzeczywistym jak i w postporcessingu |  | Tak/Nie |  |  |  |
|  | Realizacja funkcji system cyfrowego z pulpit sterowniczego w Sali zabiegowej |  | Tak |  |  |  |
|  | Zapis obrazów na napędzie CD/DVD/R/RW w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera |  | Tak |  |  |  |
|  | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM ( wcześniej lub na innych aparatach CD-R przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu wraz z prezentacją odtworzonych obrazów i scen na monitorach obrazowych w sterowni i Sali zabiegowej |  | Tak |  |  |  |
|  | DICOM 3.0: Dicom Send Dicom Query/Retrieve Dicom Received Worklist Storage commitment |  | Tak Tak Tak Tak Tak |  |  |  |
| VII | Stacja postprocesingowa realizująca poniższe wymogi funkcjonalne I techniczne (tylko w przypadku jeśli stacja postprocesingowej nie jest zintegrowana systemem cyfrowym angiografu, dla stacji zintegrowanej potwierdzić poprzez wpisanie TAK) |  |  |  |  |  |
| - 1 | Wyprowadzenie sygnału obrazowego na monitor w sali zabiegowej opisany powyżej |  | Tak |  |  |  |
| - 2 | Monitor stacji postprocesingowej min 19” TFT/LCD kolorowy w sterowni |  | Tak |  |  |  |
| - 3 | HDD≥290 GB |  | Tak, |  |  |  |
| - 4 | Możliwość wyświetlania/przeglądania/archiwizacji obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej(zgodnych ze standardem DICOM) |  | Tak |  |  |  |
| - 5 | ZOOM |  | Tak |  |  |  |
| - 6. | DICOM 3.0: Dicom Send Dicom Query/Retrieve Dicom Receive |  | Tak |  |  |  |
| - 8. | Zapis obrazów na napędzie CD/DVD/R/RW w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera |  | Tak |  |  |  |
| - 9. | Export danych w powszechnie używanych formatach graficznych i wideo (obrazy statyczne i dynamiczne) |  | Tak |  |  |  |
| VIII | Stacja hemodynamiczna |  |  |  |  |  |
| - 1 | Automatyczny transfer danych demograficznych pacjentów, rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego angiografu lub w kierunku przeciwnym (zależnie od miejsca rejestracji pacjenta w systemie) – jednokrotna rejestracja pacjenta w całym systemie |  | Tak, . |  |  |  |
| - 2 | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami |  | Tak, . |  |  |  |
| - 3 | Konsola komputerowa, umożliwiająca jednoczasowe wyświetlanie: przebiegów i mierzonych wartości, obraz komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych. |  | Tak, |  |  |  |
| - 4 | Wyprowadzenie sygnałów wizyjnych na monitor na zawieszeniu sufitowym (prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników) i monitory w sterowni. |  | Tak |  |  |  |
| - 5 | Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanałów EKG. W zestawie kable EKG – min. 1 komplet odprowadzeń przedsercowych i kończynowych oraz klipsy pozwalające na zamocowanie kabli do blatu stołu |  | Tak |  |  |  |
| - 6. | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca |  | Tak |  |  |  |
| - 7. | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) |  | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja SpO2 łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku typu klips. |  | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego łącznie z mankietem pomiarowym |  | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 2 różnych ciśnień inwazyjnych |  | Tak |  |  |  |
| - 8. | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych) m.in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki między jamowe, opory naczyniowe |  | Tak |  |  |  |
|  | Pulpit sterowniczy stacji hemodynamicznej w sali badań zintegrowany w pulpicie obsługi systemu angiograficznego. |  | Tak |  |  |  |
| IX | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |  |  |
| 1. | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej przy stole |  | Tak |  |  |  |
| 2. | Osłona sufitowa przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej wyprofilowanej na ciało pacjenta |  | Tak |  |  |  |
| 3. | Lampa oświetlająca pole cewnikowania. |  | Tak |  |  |  |
| 4. | Interkom do komunikacji sterownia – sala zabiegowa |  | Tak |  |  |  |
| X | Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, |  | Tak |  |  |  |
| 2. | Zdalna diagnostyka serwisowa Kardioangiografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. Szpital udostępni niezbędny do tego celu tunel VPN |  | Tak |  |  |  |
| 3. | Zestaw fantomów do kontroli jakości ANGIOGRAFU i monitorów, oprogramowanie do kontroli jakości. Zakres testów kontroli zgodnie rozporządzeniem ministra zdrowia nr 51 z dnia 09 marca 2011 Fantom powinien składać się z elementów umożliwiających ocenę/pomiar: - rozdzielczość przestrzenna - zniekształcenie obrazu - powtarzalność ekspozycji/moc dawki |  | Tak |  |  |  |
| 4. | System awaryjnego podtrzymania napięcia umożliwiający w razie zaniku zasilania dokończenie rozpoczętego zabiegu min 15 min podtrzymania wszystkich funkcji angiografu włącznie z ekspozycją UPS |  | Tak |  |  |  |
| 5. | Instalacja angiografu w sposób eliminujący konieczność umieszczenia jednostek komputerowych w sterowni – wszystkie sygnały wyprowadzone na monitory w sterowni lub sali badań, sterowanie za pomocą centralnej klawiatury i myszy. |  | Tak/Nie |  | Tak: 5 pkt Nie: 0 pkt |  |
| XI | Szkolenia, serwis |  |  |  |  |  |
| 1. | Szkolenie z obsługi systemu dla lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 5 dni roboczych 8 godzin dziennie | Tak |  |  |  |  |
| 2. | Szkolenie przypominające personelu lekarskiego min. 3 osoby w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 2 dni roboczych, 8 godzin dziennie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym | Tak |  |  |  |  |
| 3 | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |  |  |  |
| 4 | Wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych zgodnie z polskim ustawodawstwem | Tak |  |  |  |  |
| 5 | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej (obliczeń osłon stałych dla pracowni RTG przeznaczonej do instalacji aparatu) | Tak |  |  |  |  |
| 6 | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia, obejmującą części zamienne, w tym lampę rtg i detektor cyfrowy oraz wszystkie elementy peryferyjne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane wg tabeli „GWARANCJA”. | Tak |  |  |  |  |
| 7 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie oferenta części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |  |  |  |
| 9 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny | Tak |  |  |  |  |
| 10 | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 5 dni roboczych. | Tak |  |  |  |  |
| 11 | W okresie gwarancji Oferent zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |  |  |  |
| XII | Wstrzykiwacz |  |  |  |  |  |
| 1 | Wstrzykiwacz kontrastu zintegrowany z angiografem umożliwiający ustawienie wzajemnego opóźnienia ekspozycji i podania kontrastu z poziomu angiografu. - Głowica strzykawki na wózku jezdnym ; - Ręczne i automatyczne napełnianie zbiornika kontrastu; - Możliwość przechowywania protokołów iniekcji w pamięci urządzenia; - Napełnianie wkładów ręczne i automatyczne; - Monitor ciekłokrystaliczny z panelem dotykowym (otuch screen), menu w języku polskim lub obsługą za pomocą czytelnych ikon (piktogramów) równoczesna iniekcja soli fizjologicznej i środka kontrastowego w celu uzyskania jednoczesnego, równomiernego zakontrastowania obu komór serca; | Tak, Podać |  |  |  |  |
| XIII | Zintegrowany aparat ultrasonograficzny do kontroli wkłuć |  |  |  |  |  |
| 1. | Aparat ultrasonograficzny o wadze nie większej niż 5 kg | Tak, podać |  |  |  |  |
| 2. | Dotykowy monitor LCD | Tak, o przekątnej min. 11” i rozdzielczości min. 1024x768 |  |  |  | Wielkość ekranu monitora > 14” – 1 pkt |
| 3. | Pamięć filmowa CINE | Tak, min. 512 klatek |  |  |  |  |
| 4. | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | Tak |  |  |  |  |
| 5. | Gniazda USB dla eksportu danych na zewnętrzne nośniki pamięci w formatach min. JPEG, MOV oraz dla podłączania urządzeń peryferyjnych | Min. 2 |  |  |  |  |
| 6. | Menu aparatu (interfejs) w języku min. angielskim | Tak |  |  |  | Jęz. polski – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 7. | Możliwość bezpośredniego przeglądania archiwum obrazów | Tak |  |  |  |  |
| 8. | Funkcja mająca na celu redukcję artefaktów, wyostrzająca krawędzie | Tak |  |  |  |  |
| 9. | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D | Tak |  |  |  |  |
| 10. | Funkcja obsługująca technologię skrzyżowanych ultradźwięków | Tak |  |  |  |  |
| 11. | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |  |  |  |
| 12. | Zakres ustawiania głębokości penetracji | Min. od 2cm do 24cm |  |  |  |  |
| 13. | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |  |  |  |
| 14. | Możliwość wykonywania pomiarów min. odległość, pole powierzchni | Tak |  |  |  |  |
| 15. | Komunikacja w systemie DICOM (min. Storage, Worklist, MPPS) | Tak |  |  |  |  |
| 16. | Głowice wykonane w technologii bezprzewodowej zapewniające wygodę obsługi, umożliwiające sterowanie aparatem na odległość | Tak |  |  |  |  |
| 17. | Dodatkowa antena zewnętrzna optymalizująca komunikację radiową | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 18. | Dodatkowe akumulatory do głowic zapewniające nieprzerwaną pracę systemu | Tak, 2 szt. |  |  |  |  |
| 19. | Szerokopasmowa elektroniczna głowica liniowa | Min. 4-8 MHz, min. 128 elementów, szerokość matrycy maks. 40 mm |  |  |  |  |
| 20. | Możliwość rozbudowy systemu (opcja dostępna na dzień składania ofert) o łatwą w czyszczeniu i dezynfekcji klawiaturę alfanumeryczną | Tak |  |  |  |  |
| 21. | Oprogramowanie umożliwiające synchronizację danych demograficznych pacjenta z oferowanym angiografem – angiograf musi działać jako DICOM Worklist Provider (SCP) dla ultrasonografu | Tak |  |  |  |  |
| 22. | Funkcjonalność zapewniająca możliwość wyświetlania obrazu echa na ekranie angiografu | Tak |  |  |  |  |
| 23. | Odczyt poziomu naładowania akumulatorów na ekranie konsoli systemowej | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 24. | Kontrolka poziomu naładowania akumulatorów | Tak/Nie |  |  |  |  |
| 25. | Zintegrowany moduł łączności wspomagający ustalanie lokalizacji głowicy | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 26. | Głowica i akumulator głowicy mogą być zanurzane w płynach do czyszczenia i dezynfekcji ogólnej. Możliwość sterylizacji w systemach STERRAD® 100S | Tak |  |  |  |  |
| 27. | Dedykowany, wbudowany system operacyjny czasu rzeczywistego zapewniający szybki start systemu i odporność na wirusy z platform PC | Tak |  |  |  |  |
| 28. | Wskaźnik jakości sygnału radiowego zapewniający bieżące monitorowanie jakości łączności bezprzewodowej | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 29. | Podwójna ładowarka akumulatorów głowic zintegrowana z konsolą systemową | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 30. | Wbudowany w aparat akumulator zapewniający pracę bez zasilania sieciowego | Tak |  |  |  |  |
| 31. | Wbudowany w głowicę akumulator zapewniający min. 90 minut ciągłego skanowania. | Tak |  |  |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 32. | Deklaracja zgodności CE. | Tak |  |  |  |  |
| XIV | Dodatkowe |  |  |  |  |  |
| 1 | Wyłącznik bezpieczeństwa w sterowni oraz sali badań | Tak |  |  |  |  |
| 2 | Fartuch ochronny, dwuczęściowy z pasem odciążającym (kamizelka + spódnica) wykonany z ultralekkiego tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w całości fartucha. Wybór rozmiarów i koloru po uzgodnieniu z Zamawiającym | Tak, 3szt |  |  |  |  |
| 3 | Osłona na tarczycę wykonana z ultralekkiego tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w całości osłony. Wybór rozmiarów i koloru po uzgodnieniu z Zamawiającym | Tak, 3szt |  |  |  |  |
| 4 | Okulary ochronne wykonane z lekkiego tworzywa z ochroną czołowa o równoważniku minimum 0,75mm Pb | Tak, 3szt |  |  |  |  |
| 5 | Drukarka laserowa kolorowa | Tak, 1szt |  |  |  |  |

Dostosowanie pracowni kardiologii inwazyjnej: dotyczy obu pracowni i obu angiografów:

|  | Prace adaptacyjne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przystosowanie pracowni angiografii do zamontowania nowych urządzeń: Do wykonania: - Badanie wytrzymałości stropu pod montaż nowego angiografu. Ewentualne wzmocnienie leży po stronie Wykonawcy. - Wykonawca przystosuje pracownie angiografu w zakresie instalacji wentylacji do wymagań montowanego, nowego sprzętu. - Odmalowanie: myjnia lekarzy + pomieszczenie zabiegowe - Oświetlenie: pomieszczenie zabiegowe. Bez ściemniacza, zgodnie z obecnym podziałem - Wymiana sufitu – sala zabiegowa - Wymiana wykładzin pomieszczenie zabiegowe - Konstrukcja pod zawieszczenie sufitowe monitora - Prace posadzkowe związane z osadzeniem płyt stołu i aparatu - Meble pod cewniki, wykonanie medyczne ale nie nierdzewne! Szafy z roletą, nie otwierane. Szer. 80cm wys. 180/200cm. 4szt. - Przeniesienie gazów medycznych Oraz wszystkie konieczne prace, niezbędne do właściwego działania montowanego urządzenia. | TAK |  |
| 2 | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | TAK |  |
| 3 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | TAK |  |
| 4 | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 5 | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | TAK |  |
| 6 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |
| 7 | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu | TAK |  |
| 8 | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | TAK |  |
| 9 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | TAK |  |
| 10 | Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (Eskulap firmy Nexus Polska Sp. z o.o.) oraz pełna integracja z systemem PACS wdrażanym w ramach postepowania na „Wymiana systemu PACS/VNA w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” link do postępowania https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=0ba82210-b590-4cce-b18e-e61d4fad0ffd Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca zdemontuje istniejące angiografy własnym staraniem i na własny koszt oraz przetransportuje je we wskazane, przez Zamawiającego miejsce na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – Filia nr 1, ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań | TAK |  |

Dotyczy obu angiografów.

|  | Gwarancja |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące na aparat od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 3,5 pkt 48 miesięcy – 7 pkt |  |

Dotyczy obu angiografów.

|  | Dostawa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 60 dni Skrócenie o: 1 tydzień – 3,5 pkt 2 tygodnie – 5,25 pkt 3 tygodnie – 7 pkt |  |

|  | Parametry punktowane |  |
| --- | --- | --- |
|  | Angiograf nr 1 | 465 pkt. |
|  | Angiograf nr 2 | 527 pkt. |
|  | SUMA | 992 pkt. |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

| L.p. | Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Angiograf nr 1 – wg opisu j.w. – Filia nr 2 Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Angiograf nr 2 – wg opisu j.w. – Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xxx | xxx |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy