Bydgoszcz dnia: 2024-06-11

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 4684/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne środków do sterylizacji na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 77/2024 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dotyczy Zadania nr 1, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści taśmy o grubości 0,165mm i wytrzymałości 90N/25mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy Zadania nr 1, pozycja 4 Wnosimy o odstąpienie od wymogu by testy odpowiadały wymaganiom dla testów typu 6 wg PN-EN ISO 11140-1. Norma ISO 11140-1 i wskazane w niej typy testów, dotyczą wyłącznie testów do procesu sterylizacji. Również określenie tolerancji na zmienne krytyczne jest wymogiem stawianym testom do kontroli procesu sterylizacji (zgodnie z normą ISO 11140-1). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W zadaniu 1 poz. 4 Zamawiający wymaga spełniania wymagań ISO 15883-1. - Dotyczy Zadania nr 1, pozycja 6 Prosimy o dopuszczenie testów Bowie Dick posiadających potwierdzenie zgodności z normami ISO 11140-1 oraz EN ISO 11140-4, które zastąpiły nieaktualne już normy EN 867-1, EN-867-4. Wskazane normy ISO 11140-1 oraz EN ISO 11140-4 są aktualnie obowiązującymi w Polsce i krajach UE wytycznymi dla testów Bowie Dick, natomiast norma AAMI ST 60 (typ 2) obowiązuje w USA. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy Zadania nr 1, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści testy zgrzewu o wymiarze 172x92mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy Zadania nr 1, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy Zadania nr 3, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści testy bez napisów w języku polskim? Wykonawca dostarczy ulotkę w języku polskim. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający, zgodnie z zapisami SWZ, wymaga napisów w języku polskim. - Dotyczy Zadania nr 3, pozycja 1 Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dostarczenia testów do stosowania z przyrządem PCD. Przyrząd dołączony do każdego opakowania testów? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dotyczy Zadania nr 3, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści testy biologiczne do sterylizacji parowej o odczycie końcowym 3h? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Paulina Kucharska – tel. 261 417 449, paulina.kucharska@10wsk.mil.pl

Data: 11.06.2024 r.