## Arkusz1
Nr sprawy: ZP/38/2024
Załącznik nr 1
Pakiet 5 - Rekonstrukcja ACL
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość w szt | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości min 1000N (bez węzła). Długość pętli od 15-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. |  | 2
2 | Endobutton wydłużony 20mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. |  | 1
3 | Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. |  | 90
4 | Sterylny, okrągły, tytanowy guzik, o średnicy 14 do 17 mm, przeznaczony do mocowania piszczelowego w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. |  | 80
5 | Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm |  | 4
6 | Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem |  | 3
7 | Śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicy 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długości 20-35mm, |  | 10
8 | Śruba Biowchłanialna PLLA z Hydroksyapatytem o średnicach 6-12 mm i długości 20-35 mm |  | 2
9 | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, szwu rozmiaru 2,0. Szew posiada samozaciskający węzeł umożliwoający zmniejszenie dystansu pomiądzy implantami. Igła posiada regulowany ogranicznik z podziałką zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie włąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawy za pomocą spustu na rękojeści. |  | 20
| RAZEM | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X
UWAGA: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa) - płatność po zużyciu. 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego / tylnego na okres obowiązywania umowy na dostawę towaru, na podstawie umowy użyczenia. 3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy udział w szkoleniu minimum 2 lekarzy w ośrodku referencyjnym. 4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu, z zastrzeżeniem paragrafu 2 ust. 2 umowy.. 5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.