Bydgoszcz dnia: 2024-06-17

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 4841/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne systemu stężenia glukozy we krwi oraz dostawy dozowników tlenu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 74/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dot. zadania 1 Stężenie glukozy we krwi w zakresie 10-20mg/dl nie występuje u żywych osób. Za pomocą glukometru nie można też określić różnicy między takimi stężeniami, gdyż dopuszczalny błąd pomiarowy glukometru zgodnie z normą EN ISO 15197:2015 wynosi +/-15mg/dl, zatem pomiar dokładnego stężenia glukozy w tych granicach jest pozbawiony medycznego sensu. Prosimy o dopuszczenie w Zadaniu 1 pasków testowych z zakresem pomiarowym 20-600mg/dl (w przypadku teoretycznego wykrycia stężenia glukozy wynoszącego <20mg/dl wyświetlających komunikat „Lo”). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza paski testowe z zakresem pomiarowym 20-600 mg/dl. - Dot. zadania 1 Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe zaoferowane w Zadaniu 1 były wyrobem medycznym refundowanym, figurującym w wykazie refundowanych wyrobów medycznych MZ w dniu złożenia oferty? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zgodnie z SWZ. - Dot. zadania 1 Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu 1 zaoferowanie pasków testowych posiadających ważny certyfikat zgodności wystawiony przez niezależną od producenta jednostkę notyfikowaną? Brak posiadania takiego certyfikatu świadczy o tym, że paski testowe nie przeszły niezależnej weryfikacji pod kątem spełnianych norm i przepisów prawa. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ oświadczenia o posiadaniu deklaracji zgodności CE.

Pytanie nr 2 1. Dot. zadania 2 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 dozownik rotametryczny tlenu- zakres wskazań i regulacji przepływu 0-15l/min? Dozownik tlenu o proponowanym przepływie jest powszechnie stosowany w placówkach szpitalnych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 2. Dot. zadania 2 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 pojemnik do nawilżania tlenu (butelka) o pojemności 210 ml, możliwość sterylizacji w temperaturze 121°C przez 15 min. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pojemnik do nawilżania tlenu (butelka) o pojemności 210 ml, z możliwością sterylizacji w temperaturze 121 st. C. - Dot. zadania 2 Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 2 dozownik wyposażony w rurkę rotametryczną z podziałką 0-15l/min? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 4. Dot. zadania 2 Prosimy o prosimy o rezygnację z parametru w pakiecie 2 dot. wilgotności gazu. Wymagany parametr przez Zamawiającego dot. wilgotności gazu w dozowniku jest uzależniony od wielu czynników. Wartość nawilżenia jest ściśle powiązana z wartością nastawy przepływu gazu i jego temperaturą, ciśnieniem i zmienia się wraz ze zmianą tych parametrów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z wilgotności gazu. - Dot. zadania 2 Prosimy o uszczegółowienie zapisu w umowie dot. ,,napraw’’ w zakresie pakietu 2. Takie określenie jest zbyt ogólnikowe i może zawierać szeroki i nieprzewidywalny zakres zadań, co nie pozwala Wykonawcy na prawidłowe i korzystne dla obu stron skalkulowanie kosztów wykonania zadania. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy naprawy urządzeń obejmują uszkodzenia, które nie wystąpiły z winy użytkownika oraz prosimy o wyjaśnienie czy naprawy mają obejmować uszkodzenia mechaniczne? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Naprawy niesprawnego urządzenia mają obejmować cały zakres lub wymianę dozownika na nowy.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Paulina Kucharska – tel. 261 417 449, paulina.kucharska@10wsk.mil.pl

Data: 17.06.2024 r.