Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

Zestawy odczynnikowe do oznaczeń morfologii i rozmazów krwi wraz z dzierżawą niezbędnych analizatorów

Wykonawca dostarczy odczynniki wraz z kontrolami oraz wszelkimi potrzebnymi materiałami zużywalnymi, niezbędne do wykonania:

140 000 oznaczeń morfologii krwi
	12 000 oznaczeń morfologii z rozdziałem leukocytów
	1 400 oznaczeń retikulocytów
	7 500 rozmazów z oceną mikroskopową

Ilość i stabilność materiału kontrolnego:
1) możliwość wykonania co najmniej 1 oznaczenia kontrolnego na danym poziomie co trzeci dzień (włączając soboty, niedziele, święta). 
2) wykonawca dostarczy co najmniej 2 x w roku materiały kontrolne dedykowane do płynów z jam ciała.

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (%) |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|  | Wartość za 24 m-ce dzierżawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca wydzierżawi 3 urządzenia: 2 analizatory hematologiczne (jeden fabrycznie nowy, drugi nie starszy niż 2018r.) oraz 1 aparat do wykonywania rozmazów/barwienia preparatów hematologicznych (nie starszy niż rok produkcji 2018).

Wymagania odnośnie urządzeń/odczynników:

- Analizatory z zewnętrznym monitorem LCD.

- Automatyczne oznaczanie co najmniej następujących parametrów raportowanych: liczba erytrocytów, hematokryt, stężenie hemoglobiny, wskaźniki MCV, RDW, liczbę krwinek białych, liczbę neutrocytów w wartościach bezwzględnych i odsetkowych, liczbę limfocytów w wartościach bezwzględnych i odsetkowych, liczbę monocytów w wartościach bezwzględnych i odsetkowych, liczbę eozynofili w wartościach bezwzględnych i odsetkowych, liczbę bazofili w wartościach bezwzględnych i odsetkowych, informację o krwinkach białych niedojrzałych, liczbę trombocytów, średnią objętość trombocytu.

- Co najmniej jeden z analizatorów - możliwość oznaczania retikulocytów (metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej) oraz zawartości hemoglobiny w retikulocytach.

- Co najmniej jeden z analizatorów - możliwość oznaczania trombocytów metodą optyczną (parametr diagnostyczny, raportowany)

- Co najmniej jeden z analizatorów podczas oznaczania morfologii krwi - korekcja liczby leukocytów o zawartość erytroblastów.

- Możliwość oznaczania parametrów w płynach z jam ciała w tym płynie mózgowo-rdzeniowym bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników na co najmniej jednym z analizatorów.

- Liniowość (bez rozcieńczania) nie gorsza niż: leukocyty 0,005 - 350 G/l; erytrocyty 0,005 - 8 T/l; trombocyty 0,005 - 4 T/l na co najmniej jednym z analizatorów

- Co najmniej jeden z analizatorów wyposażony w pełni automatyczny podajnik próbek, mogący współpracować z różnymi systemami zamkniętymi stosowanymi do pobrań materiału w kierunku morfologii krwi; drugi z analizatorów wyposażony w podajnik na minimum 20 próbek.

- Oznaczanie hemoglobiny metodą bezcjankową.

- Ważność odczynników co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy.

- Wewnętrzny czytnik kodów paskowych.

- Analizatory dedykowane do umieszczenia na stołach laboratoryjnych (oferent dostarczy stół do co najmniej jednego z analizatorów)

- Wydajność dla trybu "morfologia + rozmaz" nie mniejsza niż 80 oznaczeń na godzinę (co najmniej dla jednego z analizatorów)

- Aspirowana objętość próbki dla trybu "morfologia + rozmaz" nie większa niż 120 l, niezależnie od trybu podawania próbki.

- Odczynniki, materiały robocze, akcesoria itp., (używane w analizatorach hematologicznych) pochodzące od tego samego producenta (producenta analizatorów)

- Możliwość zarządzania odczynnikami poprzez uzyskiwanie graficznej informacji o stopniu ich zużycia w czasie rutynowej pracy.

- Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie.

- Wymagania odnośnie aparatu do wykonywania rozmazów/barwienia preparatów hematologicznych (do oceny mikroskopowej):

a) zintegrowany z jednym z analizatorów hematologicznych

b) wydajność nie mniejsza niż 30 rozmazów na godzinę

c) możliwość podania próbek w trybach automatycznym i manualnym

d) możliwość barwienia co najmniej metodą MGG i Wrighta

e) praca możliwa w trybach: rozmaz+barwienie, sam rozmaz, samo barwienie

- Instrukcje obsługi w j. polskim.

Inne wymagania:

- Na żądanie zamawiającego oferent dostarczy w trakcie postępowania przetargowego dokumentację poświadczającą spełnianie technicznych/jakościowych wymagań przez oferowany analizator/odczynniki.

- Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot dzierżawy na okres trwania umowy i zobowiąże się do skutecznej naprawy w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii; w przeciwnym razie oferent zobowiązany będzie na własny koszt zorganizować i sfinansować wykonanie badań w innej jednostce.

- Wykonawca zapewni bezpłatną instalację analizatorów wraz z niezbędnymi przyłączami.

- Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenia dla użytkowników wskazanych przez kierownika laboratorium.

- Wykonawca zobowiąże się do wykonywania bezpłatnych przeglądów i napraw (wraz z częściami zużytymi  w czasie naprawy). Serwis zapewniany bezpośrednio, bez podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany analizatora na nowy po trzeciej naprawie tego samego podzespołu.

- Możliwość współpracy urządzenia z systemem informatycznym szpitala (Eskulap), z użyciem kodów kreskowych i z zapewnieniem dwustronnej komunikacji - wykonawca doprowadzi do realizacji tych celów własnym staraniem i na swój koszt w okresie do 4 tygodni od momentu podpisania umowy.

- Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym zapewni (własnym staraniem i kosztem) możliwość bezobsługowego przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatorów do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego.

- Wykonawca zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania w trakcie trwania umowy.

- Wykonawca zapewni podtrzymanie pracy analizatorów w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej przez co najmniej 20 minut (dostarczenie tzw. UPS i zapewnienie jego ciągłej sprawności)

- Wykonawca zapewni połączenie analizatorów hematologicznych z tzw. zdalnym modułem serwisowym.

- Wykonawca zobowiąże się do usunięcia dzierżawionych urządzeń w ciągu 31 dni od wygaśnięcia obowiązującej umowy.

- Wykonawca dostarczy dodatkowo  zestaw komputerowy i drukarkę o następujących parametrach nie gorszych niż:

- Processor min. Intel I5

- pamięć RAM 8 GB DDR

- dysk twardy SSD min. 500 GB

- karta sieciowa 10/100/1000 Mb

- system operacyjny Windows 10 PROFESIONAL PL 64bit. (najbardziej aktualny)

- opcjonalnie MS Office 2016 z outlookiem

- monitor LCD 24 "

- Klawiatura i mysz firmy Logitech wersja OEM

- drukarka laserowa firmy HP, kolorowa

- obsługująca automatyczny duplex

- posiadająca wbudowany interfejs sieciowy

- wykorzystująca materiały eksploatacyjne  używane w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

- do modelu należy dołączyć 2 dodatkowe oryginalne materiały eksploatacyjne do tego  modelu drukarki

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do                         dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy