Załącznik nr 10 do SWZ

Załącznik nr … do Umowy nr 89-…/P/2024/TU

Wymagania techniczne dotyczące glukometrów i pasków do pomiaru poziomu glukozy:

- pomiar glukozy z próbki  krwi włośniczkowej(kapilarnej)

- jednostka miary mg/dl

- szybki czas pomiaru

- zakres pomiaru:  20-600mg/dl

- objętość próbki: maksymalnie 0,7µl

- zakres temperatury pracy: 5-45 stopni C

- korekta hematokrytu w zakresie 20-70 %

- spełnienie standardu EN ISO 15197:2015  (95% wyników pomiaru stężenia glukozy we krwi wykonanych przy użyciu glukometru musi zawierać się w przedziale obarczonym błędem nie większym niż ±15 mg/dl (0,83 mmol/l) w stosunku do pomiaru referencyjnego przy stężeniu glukozy < 100 mg/dl (<5,55 mmol/l) lub ±15% przy stężeniu glukozy ≥ 100 mg/dl (≥5,55 mmol/l).

- glukometr wyposażony w wyrzutnik pasków, ekran typu LED

-zasilanie bateryjne

-kapilara zasysająca próbkę krwi umiejscowiona na szczycie paska

- Zamawiający nie dopuszcza pasków z bocznym polem pomiarowym

- termin ważności pasków do pomiaru poziomu glukozy minimum 12 miesięcy

- ważność (stabilność) testu paskowego od momentu pierwszego otwarcia pakietu zbiorczego przez minimum 3 miesiące

-  paski do pomiaru poziomu glukozy kompatybilne z oferowanymi glukometrami

- gwarancja na glukometry –minimum 36 miesięcy