## Arkusz1
Lp | opis asortymentu | rozmiar/ wielkość | pełen kod towaru dla każdego rozmiaru! | jm | ilość | cena jedn. netto | % VAT | cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwaga
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZADANIE 1
1 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | op. | 170 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 17mm, aligator o rozwarciu 11mm. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | op. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | op. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowana resekcjom płaskim, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,43 mm z techonologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta. Średnica otwarcia 15mm lub 25mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | op. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,8 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | op. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precezyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) lub 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | op. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica nęrzedzia 2,4mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 6mm i 6mm przy długości narzędzia 2500mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk |  |  | op. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Gąbka do mycia endoskopu, długość 125mm, średnica 50mm. |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. |  |  | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku. Kompatybilny z aparatami Olympus, Fujinon lub Pentax (do wyboru Zamawiającego). Opakowanie handlowe = 100 sztuk. |  |  | op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Zawór do aparatu marki Olympus, powietrzno-wodny i ssący jednorazowy, sterylny. |  |  | kpl | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Marker, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do iniekcji podśluzkowej celem oznaczenia i uniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego przed wycięciem za pomocą pętli lub urządzenia endoskopowego; opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5 ml; skład: 0,4 % hialuronian sodu, sól fizjologiczna. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20mm lub 25mm, średnica nrzędzia 2,0mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,75mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 1800mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. |  |  | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" (prosty, średnio sztywny lub sztywny oraz zagięty średniosztywny) lub 0,025" (prosty, średnio sztywny) - do wyboru Zamawiającego. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem znakomicie widocznym w obrazie RTG. Prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50mm na zwężanym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 4500mm. Pakowany pojedynczo, w pancerzu transportowym. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. |  |  | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Balon do usuwania złogów, trójkanałowy, jednorazowego użytku, w kształcie jabłka. W zestawie z wyskalowaną strzykawką, na której oznaczono moment osiągnięcia przez balon oczekiwanej średnicy: 10/12/15mm lub 13/15/18mm (do wyboru Zamawiającego). Długość złącza luer 35mm. Znaczniki widoczne w obrazie RTG poniżej i powyżej balonu. Długość robocza narzędzia 2152mm, średnica osłonki 2,3mm - z końcówką dystalną temperowaną do 1,95mm dla ulatwienia wprowadzania. Narzędzie współpracujące z prowadnicami 0,025" i 0,035". Pakowany pojedynczo, sterylnie, dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, jednorazowego użytku, o nitinolowym lub stalowym rdzeniu, o rozmiarach 20mm x 40mm, 25mm x 50mm oraz 30mm x 60mm. Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzedzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 1950mm. Pakowany pojedynczo, sterylnie. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. |  |  | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
wartość razem: | [8 empty] | 0 | 0
ZADANIE 2
1 | Samorozprężalny stent nitinolowy - TTS(through – the -scope)–stenty jelitowo-odbytnicze,,znaczniki,śr na prowadnik 0,035 |  |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Samorozprężalny stent nitinolowy - standardowy stent przełykowy, całkowicie pokryty, częściowo pokryty , niepokryty, znaczniki, śr.24mm/30mm 0,035. Długość stentu od 60 do 12 cm; średnica rozwarcia protezy 20 mm ; 24 mm ; 28mm |  |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Prowadnik nitinolowy j.u., proste hydrof.zakończenie 65 mm dł.znaczniki, żółto-nieb. powłoka, Ø 0,035", dł. 4500 mm |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Papilotom igłowy j.u. 3-kanałowy, stożkowe zakończenie o śr. 7Fr, dł.końc.0mm, dł.igły 7 mm, izolowany, bez załadowanego prowadnika, śr. kanału rob. 2,8 mm, dł. części roboczej 200 cm |  |  | szt | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Zestawy do protezowania dróg żółciowych. System wstępnie złożony zawiera zestaw fabrycznie zmontowany zawierający cewnik prowadzący, cewnik popychający i stent prosty lub z zagięciem centralnym. Zestaw przystosowany do pracy z systemami długiego prowadnika o średnicy 0,035”. Dostępne średnice zestawu 8.5, 10 FR. Długość systemu wprowadzania 220cm. Dł. protezy:5-7-9-11cm |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | kleszczyk biopsyjny "TechBite" powleczony j.u. bez igły,standard, owalna łyżeczka, śr.2,3 mm, dł. 230cm |  |  | szt | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Samorozprężalny stent nitinolowy -Cardia Umbrella- stent przełykowy,częsciowo pokryty, znaczniki, śr.24mm/30mm dł.100mm lub 120mm, całk.pokr; syst. dł.700mm,0,035 |  |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
wartość razem: | [8 empty] | 0 | 0
ZADANIE 3
1 | Zestaw punkcyjny do przezskórnej nefrostomii ( Superglide PCN2 - step ) ch.8 lub 10, dł. 30 cm |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 4
1 | Jednorazowe spodenki do kolonoskopii na rzepy, gramatura 38 gsm, rozmiar uniwersalny |  |  | szt | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 5
1 | Łączniki z końcówką lateksową do połączenia worka na mocz AK3300 |  |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 6
1 | Nakłuwacz automatyczny sterylny 21G 1,8mm |  |  | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 7
1 | Jednorazowe chwytaki trójramienne do usuwania ciała obcego 1,8-2,0mm dł. 1200-1900mm |  |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
PODPIS KWALIFIKOWANY WYKONAWCY