Bydgoszcz dnia: 2024-07-17

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 5599/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne środków do sterylizacji na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 87/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dot. zadania, 1 poz. 3 i 4 Wnosimy o odstąpienie od wymogu by testy mycia i dezynfekcji posiadały potwierdzenie klasy wg PN-EN ISO 11140-1. Norma ISO 11140-1 i wskazane w niej klasy testów, dotyczą wyłącznie testów do procesu sterylizacji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W zadaniu 1 poz. 3 i 4 Zamawiający wymaga spełniania wymagań ISO 15883-2006. - Dot. zadania, 1 poz. 9 Wnosimy o odstąpienie od wymogu by testy zgrzewu posiadały potwierdzenie klasy wg PN-EN ISO 11140-1. Norma ISO 11140-1 i wskazane w niej klasy testów, dotyczą wyłącznie testów do procesu sterylizacji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W zadaniu 1 poz. 9 Zamawiający wymaga spełniania wymagań ISO 11607-2. - Dot. zadania, 1 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści taśmy o grubości 0,165mm i wytrzymałości 90N/25mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania, 1 poz. 2 Dotyczy Zadania nr 1, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści taśmy ze wskaźnikiem przebarwiającym się po procesie Sterylizacji z koloru żółtego na brąz? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania, 1 poz. 4 Dotyczy Zadania nr 1, pozycja 4: Wnosimy o odstąpienie od wymogu by testy dezynfekcji posiadały potwierdzenie klasy 6. Klasy testów, dotyczą wyłącznie testów do procesu Sterylizacji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający odstępuje od wymogów klasy 6 w zadaniu 1 poz. 4. Zamawiający zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 10 do SWZ. - Dot. zadania, 1 poz. 4 Dotyczy Zadania nr 1, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści testy ze wskaźnikiem przebarwiającym się z koloru zielonego na fiolet? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania, 1 poz. 9 Dotyczy Zadania nr 1, pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania, 1 poz. 7 i 8 Dotyczy Zadania nr 1, pozycja 7 i 8 oraz Zadania nr 3, pozycja 2: Aktualnie obowiązująca norma dla testów biologicznych to 11138-1. Prosimy o dopuszczenie potwierdzenia zgodności ze wskazaną normą? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Dotyczy pakiet nr 6 poz. 1-10 Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2 zgodnie z normą PN 868 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pytanie jest adresowane nie do tego podmiotu - nie dotyczy przedmiotowego postępowania. - Dotyczy pakiet nr 6 poz. 1-10 Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta pozbawionego napisów na nim, co gwarantuje poprawne zinterpretowanie koloru wskaźnika przed i po sterylizacji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pytanie jest adresowane nie do tego podmiotu - nie dotyczy przedmiotowego postępowania. - Dotyczy pakiet nr 6 poz. 1-10 Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pytanie jest adresowane nie do tego podmiotu - nie dotyczy przedmiotowego postępowania. - Dotyczy pakiet nr 6 poz. 1-10 Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pytanie jest adresowane nie do tego podmiotu - nie dotyczy przedmiotowego postępowania. - Dotyczy pakiet nr 6 poz. 1-10 Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pytanie jest adresowane nie do tego podmiotu - nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 3 - Dotyczy Zadania 1 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania testy, gdzie wskaźnik po prawidłowym przebiegu procesu zmienia kolor z żółtego na czarny? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Paulina Kucharska – tel. 261 417 449, paulina.kucharska@10wsk.mil.pl

Data: 17.07.2024 r.