## Zad 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Zadanie nr 1 - Cewniki i worki urologiczne 2 lata
Lp | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr. katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Cewnik Foley dwudrożny,lateksowy silikonowany, sterylny, zastawka wykonana z lateksu lub plastiku, możliwość napełnienia strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnątrz rękaw foliowy, zewnątrz rękaw papier-folia
1.1 | roz. CH 6 z prowadnicą, balon poj.max 3 ml | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | roz. CH 8 z prowadnicą, balon poj. max 5 ml | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | roz. CH 10, balon poj. max 5 ml | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | roz. CH 12, balon poj. 5 - 15 ml | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | roz. CH 14, balon poj. 5 - 15 ml | szt | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | roz. CH 16, balon poj. 5 - 15 ml | szt | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | roz. CH 18, balon poj. 5 - 15 ml | szt | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | roz. CH 20, balon poj. 5 - 15 ml | szt | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9 | roz. CH 22, balon poj. 5 - 15 ml | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
1.10 | roz. CH 24, balon poj. 5 - 15 ml | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
1.11 | roz. CH 26, balon poj. 5 - 30 ml | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cewnik Foley dwudrożny,silikonowy, sterylny. Pakowany podwójnie wewnątrz rękaw foliowy, zewnątrz rękaw papier-folia
2.1 | roz. CH 16, balon poj. 5 - 15 ml | szt | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | roz. CH 18, balon poj. 5 - 15 ml | szt | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Cewnik Foley trzydrożny balon poj. 30 ml, silikonowany, sterylny
3.1 | roz.CH 16 | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | roz.CH 18 | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | roz.CH 20 | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | roz.Ch 22 | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | roz.Ch 24 | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | roz.Ch 26 | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Cewnik Tiemann, sterylny, wykonany z PCV o jakości medycznej, opakowanie rękaw papier-folia, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim.
4.1 | roz. CH 14 | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | roz. CH 16 | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Cewnik Pezzer, sterylny, wykonany z PCV o jakosci medycznej.
5.1 | roz. CH 28 | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | roz. CH 30 | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | roz. CH 32 | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | roz. CH 34 | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | roz. CH 36 | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Poj.do godzinowej zbiórki moczu poj.całk. od 2000 do 2500 ml, sterylny zamknięty system komora pom. od 400 do 500 ml, z drenem nie załamującym się o długości min 110mm cm , min. 1 zastawka antyrefluksyjna, z portem do próbek i filtrem hydrofobowym | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Worek do dobowej zbiórki moczu z odpływem, z zaworem poprzecznym typu "T", poj. 2000 ml, z zastawką antyrefluksyjną, sterylny, standartowy rozstaw otworów na wieszak, dren nie załamujący się. | szt | 25000 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Wieszak jednoramienny plastikowy do w/w worków | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Zatyczka do cewników | szt | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pojemnik do pobierania próbek moczu u niemowląt i dzieci,sterylny
10.1 | dla dziewczynek | szt | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
10.2 | dla chłopców | szt | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0
Do poz. 1,2,3,4, Wykonawca zobowiązany do przedstawienia Oświadczenia Producenta o maksymalnym terminie utrzymywania wyrobu w ciele pacjenta (dołączyć do oferty)
| Data |  |  |  | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Zad 2
Zadanie nr 2 - Przyrządy do przetaczań 2 lata
Lp | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr. katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Przyrząd do przetaczania krwi, sterylny, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zaciskacz rolkowy, opakowanie kolorystyczne folia-papier | szt | 20000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, jednorazowego użytku, sterylny,przeźroczysty, z zastawką zwrotna, komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 55 mm, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zaciskacz rolkowy umożliwiający dokładną regulacje przepływu, opakowanie kolorystyczne folia-papier. | szt | 240000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,99, filtr 15 um zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu, dren o długości 150 cm, nr. katalogowy na opakowaniu jednostkowym, sterylny | szt | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Przyrząd do przetaczania z pomiarem o.c.ż.,1 x użytku,sterylny, czytelny wynik na skali, wskaźnik pozycji O ruchomy na dwie strony, skala wykonana z tworzywa sztucznego lub z papieru z dwoma uniwersalnymi uchwytami mocujacymi skalę do stojaka pionowego. | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów, sterylny | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Przyrząd do transfuzji wymiennej u noworodków, sterylny | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania), ostry kolec, filtr o powierzchni przeciwbakteryjnej 0,45 um, port posiadający końcówkę Luer-Lock, samozamykający sie korek portu, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem w pozycji odwróconej po rozłączeniu strzykawki | szt | 20000 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1 x użytku, sterylny
8.1 | dł. 1500 mm, przeźroczysty | szt. | 15000 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2 | dł. 1500 mm, bursztynowy | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
8.3 | dł. 150 - 200 mm, przeźroczysty | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0
| Data |  |  |  | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Zad 3
Zadanie nr 3 - Rękawice chirurgiczne zwilżane 2 lata
Lp | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr. katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, kolorowe (nie białe), powleczone zewnętrznie silikonem z mikroteksturą oraz wewnętrznie warstwą polimerową nawilżającą, mankiet rolowany, długość rękawicy min. 285 mm. Zawartość protein nie więcej niż 30ug/g. Rekawice spełniające normę EN-455-1,2,3, sterylne. Numer normy potwierdzony na opakowaniu jednostkowym.
1.1 | nr 6,5 | par | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | nr 7 | par | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | nr 7,5 | par | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | nr 8 | par | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | nr 8,5 | par | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0
| Data |  |  |  | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Zad 4
Zadanie nr 4 - Nakłuwacze 2 lata
Lp | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr. katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Nakłuwacze jednorazowego użytku typu MEDLANCE, do bezpiecznego i szybkiego pobierania krwi kapilarnej, kształt grzybka, igła średnica 0,8 mm (21G), ostrze 3-płaszczyznowe, głębokość nakłucia 1,8 mm i 2,4 mm (do wyboru przez zamawiającego) | op/200 | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0
| Data |  |  |  | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Zad 5
Część V - Formularz asortymentowo-cenowy
Uwaga !! |  | Niniejszy formularz wypełnia oferent we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Niepełna informacja lub błędy w obliczeniach spowodują odrzucenie oferty.
Zadanie nr 5 - Klipsy do laparoskopii 2 lata
Lp | CPV | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT (kol.7*8) | Wartość brutto (kol. 7+9) | Nr. katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 33141000-0 | Klipsy tytanowe, rozmiar M/L (średnio-duże), w kształcie podkowy, przekrój poprzeczny w kształcie serca, posiadające wewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem, pakowane w sterylne magazynki po 6 szt i 20 magazynków w opakowaniu.
|  |  | szt | 1440 |  | 0 |  | 0 | 0
1a | 33141000-0 | Klipsownica do laparoskopii do klipsów z poz. 1. (dzierżawa płatna lub bezpłatne użyczenie) na 2 lata
|  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 33141000-0 | Klipsy tytanowe, rozmiar L (duże), w kształcie podkowy, przekrój poprzeczny w kształcie serca, posiadające wewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem, pakowane w sterylne magazynki po 6 szt i 20 magazynków w opakowaniu.
|  |  | szt | 1440 |  | 0 |  | 0 | 0
2a | 33141000-0 | Klipsownica do laparoskopii do klipsów z poz. 2. (dzierżawa płatna lub bezpłatne użyczenie) na 2 lata
|  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 33141000-0 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, pakowane w sterylnych zasobnikach po 6 szt i 20 magazynków w opakowaniu
|  | rozm. L | szt | 360 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | rozm. XL | szt | 360 |  | 0 |  | 0 | 0
3a | 33141000-0 | Klipsownica do klipsów polimerowych z poz. 3, uniwersalna do rozmiaru L i XL (wymienne inserty), (dzierżawa płatna lub bezpłatne użyczenie) na 2 lata
|  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 33141000-0 | Klipsy neurochirurgiczne, tytanowe, pakowane w magazynki po 6 szt
|  | rozm. S | szt | 360 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | rozm. M | szt | 360 |  | 0 |  | 0 | 0
4a | 33141000-0 | Klipsownica do klipsów neurochirurgicznych z poz. 4 (dzierżawa płatna lub bezpłatne użyczenie) na 2 lata
|  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 33141000-0 | Klipsy tytanowe, rozmiar M/L (średnio - duże), w kształcie V, posiadające zewnętrzne i wewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem z naczynia i wysunięciem z klipsownicy, pakowane w sterylne magazynki po 6 szt sztuk i 20 magazynków w opakowaniu. Kompatybilne z klipsownicą typu Stryker będącą w posiadaniu zamawiającego.
|  |  | szt | 1440 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Wszystkie klipsy wyprodukowane w technologii pozwalającej na wykonywanie badań w środowisku MRI - dołączyć do oferty oświadczenie producenta.
| Data |  |  |  | Podpis i pieczęć osoby reprezentującej firmę

## Zad 6
Część V - Formularz asortymentowo-cenowy
Uwaga !! |  | Niniejszy formularz wypełnia oferent we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Niepełna informacja lub błędy w obliczeniach spowodują odrzucenie oferty.
Zadanie nr 6 - Siatki przepuklinowe częściowo wchłanialne
Lp | CPV | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT (kol.7*8) | Wartość brutto (kol. 7+9) | Nr. katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 33141000-0 | Siatka przepuklinowa częściowo wchłanialna, monofilamentowy kompozyt włókien polipropylenu i włókien poliglekapronu - 25, gramatura 28g/m2, średnica porów 3-4 mm, wchłanialnyelement poliglekapronu - 25 (około 84 dni), cienkie filamenty - poniżej 1 mm, niski odsetek kurczenia siatki po implantacji - około 1,9%, elastyczny, którego naciągniencie ma proporcje wymiarowe 4:1
|  | rozm. 6 x 11 cm | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | rozm. 15 x 15 cm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | rozm. 10 x 15 cm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | rozm. 30 x 30 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
| Data |  |  |  | Podpis i pieczęć osoby reprezentującej firmę

## Zad 7
Część V - Formularz asortymentowo-cenowy
Uwaga !! |  | Niniejszy formularz wypełnia oferent we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Niepełna informacja lub błędy w obliczeniach spowodują odrzucenie oferty.
Zadanie nr 7 - Siatki przepuklinowe do laparoskopii 2 lata
Lp | CPV | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT (kol.7*8) | Wartość brutto (kol. 7+9) | Nr. katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 33141000-0 | Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42g/m2, grubość siatki 0,44 mm, rozmiar Medium 7,9 x 13,4 mm, siatka nie wymagająca dodatkowego mocowania.
|  | lewostronna | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | prawostronna | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 33141000-0 | Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42g/m2, grubość siatki 0,44 mm, rozmiar Large 10,3 x 15,7 mm, siatka nie wymagająca dodatkowego mocowania.
|  | lewostronna | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | prawostronna | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
| Data |  |  |  | Podpis i pieczęć osoby reprezentującej firmę

## zad 8
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie 8: Filtr 96 godzinny z membraną 0,2 µm, filtr 24 godzinny z membraną 1,2 µm (lipidowy)
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Filtr o małej objętości wypełnienia przeznaczony do filtracji podawanych płynów. Sterylny, jednorazowego użytku, apirogenny, nietoksyczny. Odporne na alkohol i lipidy. Płaskie pediatryczne filtry. Wytrzymałość na ciśnienie do 6 bar. Bez latexu. Wolny od ftalanów (DEHP). Bez PVC. Przedłużki wykonane z poliuretanu 5 cm i 10 cm. Odpowietrznik w filtrze 96 godzinnym z membraną nylonową 0,22 µm o dodatnim ładunku elektrostatycznym zatrzymującym bakterie, drożdze, grzyby i cząsteczki nieorganiczne, endotoksyny i inne. Filtr do podawania lipidów z membraną 1,2 µm (barwne oznaczenie). Przezroczyste łączniki LuerLock zgodne z normą DIN. Przezroczysty cały system pozwalający na optyczną kontrolę przepływu. Filtr lipidowy barwnie znakowany, w celu łatwego rozróżnienia.
1.1 | Filtr 96 gzodzinny z membraną 0,2 µm | szt. | 200
1.2 | Filtr 24 gzodzinny z membraną 1,2 µm (lipidowy) | szt. | 150
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zad 9
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 9. Elektrody jednorazowego użytku do defibrylatorów LIFEPAK
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektrody jednorazowego użytku dla dorosłych z możliwością elektrostymulacji i elektrokardiowersji
1.1 | do defibrylatora Lifepak 12 | kpl | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | do defibrylatora Lifepak 15 | kpl | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | do defibrylatora Lifepak 20 | kpl | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Elektrody jednorazowego użytku pediatryczne z możliwością elektrostymulacji i elektrokardiowersji
2.1 | do defibrylatora Lifepak 12 | kpl | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | do defibrylatora Lifepak 15 | kpl | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0
Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zad 10
Zadanie nr 10: System do zbiórki luźnego stolca
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowy czysty biologicznie system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca, z silikonowym rękawem odprowadzającym, z balonikiem retencyjnym, z barwnie oznaczoną kieszonką dla umieszczenia palca widącego, z portem na worek kolekcyjny. Z rękawem zintegrowane porty do napełniania balonika retencyjnego z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia oraz do irygacji. Klamra zzamykająca światło drenu. Dodatkowy port do pobrania próbek stolca. W zestawie 3 worki o poj. 1000 ml do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowane co 25 ml, oraz filtrem węglowym. | kpl | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Jednorazowe czyste biologicznie wymienne worki do kontrolowanej zbiórkikompatybilne (poz.nr. 1) o pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka. op/10 szt | op | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zad 11
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 materiały medyczne
Zadanie nr 11: Akcesoria do nieinwazyjnego wspomagania oddechu metodą Infant Flow-aparat Infant Flow i Fabian Acutronic
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowy układ oddechowy z generatorem IF z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, w składzie: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, wew. 10 mm, - dodatkowy niepodgrzewany odcinek przeznaczony do inkubatora dł. 0,3m, - odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań na całej długości odcinka, - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m, - końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L, - odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m, - generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, paski zakończone usztywnianymi, karbowanymi końcami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki, - kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym. | szt | 70
2 | Układ do resuscytacji dł. 1,5 m, niepodgrzewany Układ oddechowy do resuscytacji noworodka przeznaczony do aparatów: Neopuff, Babypuff, Resuscitare, Panda, Giraffe Star, Atom posiadający zabezpieczenie przeciwdrobnoustrojowe oparte na działaniu jonów srebra w skład zestawu wchodzi - ramię wdechowe niepodgrzewane dł. 1,5 m - zastawka PEEP z zabezpieczeniem przed przypadkowym odkręceniem pokrętła regulatora ciśnienia końcowo- wydechowego oraz z podwójnie obrotową regulacją położenia przy zastawce - łącznik umożliwiający dopasowanie do aparatu Resuscitare, Panda, Giraffe Star | szt | 25
3 | Maska twarzowa silikonowa okrąkła
3.1 | Rozmiar 00 (I.D. 24 mm) | szt. | 20
3.2 | Rozmiar 0 (I.D. 30 mm) | szt. | 20
3.3 | Rozmiar 1 (I.D. 38 mm) | szt. | 20
4 | Noworodkowy z komorą nawilżacza, podwójnie ogrzewany, uniwersalny Rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m - odcinek wydechowy podgrzewany dł. 1,35 m - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m - dren ciśnieniowy dł. 1,5m - zestaw adapterów - porty do podaży i pomiaru NO - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej - nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie - oddechowym z drenem zasilającym w wodę dł. 1,2 - 4 klipsy mocujące | szt. | 5
5 | Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym, automatycznie napełniana wodądren doprowadzający wodę o dł. 1,2 m, czas napełniania <60 sek. | szt | 70
6 | Czepiec do terapii wymiennych w rozmiarach: XXS, XS, S, M, L, XL przeznaczony do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu z możliwością zamocowania generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami z możliwościa zamocowania kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Konstrukcja umożliwiająca bezpośredni dostęp do ciemiączka i naczyń pacjenta, z perforacją w części płatu potylicznego, z możłiwoścvią regulacji obwodu głowy bez konieczności zmiany rozmiaru, z rzepami do mocowania - po dwa osobne dla NIV i HFOT, część pokrywająca małżowiny uszne umożliwiająca inspekcję stanu skóry i/lub higienizację częci zausznej bez konieczności zdejmowania. Wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały. W zestawie: - opaska owijana wokół główki pacjenta wykonana z miękkiego materiału o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, wyciszających hałas, zabezpieczających przed utratą ciepła, materiał przepuszczalny dla powietrza, ogranicza przesuwanie główki dzieki wewnętrznej porowatej warstwie, posiada pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej, - 2 dwustronne rzepy do mocowania pasków generatora do czepca - 2 rzepy do mocowania kaniuli nosowej do czepca wyposażone w dodoatkową warstwę klejącą - miarka do ustalenia właściwego rozmiaru czepca. | szt | 50
7 | Czapeczka do Fabian Acutronic , minimum 7 rozmiarów (podać rozmiary) | szt | 20
8 | Maseczka nosowa w rozmiarach: S,M,L,XL | szt | 80
9 | Filtr wyciszający | szt | 70
10 | Smoczek, różne rozmiary , do wyboru przez Zamawiającego | szt | 70
11 | Łącznik do funkcji nCPAP do Fabian Acutronic, dł. 0,6 m | szt | 35
12 | Czujnik brzuszny oddechów | szt | 30
|  |  |  | Razem: | 0 | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
podpis i pieczęc Wykonawcy

## zad 12
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 12: Maski krtaniowe, pojemniki na wydzielinę z drzewa oskrzelowego
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Maska krtaniowa do wentylacji pacjenta
1.1 | Rozmiar 1 | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Rozmiar 2 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Rozmiar 2,5 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Rozmiar 3 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Rozmiar 4 | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Rozmiar 5 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Sterylny pojemnik do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego z 2 końcówkami poj. 40-50 ml | szt. | 2200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [5 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zad 13
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 13: Akcesoria do aparatu HUMID-BH
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą. Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości 185 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego eliminujący skropliny w układzie w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 2 – 80 L/min. Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki, zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych i interfejsu do tracheostomii. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2 – 80 L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wyposażona w osłonę anty oparzeniową, oraz specjalny uchwyt do demontażu z urządzenia. Komora wyposażona w nakłuwacz z odpowietrznikiem, oraz wskaźnik poboru wody. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Na opakowaniu czytelna data produkcji. Okres przydatności: 5 lat od momentu produkcji Układ oddechowy z czasem użytkowania przez 14 dni od momentu otwarcia | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula). przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi Kaniula wyposażona jest w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta.. - rozmiar S (przepływ gazów 10-50 L/min) - rozmiar M (przepływ gazów 10-80 L/min) - rozmiar L (przepływ gazów 10-80 L/min) Produkt zalecany do użytku przez 14 dni | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Łącznik tracheo do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula). przystosowany do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Filtr do HUMID-BH, filtr zapewniający dopływ czystego powietrza, zalecany do wymiany co 1 miesiąc | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
Podpis i pieczęć wykonawcy:

## zad 14
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 14: Szkło laboratoryjne
VAT
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (5x6) | % | Wartość (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Podstawowe szkiełka mikroskopowe ze szlifowanymi krawędziami i z matowym jednostronnym polem do opisu o dł. 20 mm w minimum dwóch różnych kolorach, rozmiar 26x76 mm, grubość 1 mm
| op/50 szt | op | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Podstawowe szkiełka mikroskopowe ze szlifowanymi krawędziami, gładkie, rozmiar 26x76 mm, grubość 1 mm
| op/50 szt | op | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Nakrywkowe szkiełko mikroskopowe rozm. 24 x 60 mm
| op/1000 szt | op | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Nakrywkowe szkiełko mikroskopowe rozm. 22 x 22 mm
| op/1000 szt | op | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kapilary heparynowane do gazometrii z heparyną litową, pojemność 220 ul, rozmiary w mm: dł. 125, śr. zewn. 2,3 śr. wewn. 1,4
| op/1000 szt | op | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Zatyczka do kapilar heparynowanych o pojemności 220 ul, kompatybilna do kapilar z poz. 5
| op/500 szt | op | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Mieszadełka do kapilar do gazometrii o pojemności 220 ul, kompatybilne do kapilar z poz. 5
| op/500 szt | op | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem: |  |  |  | 0 | x | 0 | 0
Podpis i pieczęć wykonawcy:

## zad 15
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 15: Filtry do inkubatorów ATOM i FANEM
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Filtry do inkubatorów ATOM
1.1 | Filtr przeciwkurzowy do modelu V-2100G | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Filtr przeciwkurzowy do modelu V-85 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Filtr przeciwkurzowy do inkubatora transportowego z SIPAPEM | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Filtry do inkubatorów FANEM
2.1 | Filtr przeciwkurzowy do modelu VISION ADVANCED 2286 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
Podpis i pieczęć wykonawcy:

## zad 16
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 16: Prowadnica do trudnych intubacji, rurki intunacyjne zbrojone, rurki tracheostomijne.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rurki intubacyjne zbrojone, ustno-nosowa, typ Murphy,z mankietem niskocisnieniowym, wykonana z miękkiego, elastycznego materiału, silikonowana, bez ftalanów, wzmocniona drutem kwasoodpornym na całej długości rurki, odporna na zginanie,wyprofilowana w kształcie łuku, łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 trwale złączony z rurką, znakowany balonik rozmiarem rurki, jednorazowego użytku, sterylna.
1.1 | Rozmiar 7,0 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Rozmiar 7,5 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Rozmiar 8,0 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Rozmiar 8,5 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rurka tracheostomijna zbrojona, przedłużana, sterylna, prosta lub anatomicznie wygięta w łuk, z termowrażliwego PVC, silikonowana, bez ftalanów, pojedynczy mankiet niskociśnieniowy,ruchoma ramka o obrotowym mechaniźmie blokującym umożliwiającym płynną regulacje położenia,przedłużona długość minimum 150 mm w poniższych rozmiarach, zestaw zawierający opaskę mocującą na szyję.
2.1 | Rozmiar 7,5 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Rozmiar 8,5 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Prowadnica jednorazowa do trudnych intubacji, typu Bougie, elastyczna, jednorazowa, zapewniająca odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu jak i termoplastyczność w temperaturze ciała. Posiadająca przewód na całej długości. Sterylna, pojedynczo pakowana w łatwe do otwarcia opakowanie typu papier-folia. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zad 17
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Dren w torze napływu
Zadanie nr 17: Dren w torze napływu
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Dren jednorazowy w torze napływu do pompy FLOCONTROL firmy STRYKER będocej na wyposażeniu Zamawiającego. | kpl | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zad 18
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 18: Zestaw do transportu amputowanych kończyn
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowu | Nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw na amputowany palec, jałowy, jednorazowego użytku, zapewniający ochronę transportu amputowanego palca, w sterylnej torbie, zawierający w swoim składzie: suchy lód oraz folię/koc izotermiczny | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw na amputowaną dłoń, jałowy, jednorazowego użytku, zapewniający ochronę transportu amputowanej dłoni, w sterylnej torbie, zawierający w swoim składzie: suchy lód oraz folię/koc izotermiczny. | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zestaw na amputowaną rękę, jałowy, jednorazowego użytku, zapewniający ochronę transportu amputowanej ręki, w sterylnej torbie, zawierający w swoim składzie: suchy lód oraz folię/koc izotermiczny. | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zestaw na amputowaną nogę, jałowy, jednorazowego użytku, zapewniający ochronę transportu amputowanej nogi, w sterylnej torbie, zawierający w swoim składzie: suchy lód oraz folię/koc izotermiczny. | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
Podpis i pieczęć Wykonawcy