Opis Przedmiotu zamówienia

Spektrometr ramanowski do pomiarów widm Ramana.

Spektrometr Ramana powinien pozwalać na szybką rejestrację widm z wyborem zakresu spektralnego oraz ilości i czasu akumulacji danych. Spektrometr powinien być możliwie niedużych rozmiarów. Spektrometr powinien posiadać kamerę CCD jako detektor. Najistotniejszą kwestią jest możliwość wykonywania dokładnych pomiarów dla układów o mikro- i makro- rozmiarze. Koniecznym jest możliwość pracy z komorą diamentową (DAC) z preparatami o rozmiarze od 150 µm. Konieczny jest podgląd wideo próbki oraz wizualizacja lasera na próbce. Spektrometr ramanowski powinien charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż następujące:

- Wyposażenie w sondę wraz z głowicą obiektywową i przynajmniej jednym obiektywem o powiększeniu min. x10 z odległością roboczą (W.D.) min 13 mm. Wymagana możliwość rozszerzenia o kolejne obiektywy.

- Wyposażenie w laser ciągły o długości fali λ = 532 nm (min. moc lasera 50 mW). Moc lasera powinna być kontrolowana. Szerokość linii lasera wzbudzającego FWHM - nie większa niż 0,1 nm. Programowa kontrola mocy lasera na próbce z dokładnością min. 1 mW. Układ musi umożliwiać rozszerzenie o kolejne wiązki lasera o długości fali np. 660 i 785 nm.

- Zakres spektralny pomiaru widm ramanowskich min. od ok. 50 do 4000 cm-1,

- Rozdzielczość spektralna ok. 2,5 cm-1 lub lepsza.

- Niezbędne oprogramowanie do pracy.

- Niezbędne okablowanie do połączenia poszczególnych części układu.

- Dostawa i montaż w cenie.

- Gwarancja min. 12 miesięcy.

- Dostawa i montaż najpóźniej 4 miesiące po podpisaniu umowy.