| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do pomiaru ACT | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| - 10 | Pomiar przy użyciu testów probówkowych ze stałym aktywatorem. | TAK |  |
|  | Pomiar z krwi pełnej. | TAK |  |
| - MA | Jedna komora pomiarowa. | TAK |  |
|  | Ilość krwi do pomiaru 2 cc. | TAK |  |
|  | Potrójny detektor umieszczony w komorze pomiarowej pod kątem min.: 0°, 45° oraz 90° w stosunku do probówki. | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran LCD 4,3”. | TAK |  |
|  | Temperatura inkubacji 37,00C°±1.0 C°. | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja procesu hemostazy na ekranie. | TAK |  |
|  | Czas krzepnięcia, data oraz dane pacjenta prezentowane na ekranie. | TAK |  |
|  | Ikona wyświetlająca wynik poprzedniego testu z możliwością przeglądania wcześniejszych informacji celem porównania wyników. | TAK |  |
|  | Baza danych pacjenta do 2000 pomiarów. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo 230V, 50Hz oraz zasilanie akumulatorowe. | TAK |  |
|  | Łącze RS 232. | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnie podłączenia do systemu informatycznego szpitala, komputera oraz drukarki. | TAK |  |
|  | Akustyczna i graficzna sygnalizacja komunikatów stanów alarmowych. | TAK |  |
|  | Elektroniczne samo testowanie i kontrola aparatu warunkująca dokładność pomiarów: - kontrola mocy baterii czy jest wystarczająca do wykonania testu, - kontrola czy komora testowa jest podgrzana do odpowiedniej temperatury. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru 1-2500 sek. | TAK |  |
|  | Klawisz blokady klawiatury. | TAK |  |
|  | Czas nieprzerwanej pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 8h, wskaźnik naładowania baterii w postaci numerycznej i graficznej. | TAK |  |
|  | Alarm niskiego poziomu naładowania baterii. | TAK |  |
|  | Waga aparatu max. 2 kg. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  | TAK |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Zaoferowany aparat musi być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego probówkami o ref.: ACT3017. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonania na własny koszt instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |

Pieczęć i podpis Wykonawcy