PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE

Detektor cyfrowy kompatybilny z aparatem DRX Evolution – 1 szt.

| Pełna nazwa oferowanych urządzeń / model, typ, nr katalogowy/ |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |

Uwaga: - Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym. - Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wymagana wartość graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok prod. 2024 | TAK |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Płaski bezprzewodowy detektor cyfrowy do wykonywania badań przyłóżkowych z wymiennymi akumulatorami kompatybilny z aparatem DRX Evolution posiadanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Akumulatory w zestawie min. 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | Waga detektora z akumulatorem ≤3,5kg | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) ≥ 160 kg | TAK |  |
|  | Rozmiar aktywny detektora 35 x 43cm ± 1cm | TAK |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥7mln | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 140 µm | TAK |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16bit | TAK |  |
|  | DQE dla 1lp/mm ≥ 51% | TAK |  |
|  | Rozdzielczość detektora ≥3,6 lp/mm | TAK |  |
|  | Maksymalna ilość ekspozycji na jednym naładowaniu ≥ 300 | TAK |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s | TAK |  |
|  | Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu min. IP57 | TAK |  |

| Lp. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | OKRES GWARANCJI |  |  |
| 1 | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji (miesiące). | 24 miesiące |  |
| 2 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (godziny, dni robocze). | max 48 godzin od zgłoszenia |  |
| 3 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy. | TAK |  |
| 4 | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji. | Zgodnie z zaleceniem producenta |  |
| 5 | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca. | TAK |  |
| B | SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |
| 1 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego (w latach). | min. 10 lat |  |
| 2 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie. | min. 6 miesięcy |  |
| C | SZKOLENIA |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem). | TAK |  |
| 2 | Personel medyczny w zakresie obsługi i eksploatacji zakupionego sprzętu: - przy uruchomieniu zestawu - odświeżające bezpośrednio w ramach przeglądu okresowego oraz przed ukończeniem okresu gwarancji. | TAK |  |