| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ/model | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sekwenator | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie, szkolenie, gwarancja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| - 10 | Aparat do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną umożliwiający sekwencjonowanie i analizę długości fragmentów DNA. | TAK |  |
|  | Aparat 8 kapilarowy. | TAK |  |
|  | Co najmniej 2 długości oferowanych kapilar. | TAK |  |
| - MA | System detekcji w oparciu o laser na ciele stałym o długości fali 505 nm. | TAK |  |
|  | Możliwość skalibrowania aparatu do pracy z 8 różnymi sygnałami fluorescencji/barwnikami. | TAK |  |
|  | Automatyczny podajnik na 96 próbek; możliwość pracy z czterema płytkami 96-dołkowymi. | TAK |  |
|  | Możliwość ustalania kolejności próbek pobieranych z płytki. | TAK |  |
|  | Możliwość pobierania próbek do analizy sekwencjonowania jak i analizy fragmentów DNA umieszczonych na jednej płytce. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania wielu różnych zestawów do sekwencjonowania (do matryc krótkich, do matryc długich, matryc bogatych w pary GC, matryc bogatych w pary AT). | TAK |  |
|  | System do sekwencjonowania wyposażony w wewnętrzny dysk SSD o pojemności 512 GB. | TAK |  |
|  | Prekonfigurowany zestaw komputerowy typu desktop wraz z oprogramowaniem koniecznym do sterowania urządzeniem, kolekcji danych, analizy sekwencji DNA, analizy fragmentów DNA oraz automatycznego nazywania alleli, umożliwia badanie SNP, mikrosatelit. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w wbudowany, interaktywny wyświetlacz pozwalający na opcjonalne zarządzanie/sterowanie urządzeniem. | TAK |  |
|  | Autokalibracja systemu - system nie wymagający przeprowadzania kalibracji przez użytkownika. | TAK |  |
|  | System wyposażony w łącze USB oraz porty ethernet. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do sieci celem zdalnego monitorowania: przebiegu reakcji, podglądu wyników w czasie rzeczywistym oraz otrzymywaniu powiadomień. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wyposażone w system RFID pozwalające na monitorowanie zużycia odczynników i elementów zużywalnych. | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania polimeru uniwersalnego do sekwencjonowania i analizy fragmentów. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Zdalne monitorowanie aparatu przez autoryzowany serwis celem rozwiązania problemów. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |