| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ/model | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie, szkolenie, gwarancja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| - 10 | Zamrażarka o pojemności 740 litrów. | TAK |  |
|  | Zakres temperatury -50°C - -86°C. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru opcji drzwi lewo- lub prawostronnych. | TAK |  |
| - MA | Drzwi zabezpieczane kodem PIN (możliwość awaryjnego otwarcia drzwi kluczem). | TAK |  |
|  | Personalizacja dostępu. | TAK |  |
|  | Możliwość otwierania drzwi pod kątem 180° dla ułatwienia transportu przez wąskie przejścia. | TAK |  |
|  | Dotykowy panel sterowania z intuicyjnym interfejsem (działający również w założonych na dłoń rękawiczkach laboratoryjnych). | TAK |  |
|  | Możliwość personalizacji wyświetlacza, aby wyświetlać najważniejsze dane na ekranie. | TAK |  |
|  | Wbudowana pamięć i system archiwizacji danych (w tym monitorowanie wszystkich zdarzeń i parametrów) umożliwiający podgląd historii zamrażarki. Możliwość przeglądania poszczególnych danych na czytelnym wykresie. | TAK |  |
|  | Port USB umożliwiający zgrywanie danych z urządzenia. | TAK |  |
|  | Port BMS umożliwiający podłączenie zamrażarki do zewnętrznego systemu alarmowego. | TAK |  |
|  | Port Ethernet umożliwiający podłączenie urządzenia do dodatkowych zewnętrznych systemów monitorujących i archiwizujących dane. | TAK |  |
|  | Blokowanie ustawień kodem PIN. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie temperatury, ustawień alarmu, temperatury otoczenia. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie alarmów: temperatury, konieczności wymiany zasilania awaryjnego, wyczyszczenia filtra, awarii systemu zamrażarki, awarii zasilania, otwartych drzwi. | TAK |  |
|  | Powrót do nastawionych parametrów po utracie i przywróceniu zasilania. | TAK |  |
|  | Wewnętrzny czujnik temperatury umieszczony w centralnej części zamrażarki dla uzyskiwania wiarygodnych odczytów temperatury w komorze. | TAK |  |
|  | Zamykany panel z głównym wyłącznikiem zasilania oraz wyłącznikiem akumulatora. | TAK |  |
|  | Automatyczny port wyrównujący ciśnienie uruchamiany za pomocą przycisku na panelu sterowania ułatwiający ponowne otwieranie drzwi zamrażarki. | TAK |  |
|  | Szczelny, dwustopniowy kaskadowy system kompresora. | TAK |  |
|  | Wysoce wydajny system sterowania sprężarką zmniejszający zużycie energii i wydłużający żywotność zamrażarki. | TAK |  |
|  | Poziom hałasu przy -80 °C - 41,3 dB zapewniający komfortowe środowisko pracy. | TAK |  |
|  | Wymienny filtr powietrza umieszczony od spodu zamrażarki. | TAK |  |
|  | Wymiana filtra bez dodatkowych narzędzi. | TAK |  |
|  | 3 częściowa komora wyposażona w 4 półki o max. obciążeniu 150 kg. | TAK |  |
|  | 3 oddzielne drzwi wewnętrzne, izolowane i uszczelnione. | TAK |  |
|  | Możliwość umieszczenia 6 statywów na półce. | TAK |  |
|  | Możliwość umieszczenia 32 pudełek 53 mm w statywie (576 w zamrażarce). | TAK |  |
|  | Pojemność 57600 próbek (np. 1,5/2,0 ml) w 53 mm pudełkach. | TAK |  |
|  | Półki ze szczelinami wentylacyjnymi zapewniającymi szybkie i równomierne wyrównywanie temperatury. | TAK |  |
|  | Drzwi wewnętrzne z magnetycznym systemem zamykania. | TAK |  |
|  | Uszczelka drzwi zewnętrznych odporna na niską temperaturę i zachowująca elastyczność w –86 °C, zapobiegając gromadzeniu się lodu. | TAK |  |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej bez dodatkowej powłoki, zapewniające łatwe czyszczenie powierzchni oraz odporność na zarysowania. | TAK |  |
|  | Wbudowane kółka ułatwiające transport zamrażarki po powierzchniach płaskich. | TAK |  |
|  | Dwie wykręcane nóżki do poziomowania i zapobiegania przesuwaniu się zamrażarki. | TAK |  |
|  | Dwa porty dostępu dla dodatkowych czujników lub systemu back-up. | TAK |  |
|  | Czas schładzania od temp. pokojowej do -80 °C – 4h 10 min. | TAK |  |
|  | Maksymalne zużycie energii przy -80 °C - 10,5 kWh/dzień. | TAK |  |
|  | Maksymalne wydzielanie ciepła przy -80 °C - 438 W. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (WxSxG) – 197,3 x 111,0 x 98,0 cm. | TAK |  |
|  | Wymiary wewnętrzne (WxSxG) – 139,0 x 86,5 x 62,2 cm. | TAK |  |
|  | Waga 315 kg. | TAK |  |
|  | Wyposażenie w system back-up CO2 pozwalający utrzymać temperaturę od -50 °C do -70 °C. | TAK |  |
|  | Zamrażarka wyposażona w 18 sztuk statywów szufladowych wykonanych ze stali nierdzewnej na pudełka 53 mm. Statyw posiadający 8 szuflad, każda szuflada mieszcząca 4 pudełka. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |