| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ/model | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka | 2 komplety |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie, szkolenie, gwarancja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Konstrukcja pionowa, szafowa. | TAK |  |
|  | Łączna pojemność użytkowa: 500 litrów (±5%). | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne 800x770x1810 mm (szer.xgł.xwys.). | TAK |  |
|  | Minimalne wymiary wewnętrzne 645x610x1260 mm (szer.xgł.xwys.). | TAK |  |
|  | Naturalne węglowodorowe czynniki chłodnicze (HC). | TAK |  |
|  | Kompresor inwerterowy z automatyczną regulacją prędkości działania w zależności od aktualnego zapotrzebowania na moc chłodniczą. | TAK |  |
|  | Obudowa w kolorze białym. | TAK |  |
|  | Dwie sztuki drzwi zewnętrznych zapewniające niezależny dostęp do górnej i dolnej sekcji komory. | TAK |  |
|  | Drzwi pełne z zamkiem na klucz. | TAK |  |
|  | Wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym lub stali z białą powłoką. | TAK |  |
|  | Stalowe półki ażurowe o regulowanej wysokości zawieszenia – 6 sztuk. | TAK |  |
|  | Panel sterowania z przyciskami membranowymi i wyświetlaczem typu LED. | TAK |  |
|  | Zakres ustawiania temperatury od -20°C do -30°C. | TAK |  |
|  | Wizualny i akustyczny alarm zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji progów w przedziale od ±5°C do ±15°C. | TAK |  |
|  | Regulowany czas zwłoki (od 0 do 15 minut od chwili przekroczenia ustawionego progu alarmowego). | TAK |  |
|  | Zasilany bateryjnie wizualny i akustyczny alarm zaniku napięcia z funkcją sygnalizacji zużycia baterii. | TAK |  |
|  | Funkcja blokady klawiatury zapobiegająca przypadkowej zmianie parametrów. | TAK |  |
|  | Dedykowany przycisk wyciszający alarm akustyczny. Możliwość zmiany czasu trwania wyciszenia lub ustawienia wyciszenia permanentnego. | TAK |  |
|  | System automatycznej diagnostyki do szybkiej identyfikacji przyczyn usterek. | TAK |  |
|  | Rozmrażanie uruchamiane z poziomu panelu sterowania bez konieczności wyłączania całego urządzenia. Wysuwany z obudowy wąż do odprowadzania wody. | TAK |  |
|  | Zestaw dedykowanych pojemników z tworzywa sztucznego: 12 sztuk pojemników po 2 sztuki na każdej z półek. | TAK |  |
|  | Maksymalny poziom generowanego hałasu: 40dB (dopuszczalne odchylenie od podanej wartości o nie więcej niż 2 dB). | TAK |  |
|  | Maksymalne zużycie energii w temperaturze pokojowej i dla nastawy -30°C nieprzekraczające 3 kWh na dobę. | TAK |  |
|  | Kółka transportowe ułatwiające relokację urządzenia (4 sztuki w tym dwa z dodatkowymi stopkami do stabilizacji i poziomowania). | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  | TAK |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |