| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termocykler | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie, szkolenie, gwarancja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Urządzenie posiada moduł grzejno-chłodzący z układem Peltier’a. | TAK |  |
|  | Blok grzejny 96 dołkowy typu deepwell. | TAK |  |
|  | Blok grzejny mieści 96 probówek 0.2 ml, lub 48 probówek 0.5ml lub płytkę 96-dołkową. | TAK |  |
|  | Amplifikowanie próbek o objętości co najmniej 1-125 μl. | TAK |  |
|  | Średnia szybkość zmiany temperatury bloku: co najmniej 2°C/sek, maksymalna szybkość zmiany temperatury bloku: co najmniej 2.5°C/sek. | TAK |  |
|  | Blok grzejny stały. | TAK |  |
|  | Automatycznie otwierana i zamykana pokrywa z automatyczną regulacją docisku. | TAK |  |
|  | Grzanie pokrywy w zakresie co najmniej 30–110°C. | TAK |  |
|  | Zakres temperatur bloku wynosi co najmniej 4–100°C. | TAK |  |
|  | Dokładność temperaturowa bloku wynosi +/- 0.2°C w 90°C. | TAK |  |
|  | Jednorodność temperaturowa bloku wynosi +/- 0.4°C dołek do dołka w ciągu 10 sekund od osiągnięcia 90°C. | TAK |  |
|  | Dwa tryby kontroli temperatury: obliczeniowy i blokowy. | TAK |  |
|  | Blok grzejny wyposażony w funkcję gradientu dynamicznego. | TAK |  |
|  | Zakres temperatur gradientu wynosi co najmniej 30–100°C. | TAK |  |
|  | Programowalna rozpiętość gradientu wynosi co najmniej 1–24°C, gradient w kolumnach (8 rzędów różnych temperatur). | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy LCD o przekątnej co najmniej 8 cali | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu co najmniej 100 000 plików w pamięci urządzenia. | TAK |  |
|  | Tworzenie kont użytkowników. Każdy użytkownik posiada swój odrębny katalog. Ochrona kont hasłem. | TAK |  |
|  | Graficzne programowanie protokołów na schemacie blokowym. | TAK |  |
|  | Możliwość importu protokołów z pamięci USB. | TAK |  |
|  | Urządzenie można podłączyć do sieci za pomocą kabla sieciowego oraz wifi. Możliwość importu i eksportu protokołów do chmury. | TAK |  |
|  | Dobrze widoczna sygnalizacja świetlna odzwierciedlającą stan urządzenia. | TAK |  |
|  | Urządzenie generuje raporty z pracy urządzenia oraz systemowe, możliwość eksportu raportów. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w jeden port USB na przednim panelu, trzy porty USB i gniazdo sieciowe ethernet na panelu tylnym. | TAK |  |
|  | Włacznik urządzenia umieszczony na przednim panelu. | TAK |  |
|  | W zestawie specjalna ramka, która zakładana jest wokół bloku grzejnego, minimalizująca możliwość zmiażdżenia pojedynczych probówek po zamknięciu pokrywy. | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia 28 x 50 x 26 cm (szer. X gł. X wys). | TAK |  |
|  | Waga urządzenia maksymalnie 15 kg. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  | TAK |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |